33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Медичне обладнання різне, 4 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33161000-6 Електрохірургічні прилади - Електрохірургічний апарат (33602 Ендоскопічний генератор електрохірургічної діатермічної системи) - 3 од.

| № з/п | Вимоги | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- |
|  | Електрохірургічний апарат повинен бути призначений для різання та коагуляції при усіх оперативних втручаннях у відкритій хірургії, лапароскопії, ендоскопії, а також у вологих середовищах при монополярній та біполярній електрорезекції. |  |
| 1. | Апарат електрохірургічний: |  |
| 1.1 | Апарат повинен бути оснащений виходом типу CF (плаваючим), що дозволить його застосування при операціях на центральній нервовій системі та серці. |  |
| 1.2 | Апарат повинен бути виконаний по I класу захисту від ураження електричним струмом та не вимагати приєднання додаткового захисного дроту для заземлення. |  |
| 1.3 | Апарат повинен бути оснащений не менш, ніж чотирма універсальними виходами – монополяр/біполяр – з розпізнаванням інструментів. |  |
| 1.4 | Система розпізнавання інструментів повинна ідентифікувати підключені аксесуари, автоматично виводити для них відповідні режими та налаштування, зберігати у пам’яті апарату останні застосовані налаштування для конкретного інструменту, а також повинна дозволяти обмежувати максимальну експлуатаційну потужність для інструментів, коли це потребується. |  |
| 1.5 | Апарат повинен бути оснащений рухомим сенсорним екраном з діагоналлю не менше 10ʺ з регулюванням кута нахилу. |  |
| 1.6 | Апарат повинен мати систему зміни графічного оформлення для роботи у світлій та темній операційній та зміни знаків відображення роботи. |  |
| 1.7 | Для кожного виходу повинна бути призначена окрема панель управління на екрані, при доторканні до елементів якого можливо змінювати налаштування. |  |
| 1.8 | Апарат повинен мати можливість приєднання не менше двох ножних перемикачів одночасно, а також можливість обслуговування бездротовим ножним перемикачем, що передає дані за допомогою радіохвиль. |  |
| 1.9 | Повинна бути опція перемикання програм та регулювання ефекту та потужності при натисканні на кнопку педального перемикача при її наявності. |  |
| 1.10 | Налаштування режимів повинні виконуватись незалежно для кожного виходу та для кожної програми. |  |
| 1.11 | Зміна налаштувань ефектів повинна виконуватись на сенсорній панелі за допомогою знаків, а також за допомогою рукоятки або додаткової кнопки на педалі. |  |
| 1.12 | Апарат повинен бути оснащений системою автоматичного регулювання вихідної потужності в залежності від робочих умов, що працює незалежно для режимів різання та коагуляції, для кожного виходу, режиму та програми. |  |
| 1.13 | Апарат повинен мати функцію моніторингу потужності, що показує дійсну миттєву потужність на виході з запам’ятовуванням інформації за останній час активації – не менше 60 секунд. |  |
| 1.14 | При увімкненні апарату повинно виконуватись внутрішнє тестування апарату та приєднаних аксесуарів. |  |
| 1.15 | Прилад повинен бути оснащений системою безперервного контролю приєднання нейтрального електроду, не менше 7 рівнів оптичної сигналізації. Контроль повинен виконуватись постійно під час роботи генератору. При недостатньому приляганні нейтрального електрода на екрані повинно вмикатись повідомлення. |  |
| 1.16 | Апарат повинен бути оснащений системою контролю перевантаження – при перевантаженні апарату повинен вмикатись звуковий сигнал та повідомлення на екрані. |  |
| 1.17 | Усі налаштування, записані у пам’яті апарату користувачами, повинні зберігатися незалежно для кожної програми не менш, ніж 7 груп по 15 програм у кожній, та мати можливість копіювання програм між групами та збереження за новими найменуваннями. |  |
| 1.18 | Основні режими роботи: |  |
|  | 1. Монополярний розріз з різними ефектами гемостазу – не менше 9 ефектів, потужність не менше 350 Вт. |  |
|  | 2. Прецизійний монополярний розріз – не менше 9 ефектів, потужність не менше 50 Вт. |  |
|  | 3. Монополярне різання з осушенням – перехресне різання з м’якою коагуляцією, з можливістю налаштування потужності різання та коагуляції та часу роботи – не менше 9 ефектів, потужність не менше 150 Вт. |  |
|  | 4. Контактна монополярна коагуляція з низькою напругою для глибокої коагуляції – не менше 9 ефектів, потужність не менше 200 Вт. |  |
|  | 5. Традиційна контактна монополярна коагуляція - не менше 9 ефектів, потужність не менше 200 Вт. |  |
|  | 6. Монополярна коагуляція для контактного та безконтактного застосування з високою напругою - не менше 9 ефектів, потужність не менше 200 Вт. |  |
|  | 7. Спрей коагуляція – безконтактна, з високою напругою, потужність не менше 80 Вт. |  |
|  | 8. Біполярне різання з різними ефектами гемостазу, що може використовуватись у новонароджених та осіб з водіями ритму серця - не менше 9 ефектів, потужність не менше 120 Вт. |  |
|  | 9. Біполярна контактна коагуляція з низькою напругою - не менше 9 ефектів, потужність не менше 120 Вт., з функцією Автостарт та Автостоп. |  |
|  | 10. Біполярна контактна коагуляція з високою напругою - не менше 9 ефектів, потужність не менше 120 Вт., з функцією Автостарт та Автостоп. |  |
|  | 11. Універсальна біполярна коагуляція для гемостазу кровоточивих тканин, що розсікаються біполярними ножицями - не менше 9 ефектів, з функцією Автостарт та Автостоп. |  |
| 2 | Набір аксесуарів та інструментів для проведення хірургічних втручань |  |
|  | Гнучкий кабель для заземлення, не менше 5 м |  |
|  | Двопедальний ножний перемикач, кабель не менше 5 м |  |
|  | Силіконовий нейтральний електрод не менше 17х30см, з’єднувальний кабель не менше 4 м |  |
|  | Тримач електродів, двохклавішний, з’єднувальний кабель не менше 4 м. |  |
|  | Біполярний кабель, довжина не менше 3 м |  |
|  | Щітка для ручного очищення електродів, багаторазова |  |
|  | Ніж електрод прямий, не менше 25 мм |  |
|  | Ланцет електрод прямий |  |
|  | Голчастий електрод прямий, не більше 0,5 мм |  |
|  | Петлевий електрод, не більше 5 мм |  |
|  | Кулька електрод прямий, не більше 2 мм |  |
|  | Кулька електрод прямий, не менше 4 мм |  |
|  | Біполярний пінцет, кутовий, не більше 2 мм, довжина не менше 195 мм |  |
|  | Біполярний пінцет, прямий, не менше 2 мм, довжина не менше 220 мм |  |

Лот 2 - 33162100-4 Апаратура для операційних блоків - Артроскопічна стійка в комплекті (44091 Багаторазовий набір для проведення хірургічної артроскопії, що не містить лікарських засобів) - 1 компл.

| № з/п | Найменування | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ендовідіокамера – 1 од. | Ендовідеокамера повинна складатись з блоку керування камерою та голівки камери на базі трьох-чіпової матриці сприйняття зображення з технологією CMOS |  |
|  |  | Голівка камери повинна бути такою, що автоклавується (при температурі не менше, ніж 132 градуса Цельсія) |  |
|  |  | Цифровий вивід сигналу: не гірше ніж 1080p та 1080i |  |
|  |  | Режим цифрового збільшення зображення не менше, ніж у два рази |  |
|  |  | Можливість цифрового збільшення кнопками керування безпосередньо з головки відеокамери |  |
|  |  | Наявність не менше 2-х DVI-D відеовиходів |  |
|  |  | Автоматичне визначення балансу білого з блоку керування та будь-якою клавішою голівки камери |  |
|  |  | Можливість керування джерелом світла з кнопок голівки камери |  |
|  |  | Наявність портів, що дозволять керувати записом зображення та відео з кнопок головки камери при підключенні додаткового пристрою |  |
|  |  | Співвідношення сигнал/шум не менше, ніж 54 дБ |  |
|  |  | Діапазон балансу білого для ксенонових та світлодіодних джерел світла |  |
|  |  | Енергоспоживання не більше 74 ВА |  |
|  |  | Можливість автоматичного вибору та адаптації камери не менше, ніж на 8 медичних процедур |  |
|  |  | Можливість автоматичного налаштування зображення та вибору між ендоскопами малого діаметру (1,9-2,7 мм), середнього діаметру (2,9-5,0 мм) та великого діаметру (10 мм) |  |
|  |  | Можливість збереження у пам’яті камери не менш, ніж 8 індивідуальних налаштувань |  |
|  |  | Можливість вибору виходу сигналу як 50 Гц, так і 60 Гц |  |
|  |  | Довжина кабелю головки відеокамери не менше 3 м |  |
| 2. | Джерело світла – 1 од. | Джерело випромінювання: світлодіоди |  |
|  |  | Наявність рідкокристалічного екрану на передній панелі |  |
|  |  | Автоматичне визначення підключення світловоду |  |
|  |  | Можливість керування потужністю випромінюваного світла з кроком 5% від 5% до 100% |  |
|  |  | Мінімальний строк роботи лампи не менше, ніж 20 000 годин |  |
|  |  | Кольорова температура, не гірше, в діапазоні 5500-7500 К |  |
|  |  | Енергоспоживання не більше 130 ВА |  |
|  |  | Потужність світлодіоду, не менше 90 Ватт |  |
| 3. | Фіброоптичний кабель -2 од | Універсальний світловолоконний кабель, діаметром не менше 5 мм та довжиною не менше 3,5 м, з можливістю автоклавування |  |
| 4 | Патрубок – 2 од | Перехідник до світловоду для підключення до оптики |  |
| 5. | Оптика – 2 од. | Оптика ультрависокої розподільчої здатності, з окуляром, що автоклавується, діаметром не більше 4,0 мм, кутом дистального кінця 30 градусів, робочою довжиною не більше 158 мм, дистальна лінза вироблена з сапфіру |  |
| 6. | Тубус – 1 од. | Артроскопічний тубус, діаметром не більше 5,5 мм, системою неперервного потоку, з двома кранами, що обертаються та системою фіксаціїї оптики, з обтюратором в комплекті |  |
| 7. | Тубус – 1 од. | Артроскопічний тубус, діаметром не менше 5,9 мм, системою неперервного потоку, з двома кранами, що обертаються та системою фіксаціїї оптики, з обтюратором в комплекті |  |
| 8 | Стерилізаційний лоток – 1 од. | Лоток повинен бути призначений для стерилізації голівки камери та артроскопічних оптик |  |
| 9. | Монітор – 1 од. | Екран з LED технологією |  |
|  |  | Діагональ монітору не менше 31 дюйма |  |
|  |  | Кольори дисплею не менше 1,07 млрд кольорів |  |
|  |  | Крок пікселя не менше 0,17 мм (горизонталь) та 0,17 мм (вертикаль) |  |
|  |  | Контрастність дисплею не гірше 1500/1 |  |
|  |  | Кут огляду не менше 178/178 град |  |
|  |  | Яскравість монітору не менше 350 кд / м2 |  |
|  |  | Швидкіcть відклику не більше 11 мсек |  |
|  |  | Наявність протиблікового покриття дисплею |  |
|  |  | Енергоспоживання не більше 110 ВА |  |
|  |  | Наявність у комплекті поставки захистного покриття екрану – 1 шт |  |
| 10. | Стійка приладова – 1 компл. | Наявність не менше, ніж 8-ми вбудованих розеток |  |
|  |  | Загальне максимальне навантаження на стійку не менше ніж 145 кг |  |
|  |  | Наявність не менше ніж 5 полиць з можливістю регулювання по висоті |  |
|  |  | Наявність 4-х коліс, два з яких зі стопорами |  |
|  |  | Наявність у комплекті поставки тримача, призначеного для утримання головки камери |  |
|  |  | Наявність у комплекті артикуляційного тримача для монітору |  |
| 11 | Консоль іригації (помпа) – 1 комплект | Наявність двох незалежних один від одного роликів для керування іригацією та аспірацією рідини |  |
|  |  | Наявність не менш, ніж 4-х попередньо встановлених налаштувань для різноманітних артроскопічних втручань на колінному, плечовому, кульшовому та малих суглобах та кнопки на панелі апарату для переключання |  |
|  |  | Помпа повинна підтримувати внутрішньо суглобовий тиск від 10- 150 мм рт.ст. з кроком в 5 мм рт.ст. |  |
|  |  | Швидкість потоку рідини на відсмоктування в межах 50-300 мл/хв, при підключенні шейверного сенсору – в діапазоні 500-1200 мм рт.ст. |  |
|  |  | Можливість підключення пульту дистанційного керування, що автоклавується при температурі 132 градуси Цельсія |  |
|  |  | Наявність кольорового сенсорного екрану на передній панелі для індикації та керування приладом |  |
|  |  | Наявність режиму тимчасової тампонади в суглобі, що тимчасово збільшує тиск подачі |  |
|  |  | Наявність режиму «промивка», що одномоментно збільшує тиск подачі та тиск відсмоктування |  |
|  |  | Наявність режиму «злив», що зупиняє подачу рідини з одномоментним включенням відсмоктування |  |
|  |  | Наявність режиму «хвиля», що забезпечує хвилеподібний режим подачі та відсмоктування |  |
|  |  | Можливість імпортування/експортування налаштувань лікаря за рахунок USB-сумісної картки пам’яті |  |
|  |  | Енергоспоживання – не більше 150 ВА |  |
|  |  | Наявність у комплекті поставки трубок для аспірації, стерильних, одноразового використання, 10 штук упаковка – 1 уп. |  |
|  |  | Наявність у комплекті поставки трубок для іригації, стерильних, одноразового використання, 10 штук упаковка – 1 уп. |  |
|  |  | Наявність у комплекті поставки шейверного сенсору – 1 шт. |  |
| 12 | Шейвер артроскопічний -1 комплект | Консоль повинна бути призначена для керування артроскопічними шейверними рукоятками |  |
|  |  | Наявність двох тач-скрин (що реагують на нажаття пальцями) екранів для налаштувань та керування різноманітними функціями |  |
|  |  | Можливість підключення безпровідної (дистанційної) ножної педалі |  |
|  |  | Можливість підключення не менш, ніж двох рукояток одномоментно |  |
|  |  | Максимальна швидкість в режимі вперед/назад не менше 12000 обертів за хвилину |  |
|  |  | Максимальна швидкість в режимі осциляції не менше 4000 обертів за хвилину |  |
|  |  | Можливість автоклавування артроскопічної рукоятки шейверу |  |
|  |  | Наявність не менш, ніж двох кнопок для керування на артроскопічній рукоятці шейверу |  |
|  |  | Можливість активації турборежиму (або аналогу) |  |
|  |  | Можливість активації функції «відкритого/закритого отвору шейверного леза» при застосуванні лез шейвера |  |
|  |  | Можливість встановлення швидкості обертання за допомогою кнопок артроскопічної рукоятки |  |
|  |  | Наявність вбудованого в артроскопічну рукоятку шейверу аспіраційного каналу |  |
|  |  | Наявність перемикача на артроскопічній рукоятці шейверу для керування швидкістю аспірації |  |
|  |  | Потужність, не менше 24 Н*см |  |
|  |  | Вага рукоятки, не більше 550 грам |  |
|  |  | Довжина кабелю рукоятки не менше 3,0 м |  |
|  |  | Наявність у комплекті поставки шейверної консолі керування – 1 шт. |  |
|  |  | Наявність у комплекті поставки артроскопічної рукоятки шейвера з двома кнопками для керування – 1 шт. |  |
|  |  | Наявність у комплекті поставки агресивних (внутрішнє лезо зазубрене, зовнішне лезо зазубрене) артроскопічних лез з аспіраційним каналом, діаметром не менше 4,2 мм, робоча довжина не менше 130 мм, 6 шт./упаковка – 1 уп. |  |
|  |  | Наявність у комплекті поставки напівагресивних (внутрішнє лезо зазубрене, зовнішнє лезо гостре) артроскопічних лез з аспіраційним каналом, діаметром не менше 4,2 мм, робоча довжина не менше 130 мм, 6 шт./упаковка – 1 уп. |  |
|  |  | Наявність у комплекті поставки неагресивних (внутрішнє та зовнішнє лезо гострі) артроскопічних лез з аспіраційним каналом, діаметром не менше 4,2 мм, робоча довжина не менше 130 мм, 6 шт./упаковка – 1 уп. |  |
|  |  | Наявність у комплекті поставки артроскопічних борів, діаметром не більше 4,0 мм, робоча довжина не менше 130 мм, максимальна швидкість обертання не менше 12000 обертів за хвилину, 6 шт./упаковка – 1 уп. |  |
|  |  | Наявність у комплекті поставки агресивних (внутрішнє лезо зазубрене, зовнішнє лезо зазубрене) артроскопічних лез з аспіраційним каналом, діаметром не менше 3,5 мм, робоча довжина не більше 130 мм, 6 шт/упаковка – 1 уп. |  |
|  |  | Наявність у комплекті поставки з’єднувального кабелю з кнопкою – перемикачем режимів – 1 шт. |  |
|  |  | Наявність у комплекті поставки самозажимного (безключового) патрону Якобс, або еквівалент, для свердл діаметром до 6,35 мм – 1 шт. |  |
|  |  | Наявність у комплекті поставки самозажимного (безключового) патрону Якобс, або еквівалент, для свердл діаметром до 4,0 мм – 1 шт. |  |
|  |  | Наявність у комплекті поставки патрону, що може працювати з передаточним співвідношенням 1:1 та 5:1, для рімера, тип Зіммер/Хадсон, або еквівалент – 1 од |  |
|  |  | Наявність у комплекті поставки насадки на модульний електричний наконечник для проведення спиць діаметром від 1,8 – 4,0 мм – 1 шт. |  |
|  |  | Наявність у комплекті поставки мікросагітальної пилки, що під’єднується до консолі – 1 шт. |  |
|  |  | Наявність у комплекті поставки мікросагітального леза, товщиною не більше 0,4 мм, довжиною не більше 26 мм, шириною не більше 10 мм, 5 штук в упаковці – 1 уп. |  |
| 13 | Радіочастотна плазмова хірургічна система – 1 комплект | Цільове призначення плазмової хірургічної системи - це абляція, коагуляція, розрізи та видалення тканин людини в ортопедичній та артроскопічній хірургії. |  |
|  |  | Наявність у комплекті поставки блоку керування – 1 шт. |  |
|  |  | Наявність у комплекті поставки універсального плазмового електроду, який повинен бути повністю сумісний з радіочастотною плазмовою хірургічною системою, повинен мати кут наконечника 90 градусів та оснащений функцією відсмоктування, стерильний, призначений для одноразового використання, наявність в комплекті поставки – 10 шт. |  |
|  |  | Наявність у комплекті поставки універсального плазмового електроду, який повинен бути повністю сумісний з радіочастотною плазмовою хірургічною системою, повинен мати кут наконечника 50 градусів, стерильний, призначений для одноразового використання, наявність в комплекті поставки – 1 шт. |  |
| 14. | Комплект інструментів для артроскопії плечового суглоба – 1 комплект | Інструмент для автоматичного прошивання ротаторної манжети плечового суглобу без додаткових інструментів – 1 шт. |  |
|  |  | Голка для інструменту – 1 шт. |  |
|  |  | Інструмент для вилучення нитки, гострий, прямий, діаметром не більше 3,5 мм, робоча довжина не більше 140 мм – 1 шт. |  |
|  |  | Інструмент для вилучення нитки, гострий, загнутий догори 35 градусів, діаметром не більше 3,5 мм, робоча довжина не більше 140 мм – 1 шт. |  |
|  |  | Захоплювач нитки, діаметром не більше 3,5 мм, робоча довжина не більше 140 мм – 1 шт. |  |
|  |  | Обрізач нитки, закритий, діаметром не більше 3,5 мм, робоча довжина не більше 140 мм – 1 шт. |  |
|  |  | Шовні ножиці, діаметром не більше 3,5 мм, робоча довжина не більше 140 мм – 1 шт. |  |
|  |  | Захоплювач тканин, діаметром не більше 3,5 мм, робоча довжина не більше 145 мм – 1 шт. |  |
|  |  | Товкач вузла – 1 шт. |  |
|  |  | Прут – 1 шт. |  |
|  |  | Лоток стерилізаційний для мануальних артроскопічних інструментів – 1 шт. |  |
| 15. | Комплект інструментів для артроскопії коліна – 1 комплект | Артроскопічний викусувач, діаметр не більше 3,3 мм, довжина робочої частини не більше 130 мм, загнутий вліво на 90 градусів – 1 шт. |  |
|  |  | Артроскопічний викусувач, діаметр не більше 3,3 мм, довжина робочої частини не більше 130 мм, загнутий вправо на 90 градусів – 1 шт. |  |
|  |  | Артроскопічний викусувач, діаметр не більше 3,3 мм, довжина робочої частини не більше 130 мм, прямий – 2 шт. |  |
|  |  | Артроскопічний викусувач, діаметр не більше 3,3 мм, довжина робочої частини не більше 130 мм, бранши загнуті догори 15 градусів – 1 шт. |  |
|  |  | Артроскопічний викусувач, діаметр не більше 3,3 мм, довжина робочої частини не більше 130 мм, бранши загнуті догори 15 градусів – 1 шт. |  |
|  |  | Артроскопічний затискач, діаметр не більше 3,3 мм, довжина робочої частини не більше 130 мм, ширина бранши не більше 2,7 мм – 1 шт. |  |
|  |  | Артроскопічний затискач, діаметр не більше 3,3 мм, довжина робочої частини не більше 130 мм, бранши 1х2 зуба – 1 шт. |  |
|  |  | Артроскопічний викусувач, діаметр не більше 3,3 мм, довжина робочої частини не більше 130 мм, робоча частина загнута вліво на 25 градусів – 1 шт. |  |
|  |  | Артроскопічний викусувач, діаметр не більше 3,3 мм, довжина робочої частини не більше 130 мм, робоча частина загнута вправо на 25 градусів – 1 шт. |  |
|  |  | Артроскопічні викусуючі щипці-ножиці, діаметр не більше 3,3 мм, довжина робочої частини не більше 130 мм– 1 шт. |  |
|  |  | Зонд артроскопічний, діаметром не менше 4,0 мм – 1 шт. |  |
|  |  | Зонд артроскопічний, діаметром не більше 3,5 мм – 1 шт. |  |
|  |  | Лоток стерилізаційний для мануальних артроскопічних інструментів – 1 шт. |  |
| 16. | Комплект інструментів для пластики зв’язки – 1 комплект | Інструмент для екстракції зв’язки повинен мати діаметр відкриття не менше 7 мм для запобігання пошкодження навколишніх тканин, повинен мати закритий дизайн, що дозволяє обхват зв’язки 360 градусів – 1 шт. |  |
|  |  | Універсальна викрутка – 1 шт. |  |
|  |  | Насадка для універсальної викрутки для гвинтів в діапазоні 7,0 мм – 11,0 мм - 1 шт. |  |
|  |  | Направляюча феморальна - 1 шт. |  |
|  |  | Направляюча тібіальна - 1 шт. |  |
|  |  | Свердло для феморального каналу, конічна головка, канульоване, з градуацією, діаметр 6 мм – 1 шт. |  |
|  |  | Свердло для феморального каналу, конічна головка, канульоване, з градуацією, діаметр 7 мм – 1 шт. |  |
|  |  | Свердло для феморального каналу, конічна головка, канульоване, з градуацією, діаметр 8 мм – 1 шт. |  |
|  |  | Свердло для феморального каналу, конічна головка, канульоване, з градуацією, діаметр 9 мм – 1 шт. |  |
|  |  | Транстібіальна направляюча, діаметром не більше 8 мм – 1 шт |  |

Лот 3 - 33169000-2 Хірургічні інструменти - Комплект хірургічних інструментів силових електричних (33541 Електропривод хірургічної дрилі з живленням від акумуляторної батареї) - 1 компл.

| Характеристики та параметри | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- |
| Наявність у комплекті постачання, не менше: |  |
| осциляторна пила, 1 шт.; |  |
| дриль, 1 шт.; |  |
| насадка-патрон, 1 шт.; |  |
| рімер, 1 шт.; |  |
| провідник спиць, 1 шт.; |  |
| акумуляторні батареї, 4 шт.; |  |
| зарядний пристрій, 1 шт.; |  |
| лезо осциляторне, 1 уп. |  |
| стерилізаційний контейнер, 1 шт. |  |
| вставка контейнера, 1 шт |  |
| Характеристики дрилі: |  |
| дриль повинна бути призначена для резекції кісток в ортопедичних, артроскопічних процедури, операцій на руках та ногах; |  |
| рукоятка дрилі повинна працювати від знімної, перезаряджувальної акумуляторної батареї; |  |
| дриль повинна мати два пускових гачка для керування; |  |
| можливість роботи в режимах «вперед/назад», «свердління/розширення», «загвинчування/забивання», або аналоги; |  |
| наявність «безпечного» режиму (або аналогу); |  |
| захист від потрапляння рідини, не гірше IPX6, IPX8 та IPX9; |  |
| вага дрилі не повинна перевищувати 750 г; |  |
| гучність роботи рукоятки, не більше 80 дБ; |  |
| максимальна потужність (типова), не менше 275 Вт4 |  |
| швидкість у режимі «сверління» (або аналогу) у діапазоні 0-1500 обертів з крутним моментом не менше 3,5 Н-м; |  |
| швидкість у режимі «сверління» (або аналогу) при використанні насадок з передавальним співвідношенням 3:1 у діапазоні 0-500 обертів з крутним моментом не менше 10,0 Н-м; |  |
| швидкість у режимі «сверління» (або аналогу) при використанні насадок з передавальним співвідношенням 5:1 у діапазоні 0-300 обертів з крутним моментом не менше 16,0 Н-м; |  |
| швидкість у режимі «загвинчування» (або аналогу) у діапазоні 0-250 обертів з крутним моментом не менше 3,5 Н-м; |  |
| швидкість у режимі «забивання» (або аналогу) у діапазоні 0-250 обертів за хвилину; |  |
| стерилізація шляхом автоклавування. |  |
| Характеристики осциляторної пили: |  |
| рукоятка пили повинна працювати від знімної, перезаряджувальної акумуляторної батареї; |  |
| можливість обертання головки з лезом в не менш, ніж 8 позиціях з кроком в 45°; |  |
| наявність окремого перемикача для активації роботи пили; |  |
| наявність «безпечного» режиму, або аналогу; |  |
| наявність «стандартного» та «високого» режиму роботи; |  |
| захист від потрапляння рідини, не гірше IPX6 та IPX8 та IPX9; |  |
| максимальна швидкість рухів не менше: 11000 коливань за хвилину в стандартному режимі та не менше 14500 коливань за хвилину в «високому» режимі; |  |
| відхилення леза в бік не повинно перевищувати 4,5 градусів; |  |
| вага рукоятки, не більше 1000 г; |  |
| гучність роботи рукоятки, не більше 80 дБ; |  |
| можливість роботи як з звичайним лезом, так і з касетним лезом; |  |
| стерилізація шляхом автоклавування; |  |
| Характеристики насадки-патрону: |  |
| повинна бути призначена для свердл діаметром до 6,35 мм; |  |
| Характеристики рімеру: |  |
| передаточне співвідношення 5:1; |  |
| Характеристики провідника спиць: |  |
| повинен бути призначена для спиць діаметром від 1,8 до 4 мм; |  |
| повинен бути призначений для використання з дрилю з двома гачками; |  |
| Характеристики акумуляторної батареї: |  |
| тип акумулятора: літієвий; |  |
| можливість стерилізації шляхом автоклавування; |  |
| ємність не менше 2,5 А-год; |  |
| напруга не менше 13,0 В; |  |
| вага не більше 540 г; |  |
| повний цикл заряджання не більше 40 хв; |  |
| наявність у комплекті поставки – 4 штуки; |  |
| Характеристики зарядного пристрою: |  |
| можливість одночасного заряджання не менше 4-х акумуляторних батарей; |  |
| наявність дисплею для відображення параметрів акумуляторних батарей; |  |
| можливість виводу на дисплей наступної інформації по кожній акумуляторній батареї окремо: температура, кількість циклів заряджань; |  |
| можливість розміщення зарядного пристрою як на горизонтальній поверхні, так і на вертикальній (стіна); |  |
| енергоспоживання, не більше 500 Вт; |  |
| вага пристрою не більше 2,5 кг; |  |
| Характеристики осциляторного леза: |  |
| довжина не менше 90 мм; |  |
| ширина не більше 25 мм; |  |
| товщина не більше 1,27 мм; |  |
| кратність використання – одноразово; |  |
| леза мають бути стерильно упаковані, 5 штук в упаковці. |  |
| наявність у комплекті поставки – 1 упаковка |  |
| Стерилізаційний контейнер |  |
| призначений для стерилізації силових інструментів; |  |
| наявність у комплекті поставки – 1 штука; |  |
| Вставка контейнера |  |
| внутрішня вставка для стерилізаційного контейнера для розміщення пил; |  |
| наявність у комплекті поставки – 1 штука. |  |

Лот 4 - 33164000-7 Обладнання для лапароскопічних операцій - Система ендоскопічна для лапароскопічної хірургії та риноскопії (32043 Лапароскопічний набір для хірургічних процедур, не медикаментозний, багаторазовий) - 1 од.

| Характеристика | Вимоги | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- |
| Блок управління камери (контролер камери) - 1 шт. | Наявність |  |
| Електроживлення | 220-230 В, 50-60 Гц |  |
| Споживаний струм | Не більше 0,5 А |  |
| Споживана потужність | Не більше 50 ВА |  |
| Можливість налаштування параметрів баланс білого, рівень яскравості, масштабування, різкість з блоку керування, а також з головки відеокамери | Наявність |  |
| Кольорова температура (баланс білого) | Не менш, ніж від 2300 до 7000 К |  |
| Запобіжники | Наявність |  |
| Регулювання кольору | Наявність |  |
| Автоматичне налаштування білого світла та за допомогою натисканням на відповідну кнопку | Наявність |  |
| Автоматичне регулювання яскравості та автоматичне регулювання посилення | Наявність |  |
| Функція виділення контуру (для виділення маленьких структур на зображенні) | Наявність |  |
| Голівка камери в комплекті - 1 шт. | Наявність |  |
| Зовнішній накопичувач інформації | Наявність (USB -флеш-накопичувач ємністю не менше ніж 8 Гб) |  |
| Функції управління на голівці камери: баланс білого, стоп-кадр для фотографування та керування відео зйомкою та автоматичного збереження відео інформації на зовнішньому носії,імпульс дистанційного керування виведення на печать на зовнішньому принтері | Наявність |  |
| Максимальна розподільна здатність | Не менш 1920*1080 пікселів |  |
| Підключення USB (зовнішні носії інформації) | Наявність |  |
| Формати зображення BMP / MPEG-4 Відео (або аналоги) | Наявність |  |
| Типи вихідних відеосигналів, що підтримуються відеоконтролером: Аналоговий: Video (BNC) composite, S-Video (Mini-DIN 4-pin), YPbPr. Цифровий: SDI,USB 2.0,HDMI. (або аналоги) | Наявність |  |
| Мережевий кабель | Наявність |  |
| Наявність кнопок для управління на головці | Не менше 2-х |  |
| Об’єктив для відеокамери - 1 шт. | Наявність |  |
| Фокусна відстань «зумова» - така, що плавно регулюється | У діапазоні не менше, ніж: від 22 мм до 32 мм |  |
| Сумісність з ендоскопами різних європейських виробників | Наявність |  |
| Блокуючий механізм | Наявність |  |
| С-mount конектор | Наявність |  |
| Можливість замочування та автоклавування | Наявність |  |
| Джерело світла LED - 1 шт. | Наявність |  |
| Електроживлення | 220 – 230 В, 50/60 Гц |  |
| Споживана потужність | Не більше 200 ВА |  |
| Запобіжники | Наявність |  |
| Джерело випромінювання: світловипромінююче діодне джерело потужністю, що є відносним еквівалентом ксеноновому джерелу випромінювання потужністю не менше 180 Вт | Наявність |  |
| Гарантійний, регламентований виробником, ресурс роботи джерела випромінювання | Не менш 30 000 годин |  |
| Кольорова температура | Не менш, ніж 6000 К |  |
| Клас захисту по медичним виробам | Клас 1 |  |
| Мережевий кабель | Наявність |  |
| Можливість під’єднання світловодів різних виробників без застосування спеціальних відповідних адаптерів (універсальне гніздо підключення) | Наявність |  |
| Cвітловод оптоволоконний - 1 шт. | Наявність |  |
| Довжина | Не менше 3,0 м |  |
| Діаметр оптоволоконного пучка | Не менше 4 мм, але не більше 5 мм |  |
| Кожух світловода | Непрозорий |  |
| Тип стерилізації | Автоклавування |  |
| Лапароскопічний насос - 1 шт. | Наявність |  |
| Призначений для подачі (іригації) та відсмоктування (аспірації) рідини під час лапароскопічних втручань | Відповідність |  |
| Можливість роботи одночасно в 2-х режимах автоматичного включення аспірації та іригації, що підтримують необхідний рівень розрідження і тиску відповідно в аспіраційному та іригаційному каналах | Відповідність |  |
| Світлові індикатори стану іригації та аспірації | Наявність |  |
| Індикатори стану під’єднання системи трубок для іригації | Наявність |  |
| Захисні гігієнічні фільтри для режиму аспірації | Наявність, не менше 5 шт. |  |
| Вакуумний шланг для аспірації | Наявність не менше одного |  |
| Багаторазова система для іригації | Наявність, не менше 20-ти шт. |  |
| Контейнер для рідини, що відсмоктується | Наявність не менше одного |  |
| Кріплення насосу на приладовій стійці (якщо передбачається виробником та/або передбачено технічною необхідністю) має бути в комплекті | Наявність |  |
| Об’єм контейнера для рідини, що відсмоктується не менше 1,5 літрів | Відповідність |  |
| Можливість автоклавування контейнера для рідини (бажано) або дезінфекційної стерилізаційної обробки (обов’язково) | Відповідність |  |
| Максимальний тиск для відключення насосу | Не більш, ніж 500 мм. рт. ст. |  |
| Максимальний напір насосу | Не більш, ніж 400 мм. рт. ст. |  |
| Максимальна витрата на відкритому виході відсмоктувача | Не більш, ніж 2 л/хв. |  |
| Максимальна витрата на відкритому виході нагнітача | Не більш, ніж 2 л/хв. |  |
| Три міри захисту від проникнення вологи в насос: механічна (клапан на кришці контейнера), електронна (відключення насоса при попаданні вологи на контакт датчика), візуальна (заповнення контейнера для рідини, що відсмоктується) | Відповідність |  |
| Параметри електроживлення: напруга мережі, струм, частота | 220-230 В, змінний, 50-60 Гц |  |
| Споживана потужність | Не більше 100 ВА |  |
| Медичний електронний інсуфлятор - 1 шт. | Наявність |  |
| Комплект інсуфлятора має бути призначений для контрольованого нагнітання вуглекисню у черевну порожнину під час проведення малоінвазивних лапароскопічних втручань | Відповідність |  |
| Робочий газ | Вуглекислий газ |  |
| Режим первинної інсуфляції | Наявність |  |
| Режим інсуфляції по заданих параметрах швидкості потоку та тиску газу, що регулюються та задаються кнопками на передній панелі приладу | Наявність |  |
| Кнопка «аварійної сигналізації» | Наявність |  |
| Індикатор запасу газу | Наявність |  |
| Цифровий індикатор інтраабдомінального тиску | Наявність |  |
| Цифровий індикатор швидкості потоку газу | Наявність |  |
| Цифровий індикатор використаного об’єму газу | Наявність |  |
| Кнопка збросу використаного об’єму газу | Наявність |  |
| Наявність інсуфляційного шлангу для подавання вуглекислого газу до троакару/голки Вереша | Наявність, не менше одного |  |
| Наявність шлангу високого тиску для газозабезпечення інсуфлятора | Наявність |  |
| Наявність захисних гігієнічних фільтрів на виході | Наявність, не менше 10 шт. |  |
| Наявність канюлі Вереша 120 мм | Наявність |  |
| Електроживлення | 220-230 В, 50-60 Гц |  |
| Споживаний струм | Не більше 0,8 А |  |
| Споживана потужність | 80 ВА |  |
| Значення тиску вуглекислого газу на вході інсуфлятора | Не менш, ніж 4 бар, не більш, ніж 7,5 бар |  |
| Значення інтраабдомінального тиску, що задається | Не менш ніж 3 мм.рт.ст., не більш ніж 25 мм.рт.ст. |  |
| Дискретність завдання інтраабдомінального тиску | не більш, ніж по 1 мм.рт.ст. |  |
| Похибка виміру інтраабдомінального тиску | Не більш, ніж ±2 мм.рт.ст. |  |
| Значення швидкості потоку газу (об’ємної втрати), що задається | Не менш, ніж 1 л/хв., не більш, ніж 20 л/хв. |  |
| Максимальний вимірюваний об'єм витраченого газу | не більше 999 л |  |
| Дискретність завдання швидкості потоку (об'ємної витрати) газу | не більш, ніж по 1 л/хв |  |
| Швидкість потоку (об'ємної витрати) газу при первинній інсуфляції | не більш, ніж 1 л/хв |  |
| Система самотестування приладу перед запуском | Наявність |  |
| Візуальна та звукова сигналізація нештатних ситуацій та помилок | Не менше 4-х режимів |  |
| Можливість регулювання гучності акустичного сигналу | Наявність |  |
| Роздільна індикація заданих і фактичних параметрів роботи приладу | Наявність |  |
| Монітор медичний рідкокристалічний FULL HD - 1 шт. | Наявність |  |
| Монітор має бути призначений для використання в операційних або процедурних | Відповідність |  |
| Монітор може використовуватися у ендоскопії, лапароскопії | Відповідність |  |
| Розмір монітору | Не менше 26 дюймів |  |
| Стійка для обладнання, 1 шт. | Наявність |  |
| Стійка має бути на чотирьох колесах, не менше два з яких фіксуються | Наявність |  |
| Полиці для позиціювання обладнання | Не менше 3-х полиць |  |
| Високочастотний електрохірургічний апарат - 1 шт. (компл.) | Наявність |  |
| Електрохірургічний апарат повинен бути призначений для виконання електрохірургічного втручання. В основі його дії повинен бути принцип діатермії універсальної, що заключається у пропусканні струму високої частоти | Відповідність |  |
| Генератор електрохірургічний високочастотний | Наявність |  |
| Апарат повинен бути оснащений виходом типу CF (плаваючим), що дозволить його застосування при операціях на центральній нервовій системі та серці | Відповідність |  |
| Апарат повинен дозволяти виконувати процедури розсічення та коагуляції при відкритому оперативному втручанні, мати можливість застосування разом з лапароскопом та фіброскопом та працювати на органах, наповнених рідинами | Відповідність |  |
| Апарат повинен мати не менше двох монополярних 3-контактних роз’ємів та не менше одного 2-контактного біполярного роз’єму | Наявність |  |
| Прилад повинен бути оснащений системою безперервного контролю приєднання нейтрального електроду. При недостатньому приляганні нейтрального електрода повинен вмикатися звуковий сигнал та блимати лінійний індикатор – не менше 8 рівнів оптичної сигналізації. | Наявність |  |
| Основні режими роботи: | Наявність |  |
| Чистий монополярний розріз – без гемостазу - потужність не менше 400 Вт, при опорі 200 Ом | Наявність |  |
| Змішаний монополярний розріз 1 – з гемостазом - потужність не менше 180 Вт, при опорі 200 Ом | Наявність |  |
| Змішаний монополярний розріз 2 – з гемостазом - потужність не менше 150 Вт, при опорі 200 Ом | Наявність |  |
| Змішаний монополярний розріз 3 – з гемостазом - потужність не менше 150 Вт, при опорі 200 Ом | Наявність |  |
| Монополярний урологічний розріз у рідкому середовищі - потужність не менше 400 Вт, при опорі 200 Ом, не менше 9 рівнів розсічення | Наявність |  |
| Монополярний ендоскопічний розріз з перемінною подачею струму коагуляції та різання та автоматичним регулюванням потужності - потужність не менше 400 Вт, не менше 9 рівнів тканьового ефекту | Наявність |  |
| М’яка монополярна коагуляція - потужність не менше 180 Вт, при опорі 50 Ом | Наявність |  |
| Посилена монополярна коагуляція - потужність не менше 180 Вт, при опорі 200 Ом | Наявність |  |
| Спрей коагуляція - безконтактна - потужність не менше 80 Вт, при опорі 1250 Ом | Наявність |  |
| Змішана коагуляція - потужність не менше 180 Вт, при опорі 200 Ом | Наявність |  |
| Біполярна коагуляція - потужність не менше 120 Вт, при опорі 50 Ом, з функцією Автостарт та Автостоп | Наявність |  |
| Чистий біполярний розріз - потужність не менше 150 Вт, при опорі 200 Ом | Наявність |  |
| Змішаний біполярний розріз - потужність не менше 150 Вт, при опорі 200 Ом | Наявність |  |
| Урологічний біполярний розріз - потужність не менше 400 Вт | Наявність |  |
| Усі налаштування повинні зберігатись у пам’яті апарату і мати можливість відновлення шляхом вибору програми на дисплеї. | Наявність |  |
| Самотестування приладу та інструментів при увімкненні апарату – при виявленні помилки на дисплеї повинно з’являтись повідомлення з кодом помилки. | Наявність |  |
| Апарат повинен мати клас захисту електробезпеки не менше CF I. | Наявність |  |
| Апарат повинен бути оснащений системою контролю перевантаження – при перевантаженні апарату повинен вмикатись звуковий сигнал та світловий індикатор перевантаження. | Наявність |  |
| Набір аксесуарів та інструментів для проведення хірургічних втручань: | Наявність |  |
| Гнучкий кабель для заземлення, не менше 5 м | Наявність |  |
| Двопедальний ножний перемикач, кабель не менше 5 м | Наявність |  |
| Силіконовий нейтральний електрод не менше 17х30см, з’єднувальний кабель не менше 4 м - 2 шт. | Наявність |  |
| Тримач електродів, двохклавішний, з’єднувальний кабель не менше 4м - 3 шт. | Наявність |  |
| Біполярний кабель, довжина не менше 3 метрів - 3 шт. | Наявність |  |
| Щітка для ручного очищення електродів, багаторазова - 2 шт. | Наявність |  |
| Ніж електрод прямий, не менше 25 мм - 3 шт. | Наявність |  |
| Ланцет електрод прямий - 3 шт. | Наявність |  |
| Голчастий електрод прямий, не більше 0,5 мм - 3 шт. | Наявність |  |
| Петлевий електрод, не більше 5 мм - 3 шт. | Наявність |  |
| Кулька електрод прямий, не більше 2мм – 3 шт. | Наявність |  |
| Кулька електрод прямий, не менше 4 мм – 3 шт. | Наявність |  |
| Біполярний пінцет, кутовий, не більше 2 мм, довжина не менше 195 мм - 3 шт. | Наявність |  |
| Біполярний пінцет, прямий, не менше 2 мм, довжина не менше 220 мм - 3 шт. | Наявність |  |
| Монополярний лапароскопічний кабель, довжина не менше 3 м, роз'єм не менше 4 мм, 3-контактний конектор - 3 шт. | Наявність |  |
| Біполярний кабель для лапароінструментів типу WOLF або аналог, довжина не менше 3 м, 2-контактний конектор 29 мм - 3 шт. | Наявність |  |
| Біполярний кабель для лапароінструментів типу Storz або аналог, довжина не менше 3 м, 2-контактний конектор 29 мм - 3 шт. | Наявність |  |
| Лапароскоп 10 мм, 30 градусів - 1 шт. | Наявність |  |
| Кут огляду | 30 град. |  |
| Робоча довжина | Не менше 300 мм |  |
| Можливість підключення світловодів різних виробників як Storz, Wolf, ACMI | Наявність |  |
| Діаметр | 10 мм (+/- 5%) |  |
| Тип стерилізації | Автоклавування |  |
| Троакар універсальний, діаметр 5-6 мм - 2 шт. | Наявність |  |
| Автоматичний клапан, надійно утримуючий газ в черевній порожнині і що не допускає його витоку під час операції | Наявність |  |
| Корпус троакарної канюлі з універсальним клапаном і краном для здійснення газоподання | Наявність |  |
| Троакар багаторазового використання, що є розбірний, що повністю дозволяє проводити предстерилізаційне очищення усіх складових частин | Наявність |  |
| Стилет в троакарі 5-6 мм, 2 шт. | Наявність |  |
| Комплектація: гладка троакарна канюля з корпусом і краном для інсуфляції, автоматичний клапан, стилет (пірамідального типу) | Наявність |  |
| Габаритні розміри: троакарної канюлі - довжина не менше 100 мм, діаметр 5-6 мм; стилета - довжина не менше 100 мм, діаметр 5-6 мм | Наявність |  |
| Троакарна канюля, стилет, автоматичний клапан виконані з корозійностійкої сталі | Наявність |  |
| Тип стерилізації | Автоклавування |  |
| Троакар універсальний, діаметр 10-11 мм - 2 шт. | Наявність |  |
| Автоматичний клапан, надійно утримуючий газ в черевній порожнині, що не допускає його витоку під час операції | Наявність |  |
| Корпус троакара з універсальним клапаном і краном для здійснення газоподання | Наявність |  |
| Троакар багаторазового використання, що є розбірний, що повністю дозволяє проводити передстерилізаційне очищення усіх складових частин | Наявність |  |
| Стилет в троакарі 10-11 мм - 2 шт. | Наявність |  |
| Комплектація: гладка канюля троакара з корпусом і краном для інсуфляції, автоматичний клапан з важелем примусового відкриття, стилет (пірамідального типу) | Наявність |  |
| Габаритні розміри: канюлі троакара - довжина не менше 100 мм, діаметр 10-11 мм; стилета – довжина не менше 100 мм, діаметр 10-11 мм | Наявність |  |
| Канюля троакара, стилет, автоматичний клапан, важіль примусового відкриття виконані з корозійностійкої сталі | Наявність |  |
| Тип стерилізації | Автоклавування |  |
| Запасні ущільнюючі ковпачки для троакарів діам. 5-6 мм | Наявність, не менше 20 шт. |  |
| Запасні ущільнюючі ковпачки для троакарів діам. 10-11 мм | Наявність, не менше 20 шт. |  |
| Редукційний перехідник 10/5,5 мм | Наявність |  |
| Наконечник для аспірації і іригації, діаметр 5 мм (для використання з лапароскопічним насосом) - 1 шт. | Наявність |  |
| Управління іригацією-аспірацією за допомогою 2-х (або 3-х) ходового важільного механізму для роботи однією рукою | Наявність |  |
| Наконечник багаторазового використання | Наявність |  |
| Матеріал | Корозійностійка сталь |  |
| Діаметр | Не більше 5 мм (+/- 10%) |  |
| Комплектується перехідником "Луер" | Наявність |  |
| Затискач хірургічний, типу 2/3 зубця, діаметр 10 мм, або еквівалент - 1 шт. | Наявність |  |
| Модульна конструкція, що складається з трубки, рукоятки, вставки | Наявність |  |
| Інструмент багаторазового застосування | Відповідність |  |
| Дві бранши: одна з них рухлива | Наявність |  |
| Матеріал вставки | Корозійностійка сталь |  |
| Метод стерилізації інструменту | Рідиною, хімічний, автоклав |  |
| Діаметр зовнішньої трубки інструменту | Не більше 10 мм |  |
| Довжина робочої частини | Не менше 300 мм |  |
| Затискач лапароскопічний для захоплення, діаметр 5мм - 1 шт. | Наявність |  |
| Модульна конструкція, що складається з трубки, руків'я, вставки | Наявність |  |
| Інструмент багаторазового застосування | Наявність |  |
| Одна рухлива бранша | Наявність |  |
| Важіль механізму управління (відключення і включення) кремальєрою | Наявність |  |
| Механізм ротації електроду | Наявність |  |
| Матеріал руків'я | Високоміцна, термостійка пластмаса |  |
| Матеріал вставки | Корозійностійка сталь |  |
| Метод стерилізації інструменту | Рідинною, хімічний, автоклав |  |
| Діаметр зовнішньої трубки інструменту | Не більше 5,5 мм |  |
| Довжина робочої частини | Не менше 300 мм |  |
| Щипці типу “Babcock”, або еквівалент - 1 шт. | Наявність |  |
| Модульна конструкція, що складається з трубки, руків'я, вставки | Наявність |  |
| Інструмент багаторазового застосування | Наявність |  |
| Дві рухливі бранші типу “Babcock”, або еквівалент | Наявність |  |
| Механізм ротації електроду | Наявність |  |
| Матеріал руків'я | Високоміцна, термостійка пластмаса |  |
| Матеріал вставки | Корозійностійка сталь |  |
| Метод стерилізації інструменту | Рідинною, хімічний, автоклав |  |
| Діаметр зовнішньої трубки інструменту | Не більше 5,5мм |  |
| Довжина робочої частини | Не менше 300мм |  |
| Затискач лапароскопічний для захоплення, діаметр 5мм - 1 шт. | Наявність |  |
| Модульна конструкція, що складається з трубки, руків'я, вставки | Наявність |  |
| Інструмент багаторазового застосування | Наявність |  |
| Дві рухливі бранші для захоплення типу «крокодил», або еквівалент | Наявність |  |
| Механізм ротації електроду | Наявність |  |
| Матеріал руків'я | Високоміцна, термостійка пластмаса |  |
| Матеріал вставки | Корозійностійка сталь |  |
| Метод стерилізації інструменту | Рідинною, хімічний, автоклав |  |
| Діаметр зовнішньої трубки інструменту | Не більше 5,5мм |  |
| Довжина робочої частини | Не менше 300мм |  |
| Затискач лапароскопічний атравматичний для тканин, діаметр 5 мм, монополярний - 1 шт. | Наявність |  |
| Модульна конструкція, що складається з трубки, руків'я, вставки | Наявність |  |
| Інструмент багаторазового застосування | Відповідність |  |
| Дві рухливі вікончасті бранші | Наявність |  |
| Роз'єм підключення ВЧ-монополярної коагуляції | Наявність |  |
| Важіль механізму управління (відключення і включення) кремальєрою | Наявність |  |
| Механізм ротації електроду | Наявність |  |
| Матеріал руків'я | Високоміцна, термостійка пластмаса |  |
| Матеріал вставки | Корозійностійка сталь |  |
| Метод стерилізації інструменту | Рідинною, хімічний, автоклав |  |
| Діаметр зовнішньої трубки інструменту | Не більше 5,5 мм |  |
| Довжина робочої частини | Не менше 300 мм |  |
| Дисектор лапароскопічний зігнутий, монополярний, діаметр 5 мм - 1 шт. | Наявність |  |
| Модульна конструкція, що складається з трубки, руків'я, вставки | Наявність |  |
| Інструмент багаторазового застосування | Відповідність |  |
| Дві зігнуті рухливі бранші типу „Maryland” або еквівалент | Наявність |  |
| Роз'єм підключення ВЧ-монополярної коагуляції | Наявність |  |
| Механізм ротації електроду | Наявність |  |
| Матеріал руків'я | Високоміцна, термостійка пластмаса |  |
| Матеріал вставки | корозійностійка сталь |  |
| Метод стерилізації інструменту | рідинною, хімічний, автоклав |  |
| Діаметр зовнішньої трубки інструменту | Не більше 5,5мм |  |
| Довжина робочої частини | Не менше 300мм |  |
| Ножиці лапароскопічні зігнуті, монополярні, діаметр 5 мм - 1 шт. | Наявність |  |
| Модульна конструкція, що складається з трубки, рукоятки, вставки | Наявність |  |
| Дві зігнуті рухливі бранші | Наявність |  |
| Роз'єм підключення ВЧ-монополярної коагуляції | Наявність |  |
| Матеріал рукоятки | Високоміцна, термостійка пластмаса |  |
| Механізм ротації електроду | Наявність |  |
| Інструмент багаторазового застосування | Відповідність |  |
| Матеріал вставки | Корозійностійка сталь |  |
| Метод стерилізації інструменту | Рідиною, хімічний, автоклав |  |
| Діаметр зовнішньої трубки інструменту | не більше 5,5мм |  |
| Довжина робочої частини | не менше 300мм |  |
| Електрод лапароскопічний, що коагулює, типу "гачок" - 1 шт. | Наявність |  |
| Роз'єм підключення ВЧ-монополярної коагуляції | Наявність |  |
| Наконечник електроду типу "гачок" (L-подібний) | Наявність |  |
| Матеріал наконечника, роз'єму і стержня | Корозійностійка сталь |  |
| Зовнішній діаметр | Не більше 5,5 мм |  |
| Робоча довжина | Не менше 300 мм |  |
| Ендокліпер лапароскопічний з комплектом кліпс - 1 шт. | Наявність |  |
| Дві бранши для установки кліпс | Відповідність |  |
| Конструкція губок бранш забезпечує установку кліпс з картриджа | Відповідність |  |
| Кліпси розміру середні або середньо-великі стандарту «Eticon» або еквівалент-аналог | Відповідність |  |
| Інструмент багаторазового застосування | Відповідність |  |
| Матеріал руків'я, вставки | Корозійностійка сталь |  |
| Зовнішній діаметр ендокліпера | не більше 10мм (+/- 10мм) |  |
| Кліпси – не менше 108 шт. | Наявність |  |
| Кліпси стерильні | Відповідність |  |
| Кліпси середнього або середньо-великого розміру | Відповідність |  |
| Використовуються з ендокліпером, призначеним для встановлення кліпс | Відповідність |  |
| Матеріал кліпс - титан | Відповідність |  |
| Дисектор лапароскопічний біполярний зігнутий, діаметр 5 мм - 1 шт. | Наявність |  |
| Модульна конструкція, що складається з трубки, руків'я, вставки | Відповідність |  |
| Інструмент багаторазового застосування | Відповідність |  |
| Дві рухливі бранши типу «Maryland», або аналог | Відповідність |  |
| Роз'єм підключення ВЧ-біполярної коагуляції | Наявність |  |
| Механізм ротації електроду | Наявність |  |
| Матеріал руків'я | Високоміцна, термостійка пластмаса |  |
| Матеріал вставки | Корозійностійка сталь |  |
| Метод стерилізації інструменту | Рідинною, хімічний, автоклав |  |
| Діаметр зовнішньої трубки інструменту | Не більше 5,5 мм |  |
| Довжина робочої частини | Не менше 300 мм |  |
| Щипці лапароскопічні біполярні для захвату та репарації, діаметр 5 мм - 1 шт. | Наявність |  |
| Модульна конструкція: зовнішня трубка, руків'я, внутрішня вставка-електрод типу "звужена рамка" | Наявність |  |
| Інструмент багаторазового застосування | Відповідність |  |
| Електрод типу "рамка", звужена наприкінці, з двома рухливими браншами або еквівалент | Наявність |  |
| Роз'єм підключення ВЧ-біполярної коагуляції | Наявність |  |
| Механізм ротації електроду | Наявність |  |
| Матеріал руків'я | Високоміцна, термостійка пластмаса |  |
| Матеріал зовнішньої трубки, бранш | Корозійностійка сталь |  |
| Діаметр зовнішньої трубки | Не більше 5,5 мм |  |
| Довжина робочої частини | Нне менше 300 мм |  |
| Робоча вставка для щипців біполярних для захвату та репарації - 1 шт. | Наявність |  |
| Інструмент багаторазового застосування | Наявність |  |
| Дві рухливі бранші типу "широка рамка", або еквівалент | Наявність |  |
| Матеріал вставки | Корозійностійка сталь |  |
| Метод стерилізації інструменту | Рідинною, хімічний, автоклав |  |
| Тип ВЧ-підключення біполярний | Наявність |  |
| Довжина робочої частини | Не менше 300 мм |  |
| Робоча вставка для щипців біполярних для захвату та дирекції - 1 шт. | Наявність |  |
| Інструмент багаторазового застосування | Наявність |  |
| Дві рухливі бранші типу "дельфін" або еквівалент | Наявність |  |
| Матеріал вставки | Корозійностійка сталь |  |
| Метод стерилізації інструменту | Рідинною, хімічний, автоклав |  |
| Тип ВЧ-підключення біполярний | Наявність |  |
| Довжина робочої частини | Не менше 300 мм |  |
| Робоча вставка для біполярних ножиць - 1 шт. | Наявність |  |
| Інструмент багаторазового застосування | Наявність |  |
| Дві зігнуті рухливі бранші | Наявність |  |
| Матеріал вставки | Корозійностійка сталь |  |
| Метод стерилізації інструменту | Рідинною, хімічний, автоклав |  |
| Тип ВЧ-підключення біполярний | Наявність |  |
| Довжина робочої частини | Не менше 300 мм |  |
| Голкотримач лапароскопічний прямий - 1 шт. | Наявність |  |
| Діаметр інструмету | Не більше 5,5 мм |  |
| Робоча довжина | Не менше 300 мм |  |
| Бранші прямі | Відповідність |  |
| Ретрактор для тканин - 1 шт. | Наявність |  |
| Тип ретрактору – «віялоподібний», або еквівалент, що «розкривається» та згинається за допомогою обертання зовнішнього роликового механізму (або іншого відхиляючого елемента) на руків’ї ретрактору | Відповідність |  |
| Діаметр ретрактору для тканин | не більше 5,5 мм |  |
| Робоча довжина | Не менше 300 мм |  |
| Риноскопічна оптика, 30 градусів - 1 шт. | Наявність |  |
| Кут огляду оптики | 30 град. |  |
| Робоча довжина | Не менше 170 мм, але не більше 200 мм |  |
| Діаметр | 4 мм (+/- 5%) |  |
| Тип стерилізації | Автоклавування |  |
| Оптика має бути сумісною з оптичними волокнами відомих світових виробників (таких як Richard Wolf, Karl Storz, Olympus та інші) | Відповідність |  |
| Оптика має бути сумісною з відеосистемами відомих світових виробників (таких як Richard Wolf, Karl Storz, Olympus та інші) | Відповідність |  |
| Риноскопічна оптика, 0 градусів - 1 шт. | Наявність |  |
| Кут огляду оптики | 0 град. |  |
| Робоча довжина | не менше 170 мм, але не більше 200 мм |  |
| Діаметр | 4 мм (+/- 5%) |  |
| Тип стерилізації | Автоклавування |  |
| Оптика має бути сумісною з оптичними волокнами відомих світових виробників (таких як Richard Wolf, Karl Storz, Olympus та інші) | Відповідність |  |
| Оптика має бути сумісною з відеосистемами відомих світових виробників (таких як Richard Wolf, Karl Storz, Olympus та інші) | Відповідність |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

12 227 471,00 грн (Дванадцять мiльйонiв двiстi двадцять сiм тисяч чотириста сiмдесят одна гривня 00 копiйок), з ПДВ.