33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Електрокардіограф (11407 Електрокардіограф основного призначення) - 1 од.)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Електрокардіограф (11407 Електрокардіограф основного призначення) - 1 од.

| № | Параметр | Вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Призначення, не гірше | Для збору, аналізу, відображення і друку електрокардіограм. |
| 2 | Вага пристрою, не більше | 2 кг |
| 3 | Габаритні розміри, не більше | 290 мм × 210 мм × 70 мм |
| 4 | Режим роботи, не гірше | Безперервна робота |
| 5 | Наявність фільтрів, не гірше | Високочастотний цифровий фільтр, адаптивний цифровий фільтр поміх, низькочастотний цифровий фільтр |
|  | Живлення |  |
| 1 | Вхідна напруга, не гірше | 100 ~ 240 В, 50/60 Гц |
| 2 | Робота від повністю зарядженого акумулятору, не менше | 500 ЕКГ, 6 годин |
| 3 | Можливість використання приладу під час підзарядки акумулятора. | Наявність |
| 4 | Відображення стану заряду батареї | Наявність |
| 5 | Можливість роботи приладу як від батареї, так і від мережі електропостачання | Наявність |
|  | Дисплей |  |
| 1 | Розмір екрану, не менше | 4,3 дюймів |
| 2 | Тип екрану, не гірше | Кольоровий, рідко-кристалічний дисплей TFT з підсвіткою та сенсорною панеллю |
| 3 | Роздільна здатність екрану, не менше | 800×480 |
| 4 | Функціональні кнопки на дисплеї | Наявність |
|  | Відображення даних на дисплеї |  |
| 1 | Інформація про пацієнта (ім’я, прізвище) | Наявність |
| 2 | Інформація про систему (заряд батареї, час) | Наявність |
| 3 | Інформація про швидкість руху графіка в мм | Наявність |
| 4 | Інформація про амплітуду форми хвилі в мм | Наявність |
| 5 | Інформація про криві ЕКГ | Наявність |
| 6 | Інформація про ЧСС | Наявність |
| 7 | Інформація про фільтр | Наявність |
| 8 | Інформація про кількість ЕКГ до повного заповнення пам'яті | Наявність |
| 9 | Інформація про стан електродів | Наявність |
| 10 | Інформація про повідомлення про помили | Наявність |
|  | Режими ЕКГ |  |
| 1. | Автоматичний режим | Наявність |
| 2 | Ручний режим | Наявність |
| 3 | Ручний режим зчитування з роздруківкою кривої ритму | Наявність |
| 4 | Термінове зчитування | Наявність |
|  | Роз’єми підключення |  |
| 1 | USB-роз’єм, не менше | 1 |
| 2 | Роз’єм для кабелю пацієнта, не менше | 1 |
| 3 | Роз’єм для підключення зарядного пристрою | Наявність |
|  | Індикатори |  |
| 1 | Індикатор живлення | Наявність |
| 2 | Індикатор батареї | Наявність |
|  | Роздруківка ЕКГ |  |
| 1 | Можливість повторного друку ЕКГ | Наявність |
| 2 | Можливість запуску друку вручну | Наявність |
| 3 | Формат автоматичного друку, не гірше | 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3 |
|  | Експорт ЕКГ |  |
| 1 | Можливість перенесення ЕКГ на ПК | Наявність |
| 2 | Можливість перенесення ЕКГ на USB-носій | Наявність |
| 3 | Можливість збереження ЕКГ в пам’яті пристрою | Наявність |
|  | Принтер |  |
| 1 | Термопринтер з термічною голівкою | Наявність |
| 2 | Можливість рулонного паперу для друку, не більше | Рулон 100 мм x 20 м |
| 3 | Роздільна здатність термопринтеру, не гірше | 8 кр/мм |
| 4 | Ширина друку, не гірше | 108 мм |
| 5 | Автоматичний друк, не гірше | 3, 3+1, 3+3, 6 каналів 5/10/25/50 мм/с |
| 6 | Ручний друк, не гірше | 3, 6, 12 каналів, 5/10/25/50 мм/с |
|  | Технічні характеристики вимірювань |  |
| 1 | Відведення ЕКГ, не гірше | 12-відведень (I, II, III, aVR-L-F, V1-6) |
| 2 | Зберігання звітів ЕКГ у кількості, не менше | 50 ЕКГ |
| 3 | Амплітуда, не гірше | 5, 10, 20 мм/мВ |
| 4 | Цифровий фільтр, не гірше | 50-60 Гц |
| 5 | Низькочастотний цифровий фільтр, не гірше | 25-40 Гц |
| 6 | Діапазон частот, не гірше | 0,05 – 150 Гц |
| 7 | Коефіцієнт придушення синфазних сигналів, не гірше | 100 дБ |
| 8 | Вхідний імпеданс, не менше | 100 МОм |
| 9 | Захист від дефібриляції | Наявність |
| 10 | Розпізнавання кардіостимулятора | Наявність |
|  | Аналіз ЕКГ |  |
| 1 | Автоматичний аналіз ЕКГ | Наявність |
|  | Вимоги до кабелю ЕКГ |  |
| 1 | Кабель ЕКГ не гірше стандартного 15D, 10-електродів | Наявність |
|  | До комплекту обов’язково повинні входити наступні частини |  |
| 1 | Блок живлення, не менше | 1 шт. |
| 2 | Термопапір в рулоні, не менше | 1 шт. |
| 3 | Кабель для пацієнта ЕКГ 10-жильний, не менше | 1 шт. |
| 4 | Периферійні (прищепка) електроди, не менше | 4 шт. |
| 5 | Грудні (грушка) електроди, не менше | 6 шт. |
| 6 | Інструкція / керівництво користувача українською або російською мовами, не менше | 1 шт. |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

32 228,04 грн (Тридцять дві тисячі двісті двадцять вісім гривень 04 копійки), без ПДВ.