31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура

(Світильники медичні, 2 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 31521000-4	 Світильники - Світильник пересувний  (36843 Світильник пересувний для проведення огляду / терапевтичних процедур) - 3 од.

Вимоги:

Обладнання повинне являти собою однокупольний світлодіодний мобільний світильник для місцевого освітлювання тіла пацієнта, діагностичних обстежень і малої хірургії.

Керування рівнем інтенсивності освітленості має здійснюватися за допомогою регулятора на корпусі освітлювача.

Інтенсивність освітленості на відстані 1м, не менш ніж 50.000Lx.

Зміна інтенсивності освітленості - 0% / 50% / 75% / 100%.

Кольорова температура світла повинна наближатися до кольорової температури денного освітлення 4 000К

Індекс передачі кольору Ra повинен бути не менш ніж 94

Діаметр поля освітлення не менше 160 мм

Глибина освітленості повинна бути не менше 1400 мм

Діаметр купола освітлювача не більше ніж 250 мм

Клас захисту освітлювача не гірше ніж IP 40

Строк служби джерела світла освітлювача не менше 20 000 годин

Висота освітлювача не менше 1700 мм

Діапазон регулювання висоти купола не менш ніж 125 см

Можливість розташування дистального краю купола освітлювача від вертикальної стойки не менше ніж на 1150 мм.

На підставі освітлювача повинні розташовуватися чотири колеса, два з яких з фіксатором гальма

Електроживлення: від мережі змінного струму 220-240 Вт, 50-60 Гц

Лот 2 - 31524110-9 Операційні світильники - Світильник операційний (12282 Операційний світильник) - 1 од.

Вимоги:

Світильник повинен забезпечувати безтіньове освітлення операційного поля

Світильник повинен мати стельове кріплення

Освітлювач повинен мати один купол на спеціальному кронштейні з кріпленням до стелі

Робочий радіус купола світильника повинен складати не менше 1650 мм

На куполі повинні знаходитися спеціальні ручки (не менше трьох) для зміни або регулювання його положення

Інтенсивність освітлення повинна бути не менше 160.000 люкс

Купол світильника має бути в діаметрі не менше 770мм

Колірна температура має бути в діапазоні не гірше від 4.700К- 4.900К

Індекс передачі кольору не менше 97 %

Глибина освітлення (на 20% відстані) не менше 1500 мм

Глибина освітлення (на 60% відстані) не менше 800 мм

Діаметр світлового поля має бути в діапазоні, не гірше від 185 мм до 195 мм

Наявність пульта керування з сенсорним управлінням який регулює інтенсивність освітлення, зміну кольорової температури та доступ у сервісне меню.

Наявність ручки для переміщення куполу, яка може зніматися для стерилізації

Джерелом світла мають бути світлодіодні випромінювачі (LED-лампи)

Термін служби LED-ламп повинен складати не менше 60000 експлуатаційних годин

Обертання навколо центральної осі вертикального кронштейна не менше 360°

Освітлювач повинен бути придатний до дезінфекції та мати пиле-волого захисний корпус (клас захисту не нижче IP 54)

Живлення від електромережі 220В±5%, 50 Гц±5%

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

826 239,00 грн (Вісімсот двадцять шість тисяч двісті тридцять дев'ять гривень 00 копійок), з ПДВ.