33140000-3 Медичні матеріали (Тест-система до експрес-аналізатора типу «Clover - A1c», або еквівалент (30168 Набір реагентів для вимірювання глікозированого гемоглобіну) - 26433 од.)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Тест-система до експрес-аналізатора типу «Clover - A1c», або еквівалент (30168 Набір реагентів для вимірювання глікозированого гемоглобіну) - 26433 од.

Вимоги: учасник, в разі необхідності, безкоштовно поставляє калібровочні щомісячні картриджі (1 картридж для 1 експрес-аналізатора типу «Clover - A1c», або еквівалент, на місяць), які потрібні для калібрування апаратів з метою точного проведення зазначеної кількості вимірювання в предметі закупівлі. Для підтвердження відповідності вказаній вимозі учасник надає гарантійний лист з доданим до нього переліком товарів, поставка яких буде здійснюватися на безкоштовній основі, за наступною формою:

Перелік товарів, поставка яких буде здійснюватися на безкоштовній основі за результатами закупівлі:

(назва процедури закупівлі)

| № | Найменування предмету | Торгівельна назва | Виробник, країна | Одиниця | Кількість, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лоту | закупівлі/товару | товару |  | виміру | од. |
| /з/п |  |  |  |  |  |

Загальні вимоги:

1. Медичні вироби повинні бути зареєстровані в Україні згідно з законодавством України та внесені в Реєстр осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг. Для підтвердження учасник надає копію сертифікату відповідності медичних виробів вимогам технічного регламенту та/або копію декларації про відповідність медичних виробів вимогам технічного регламенту.

2. Медичні вироби повинні мати інструкцію із застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції із застосування медичних виробів.

3. Строк придатності медичних виробів на момент  поставки повинен становити не менше одного року від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк придатності медичних виробів.

4. Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки медичних виробів.

5. Обов’язкове надання Учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

6. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України.

7. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

8. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № | Найменування предмету | Торгівельна назва | Виробник, країна | Одиниця | Кількість, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лоту | закупівлі/товару | товару |  | виміру | од. |
| /з/п |  |  |  |  |  |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

1 837 093,50 грн (Один мiльйон вiсiмсот тридцять сiм тисяч дев`яносто три гривнi 50 копiйок), з ПДВ.