33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації (Наркозно-дихальний апарат для використання в умовах кабінету магнітно-резонансної томографії (37710 Система анестезіологічна, загального призначення) - 1 од.)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Наркозно-дихальний апарат для використання в умовах кабінету магнітно-резонансної томографії (37710 Система анестезіологічна, загального призначення) - 1 од.

| № з/п | Технічна вимога замовника | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплектація: |  |
| 1.1 | Основний блок наркозно-дихального апарату - 1 шт. |  |
| 1.2 | Візок - 1 шт. |  |
| 1.3 | Шланги для подачі N2O, O2, AIR - по 1 шт. |  |
| 1.4 | Випарник севофлюрану - 1 шт. |  |
| 1.5 | Абсорбент СО2 (10 л) - 1 шт. |  |
| 1.6 | Дихальний контур для використання в кабінеті МРТ (для дорослих та дітей) (довжина не менш 2,8 м) - 20 шт. |  |
| 1.7 | Кисневий датчик - 1 шт. |  |
| 1.8 | Кабель мережевий - 1 шт. |  |
| 2. | Загальні технічні вимоги: |  |
| 2.1 | Наркозний апарат |  |
| 2.1.1 | Всі деталі, складові частини апарату, візки, та ін. повинні бути сертифіковані виробником для роботи в умовах кабінету магнітно-резонансної томографії з томографами з напруженістю магнітного поля від 1,5 до 3 tesla. |  |
| 2.1.2 | Апарат повинен бути оснащеним спеціальною аудіо- та візуальною сигналізацією, що вказує на перевищення допустимого порогу магнітного поля. |  |
| 2.1.3 | Апарат повинен забезпечувати проведення низькопотокової анестезії з роботою по напівзакритому контуру і мати можливість переконфігурування його для роботи по напіввідкритому контуру в процесі роботи, повинен бути оснащеним повним набором контрольованих та асистуючих режимів вентиляції. |  |
| 2.1.4 | Апарат повинен забезпечувати проведення анестезії для різних вікових категорій пацієнтів, включаючи дітей різного віку, підлітків, дорослих. |  |
| 2.1.5 | Апарат повинен забезпечувати змішання газів AIR, O2, N2O, летючих анестетиків в потрібні пропорції і подачу газової суміші до пацієнта. |  |
| 2.1.6 | В якості рушійної сили для роботи вентилятора повинне використовуватися стиснене повітря та електроживлення 220 V. |  |
| 2.1.7 | Апарат повинен мати вбудований блок автономного живлення, що забезпечує безперервну роботу до 45 хвилин, і забезпечувати автоматичне перемикання в разі зникнення мережевої напруги. Екран апарата повинен містити інформацію про рівень заряду батареї. |  |
| 2.1.8 | Можливість продовження вентиляції пацієнта при раптовому відключенні електроенергії за умови повного калібрування апарату. |  |
| 2.1.9 | Дихальна система (контур, міха та деталі міха) повинні бути легкорозбірними та стійкими до дезінфекції та стерилізації. |  |
| 2.1.10 | Апарат повинен мати систему автоматичного самотестування та калібрування сенсорів перед початком роботи та під час експлуатації. Повинен мати постійний контроль герметичності в контурі. |  |
| 2.1.11 | Повинна бути корекція змін еластичності (compliance) дихального контуру з прямим налаштуванням потоку свіжого газу від 1 до 10 л / хв. |  |
| 2.1.12 | Електронний контроль роботи вентилятора з підтримкою постійного дихального об'єму. |  |
| 2.1.13 | Наявність електронно-контрольованих флоуметрів для О2, N2O, Air з регулюванням загального потоку свіжого газу від 0,0 до 12 л / хв. |  |
| 2.1.14 | Наявність режиму постійної готовності до роботи (STANBY). |  |
| 2.1.15 | Апарат повинен бути оснащений системою акустичних і візуальних тривог. |  |
| 2.1.16 | Режими вентиляції: IPPV (СMV, VCV), PLV, MAN / SPONT, PCV, SIMV, Pressure support. |  |
| 2.1.17 | Регулювання дихального об’єму у діапазоні від 25 до 1400 мл. |  |
| 2.1.18 | Регулювання інспіраторного потоку від 10 до 75 л / хв., незалежно від потоку свіжого газу. |  |
| 2.1.19 | Обмеження інспіраторного тиску в діапазоні від 20 до 70 мбар (для об'ємної ШВЛ). |  |
| 2.1.20 | Регулювання тиску на вдиху і тиску підтримки від 5 до 60 мбар (для пресоциклічної вентиляції та вентиляції з підтримкою тиском). |  |
| 2.1.21 | Регулювання частоти дихання в діапазоні від 4 до 50 разів / хв. |  |
| 2.1.22 | Регулювання співвідношення вдих / видих в діапазоні від 4:1 до 1:4. |  |
| 2.1.23 | Регулювання ПТКВ в діапазоні від 0 до 20 мбар. |  |
| 2.1.24 | Час інспіраторної паузи від 0 до 50%. |  |
| 2.1.25 | Екстрена подача О2 від 25 до 75 л / хв., без збільшення тиску в випарнику. |  |
| 2.2 | Монітор O2 та дихальних параметрів |  |
| 2.2.1 | Екран вентилятора повинен відображувати параметри вентиляції і концентрації кисню, цифровий індикатор з чітким текстовим відображенням виміряних параметрів і даних граничних значень. |  |
| 2.2.1 | Моніторування О2 у суміші, що вдихається. |  |
| 2.2.3 | Хвильова крива тиску в реальному масштабі часу. |  |
| 2.2.4 | Моніторування частоти дихання f. |  |
| 2.2.5 | Моніторування дихального об’єму Vt. |  |
| 2.2.6 | Моніторування хвилинної вентиляції MV. |  |
| 2.2.7 | Моніторування тиску в дихальних шляхах (Ppeak, PEEP, Pplato, МАР). |  |
| 2.2.8 | Установка меж тривог всіх параметрів моніторування, відповідно до потреб користувача. |  |
| 2.3 | Випарник анестетика |  |
| 2.3.1 | Випарник анестетика для севофлюрану з можливістю регулювання концентрації анестетика від 0 до 8 об %. Концентрація анестетика повинна бути незалежною від температури і потоку. |  |
| 2.4 | Система безпеки і тривог параметрів моніторингу |  |
| 2.4.1 | Апарат повинен містити вбудований тесламетр, що забезпечує спрацьовування тривожної сигналізації при перевищенні допустимого рівня напруженості магнітного поля. |  |
| 2.4.2 | Центральна настройка аварійної сигналізації, що спрацьовує акустично і оптично, в ієрархічній послідовності за ступенем важливості (аварія, попередження, повідомлення). |  |
| 2.4.3 | Регулювання гучності сигналу тривог. Можливість приглушення звукового сигналу тривог на 2 хвилини. |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

3 462 189,00 грн (Три мільйони чотириста шістдесят дві тисячі сто вісімдесят дев’ять гривень 00 копійок), з ПДВ.