33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Офтальмологічне обладнання, 15 лотів)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33122000-1 Офтальмологічне обладнання - Робоче місце лікаря-офтальмолога - 5 найменувань:

найменування 1 - Офтальмологічний стенд (36400 Стіл для офтальмологічних інструментів, з живленням від мережі) - 3 шт.;

найменування 2 - Фороптер (35299 Фороптер) - 3 шт.;

найменування 3 - Оглядова щілинна лампа (35148 Лампа щілинна офтальмологічна, оглядова) - 3 шт.;

найменування 4 - Проектор знаків (35922 Проектор для перевірки гостроти зору) - 3 шт.;

найменування 5 - Автокерато-реф-пахі-тонометр (36386 Рефрактометр офтальмологічний, автоматичний) - 3 шт.

| № | Опис параметра | Наявність функції або величина параметра | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Офтальмологічний комбайн - робоче місце лікаря-офтальмолога, вимоги: |  |  |  |
|  | Панель керування офтальмологічного стенду повинна мати наступні можливості: |  |  |
| 1 | Загальне вмикання/вимикання офтальмологічного комбайну | Наявність |  |
| 2 | Керування пересуванням (вгору/донизу) крісла | Наявність |  |
| 3 | Світлодіодна індикація роботи кнопок | Наявність |  |
| 4 | Регулятор плавного керування інтенсивністю лампи загального освітлення | Наявність |  |
| 5 | Наявність додаткового LED освітлення | Відповідність |  |
| 6 | Настільна підставка для пульту керування | Наявність |  |
|  | Характеристики стільниці офтальмологічного стенду: |  |  |
| 7 | Розміри стільниці | Довжина не менше, ніж 880 мм; ширина не менше, ніж 386 мм |  |
| 8 | Рівномірне навантаження на стільницю | Не менше за 20 кг на кожний бік стільниці (загалом, не менше 40 кг) |  |
| 9 | Положення стільниці повинно фіксуватися | Наявність |  |
|  | Характеристики крісла: |  |  |
| 10 | Діапазон вертикального руху | Не менше 200 мм |  |
| 11 | Положення крісла | 430 мм – 630 мм |  |
| 12 | Кут повороту | Не менше 40 градусів |  |
| 13 | Максимальне навантаження | Не менше 160 кг |  |
| 14 | Розкладна спинка зі складними підлокітниками, включаючи підставку для ніг | Відповідність |  |
| 15 | Пересування крісла вгору та донизу повинно регулюватися з пульту керування | Наявність |  |
| 16 | Опора для проектора знаків | Наявність |  |
| 17 | Плече для фороптера | Наявність |  |
|  | Вимоги до технічних характеристик щілинної лампи: |  |  |
| 18 | Тип мікроскопа | Зміна збільшення за системою Галілея з конвергентними бінокулярними трубками |  |
| 19 | Тип механізму збільшення, не гірше, ніж | 3-позиційний перемикач барабанного типу |  |
| 20 | Коефіцієнт збільшення (поле зору): | 10.00x(ϕ 22.5 mm)/ 15.98x(ϕ 14.1 mm)/ 25.53x(ϕ 8.8 mm)/ |  |
| 21 | Окуляри | 12.5х |  |
|  | Освітлювач: |  |  |
| 22 | Ширина щілини: | Плавно змінюється від 14 мм до 0 мм |  |
| 23 | Довжина щілини: | Плавно змінюється від 14 мм до 1 мм |  |
| 24 | Діаметр щілини: | φ 14, 10, 5, 1, 0.3 мм |  |
| 25 | Кут повороту щілини: | 0 – 180 градусів |  |
| 26 | Фільтри: | Блакитний, безчервоний (зелений) |  |
| 27 | Лампа освітлення | LED |  |
|  | База: |  |  |
| 28 | Діапазон подовжнього переміщення (вперед/назад) | Не менше 90 мм |  |
| 29 | Діапазон поперечного переміщення (ліворуч/праворуч) | Не менше 100 мм |  |
| 30 | Діапазон точного переміщення (за допомогою джойстика) | Не менше 12 мм |  |
| 31 | Діапазон вертикального переміщення | Не менше 30 мм |  |
|  | Підборідник: |  |  |
| 32 | Діапазон вертикального переміщення | Не менше 80 мм |  |
|  | Вимоги до технічних характеристик проектору знаків: |  |  |
| 33 | Відстань до екрану | Від 2.9 м до 6.1 м |  |
| 34 | Кількість вбудованих таблиць | Не менше 30 |  |
| 35 | Пульт дистанційного керування | Наявність |  |
| 36 | Швидкість зміни кадрів | Не менше 1 кадру за 0,02 сек. |  |
| 37 | Можливість нахилення приладу у вертикальній та горизонтальній площині | Наявність |  |
| 38 | Освітлення | Галогенна лампа |  |
| 39 | Повинен бути режим енергозбереження | Наявність |  |
|  | Вимоги до технічних характеристик автокерато-реф-тонометра: |  |  |
| 40 | Стопор безпеки руху корпусу інструмента | Наявність |  |
| 41 | Повідомлення про дуже малу відстань до ока пацієнта | Наявність |  |
| 42 | Звуковий сигнал про замалу відстань між приладом і оком | Наявність |  |
| 43 | Система вимірювання за допомогою двох сенсорів (світлового та тиску) | Наявність |  |
| 44 | Можливість роботи як в автоматичному, так і в ручному режимі | Наявність |  |
| 45 | Наявність детектору невдалого виміру | Наявність |  |
| 46 | Автоматичний розрахунок середнього значення вимірів | Наявність |  |
|  | Вимірювання рефракції: |  |  |
| 47 | Сфера, не гірше | –30 D ~ +25 D (крок: 0,12 D / 0,25 D) |  |
| 48 | Циліндр, не гірше | –12 D ~ +12 D (крок: 0,12 D / 0,25 D) |  |
| 49 | Кут осі циліндра: | 0(-180( (крок: 1( / 5( ) |  |
| 50 | Мінімальний діаметр зіниці, не більше | 2 мм |  |
| 51 | Вимірювання міжзіничної відстані, не гірше | 20 – 85 мм (крок 1 мм) |  |
|  | Вимірювання кривизни рогівки: |  |  |
| 52 | Радіус кривизни рогівки, не гірше | 5,0-13,0 мм (крок: 0,01 мм) |  |
| 53 | Індекс рефракції рогівки | 1,3375 |  |
| 54 | Рефракція рогівки, не гірше | від 67,5 D до 25,96 (крок: 0,12 D / 0,25 D) |  |
| 55 | Астигматизм рогівки, не гірше | від –12 D до +12 D (крок: 0,12 D/0,25 D) |  |
| 56 | Кут осі астигматизму рогівки: | від 0( до 180( (крок: 1( / 5( ) |  |
| 57 | Діапазон вимірювання тиску, не гірше | 1-60 мм.рт.ст. (1-30 / 1-60) з кроком 1 мм.рт.ст. |  |
| 58 | Діапазон вимірювання товщини рогівки, не гірше | 0,400 – 0,750 мм (з кроком 0,001 мм) |  |
| 59 | Метод зняття акомодації | Автоматична система затуманення |  |
| 60 | Наявність системи призми, що обертається | Наявність |  |
| 61 | Наявність кольорового РКІ монітора з діагоналлю | Не менше за 8,5” WVGA з сенсорною панеллю керування та можливістю регулювання положення у будь-якому напрямку |  |
| 62 | Наявність режиму безперервного вимірювання | Наявність |  |
| 63 | Можливість запису вимірювальних даних | До 10 по кожному оку |  |
| 64 | Режим вимірювання з IОЛ | Наявність |  |
| 65 | Можливість вимірювання діаметру рогівки та зіниці | Наявність |  |
| 66 | Можливість вимірювання жорстких лінз | Наявність |  |
| 67 | Фокусування та наведення на око пацієнта за допомогою дисплея | Наявність |  |
| 68 | Вивід даних на вбудований термопринтер | Наявність |  |
| 69 | Наявність інтерфейсів обміну даними | USB (імпорт), RS-232C (експорт), LAN (експорт) |  |
| 70 | Наявність режиму енергозбереження | Наявність |  |
| 71 | Діапазон переміщення підборідника вгору/вниз | Не менше 67 мм |  |
| 72 | Вага приладу | Не більше 22 кг |  |
|  | Вимоги до технічних характеристик комп’ютеризованого фороптера: |  |  |
| 73 | Сфера, не гірше | від -27.00 D до +27 D, крок 0.25 D |  |
| 74 | Циліндр, не гірше | від -8.00 D до +8.00 D, крок 0.25 D |  |
| 75 | Крос циліндр, не гірше | ±0.25 D |  |
| 76 | Діапазон зміни міжзіничної відстані, не гірше | 48-80 мм з кроком 0.5 мм |  |
| 77 | Призма, не гірше | від -20 Δ до +20 Δ |  |
| 78 | Вертексна дистанція, не гірше | 12 мм, 13.75 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм |  |
| 78 | Наявність оклюдера | Відповідність |  |
| 80 | Лінза з отвором діаметром 1 мм | Наявність |  |
| 81 | Червона лінза | Наявність |  |
| 82 | Зелена лінза | Наявність |  |
| 83 | Лінза Меддокса | Наявність |  |
| 84 | Наявність пульту керування з екраном | Відповідність |  |
| 85 | Сенсорний екран з діагоналлю, не менше 10” | Відповідність |  |
| 86 | Наявність анімаційних роликів | Відповідність |  |
| 87 | Наявність ДБЖ | Відповідність |  |

Лот 2 - 33122000-1 Офтальмологічне обладнання - Щілинна лампа розширеної функціональності з фото-відеокамерою (35148 Лампа щілинна офтальмологічна, оглядова) - 2 шт.

| Найменування параметру | Наявність функції або величина параметра | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- |
| 1. Загальні вимоги |  |  |
| Стаціонарна щілинна цифрова лампа призначена для біомікроскопічного дослідження переднього і заднього відрізків ока, яка обладнана цифровою фото- і відеокамерою високої здатності, дозволяє отримувати фото- і відеозображення максимальної якості з можливою подальшою комп’ютерною обробкою, виведенням зображення на додатковий LCD-монітор з метою візуалізації проблеми пацієнта. Дослідити патологію, без максимального мідріазу на ранній стадії захворювання та чітко відслідковувати динаміку захворювання. Архівування та формування бази даних пацієнта. | Наявність |  |
| 2. Області застосування |  |  |
| Загально – клінічна діагностика | Наявність |  |
| Офтальмологія | Наявність |  |
| Дитяча офтальмологія | Наявність |  |
| Біомікроскопія | Наявність |  |
| Офтальмоскопія | Наявність |  |
| 3. Показання до застосування |  |  |
| Запальні захворювання кон’юктиви | Наявність |  |
| Обстеження мейбомієвих залоз | Наявність |  |
| Запальні та дегенеративні захворювання рогівки | Наявність |  |
| Запальні та дегенеративні захворювання судинної оболонки | Наявність |  |
| Дегенеративні та запальні захворювання сітківки | Наявність |  |
| Вроджені аномалії розвитку переднього та заднього відрізку ока | Наявність |  |
| Травми та опіки очей | Наявність |  |
| 4. Основний блок |  |  |
| Тип мікроскопа | Система Галілея з конвергентними бінокулярними трубками |  |
| Наявність механізму зміни збільшення | Ручне регулювання збільшенням, з кліками у положенні 6х, 10х, 16х, 25х та 40х |  |
| Коефіцієнти збільшення | 6х; 10х; 16х; 25х; 40х |  |
| Окуляри | 12.5х |  |
| Зміна діоптрійної сили окулярів | Від -5 Д до +5 Д |  |
| Зміна міжзіничної відстані | Від 55 мм до 78 мм |  |
| Бар’єрний фільтр | Наявність |  |
| Фонове освітлення | Наявність |  |
| 5. Освітлювач щілинної лампи |  |  |
| Ширина щілини | Плавно змінюється від 0 мм до 14 мм |  |
| Довжина щілини | Плавно змінюється від 14 мм до 1 мм |  |
| Діаметр щілини | Діаметри 14, 10, 5, 2, 1, 0,2 мм |  |
| Нахил системи освітлення | На 5°, 10°, 15,° 20° |  |
| Кут повороту щілини | Від 0 – 180 градусів з можливістю сканування в горизонтальній площині |  |
| Наявність фільтрів | Блакитний, безчервоний (зелений) бурштиновий, ультрафіолетовий, інфрачервоний, нейтральний(13% пропускання), тепловий, інфрачервоний, фільтр для флуоресцентного дослідження |  |
| Параметри лампи освітлення | LED 3 A, 10 Вт |  |
| 6. База щілинної лампи |  |  |
| Діапазон повздовжнього переміщення | Вперед / назад: 90 мм |  |
| Діапазон поперечного переміщення | Ліворуч / праворуч: 100 мм |  |
| Діапазон вертикального переміщення | 30 мм |  |
| 7. Характеристики цифрової фото-відео-камери |  |  |
| Роздільна здатність | Не менше 5 МП |  |
| Розмір пікселя | Не більше 2.2 x 2.2 µm |  |
| Тип сенсору | 1/2.5 дюйма C-MOS |  |
| Розмір зображення | Не менше 2592 x 1944 пікселів |  |
| Розмір відео | Не менше 1294 x 970 пікселів |  |
| Частота кадрів | 24 кадри за секунду |  |
| Програмне забезпечення | Наявність програмного забезпечення для виведення зображення та/або відео на ПК |  |
| Інфрачервоний фільтр | Наявність |  |
| Фокусна відстань | 35,7 мм |  |
| 8. Характеристики підборідника щілинної лампи |  |  |
| Діапазон вертикального переміщення | 80 мм |  |
| Фіксація погляду пацієнту | Червоний світлодіод або лампа білого свічення |  |
| 9. Живлення |  |  |
| Напруга живлення | 220-240 В |  |
| Споживана потужність | Не більше 160 ВА |  |
| Частота | 50/60 Гц |  |
| 10. Інструментальний стіл |  |  |
| Прилад повинен комплектуватися спеціалізованим інструментальним столом з можливістю регулювання висоти стільниці | Наявність |  |
| Спосіб регулювання висоти - за допомогою електричного приводу | Відповідність |  |
| Плавний хід шасі (роликів). Механізм блокування руху | Наявність |  |
| Обмежувач руху стільниці для безпеки ніг пацієнта | Наявність |  |
| Підставка для клавіатури, що ховається під стільницю | Наявність |  |
| Ніша для персонального комп’ютеру | Наявність |  |
| Підставка для принтеру | Наявність |  |
| Мінімальна висота (зі стільницею) - 628 мм | Відповідність |  |
| Максимальна висота (зі стільницею) - 978 мм | Відповідність |  |
| Діапазон вертикального регулювання висоти: не менше 350 мм | Відповідність |  |
| Максимальне навантаження на стіл - до 80 кг | Відповідність |  |
| Максимальне навантаження на тримач ПК - до 15 кг | Відповідність |  |
| Максимальне навантаження на тримач принтеру - до 10 кг | Відповідність |  |
| Електроживлення - 220-230 В, 50-60 ГЦ | Відповідність |  |
| Потужність - не більше 1300 ВА | Відповідність |  |
| Вага нетто / вага брутто - не більше 38.2 кг / 47.5 кг | Відповідність |  |
| Габарити стільниці - не менше 480x480 мм + 600х410 мм | Відповідність |  |
| Наявність ДБЖ | Відповідність |  |

Лот 3 - 33122000-1 Офтальмологічне обладнання - Автокерато-реф-пахі-тонометр (36386 Рефрактометр офтальмологічний, автоматичний) - 2 шт.

| № | Опис параметра | Наявність функції або величина параметра | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стопор безпеки руху корпусу інструмента | Наявність |  |
| 2 | Повідомлення про дуже малу відстань до ока пацієнта | Наявність |  |
| 3 | Звуковий сигнал про замалу відстань між приладом і оком | Наявність |  |
| 4 | Система вимірювання за допомогою двох сенсорів (світлового та тиску) | Наявність |  |
| 5 | Можливість роботи як в автоматичному, так і в ручному режимі | Наявність |  |
| 6 | Наявність детектору невдалого виміру | Наявність |  |
| 7 | Автоматичний розрахунок середнього значення вимірів | Наявність |  |
|  | Вимірювання рефракції: |  |  |
| 8 | Сфера, не гірше | –30 D ~ +25 D (крок: 0,12 D / 0,25 D) |  |
| 9 | Циліндр, не гірше | –12 D ~ +12 D (крок: 0,12 D / 0,25 D) |  |
| 10 | Кут осі циліндра: | 0(-180( (крок: 1( / 5( ) |  |
| 11 | Мінімальний діаметр зіниці, не більше | 2 мм |  |
| 12 | Вимірювання міжзіничної відстані, не гірше | 20 – 85 мм (крок 1 мм) |  |
|  | Вимірювання кривизни рогівки: |  |  |
| 13 | Радіус кривизни рогівки, не гірше | 5,0-13,0 мм (крок: 0,01 мм) |  |
| 14 | Індекс рефракції рогівки | 1,3375 |  |
| 15 | Рефракція рогівки, не гірше | Від 67,5 D до 25,96 (крок: 0,12 D / 0,25 D) |  |
| 16 | Астигматизм рогівки, не гірше | Від –12 D до +12 D (крок: 0,12 D / 0,25 D) |  |
| 17 | Кут осі астигматизму рогівки: | Від 0( до 180( (крок: 1( / 5( ) |  |
| 18 | Діапазон вимірювання тиску, не гірше | 1-60 мм.рт.ст. (1-30 / 1-60) з кроком 1 мм.рт.ст. |  |
| 19 | Діапазон вимірювання товщини рогівки, не гірше | 0,400 – 0,750 мм (з кроком 0,001 мм) |  |
| 20 | Метод зняття акомодації | Автоматична система затуманення |  |
| 21 | Наявність системи призми, що обертається | Наявність |  |
| 22 | Наявність кольорового РКІ монітора з діагоналлю | Не менш за 8,5” WVGA з сенсорною панеллю керування та можливістю регулювання положення у будь-якому напрямку |  |
| 23 | Наявність режиму безперервного вимірювання | Наявність |  |
| 24 | Можливість запису вимірювальних даних | До 10 по кожному оку |  |
| 25 | Режим вимірювання з IОЛ | Наявність |  |
| 26 | Можливість вимірювання діаметру рогівки та зіниці | Наявність |  |
| 27 | Можливість вимірювання жорстких лінз | Наявність |  |
| 28 | Фокусування та наведення на око пацієнта за допомогою дисплея | Наявність |  |
| 29 | Вивід даних на вбудований термопринтер | Наявність |  |
| 30 | Наявність інтерфейсів обміну даними | USB (імпорт), RS-232C (експорт), LAN (експорт) |  |
| 31 | Наявність режиму енергозбереження | Наявність |  |
| 32 | Діапазон переміщення підборідника вгору/вниз | Не менше 67 мм |  |
| 33 | Вага приладу | Не більше 22 кг |  |
|  | Інструментальний стіл |  |  |
| 34 | Спосіб регулювання висоти – за допомогою електричного приводу | Відповідність |  |
| 35 | Діапазон вертикального регулювання висоти: не менше | 300 мм |  |
| 36 | Максимальне навантаження на стіл – не менше 80 кг | Відповідність |  |
| 37 | Габарити стільниці, не менше | 680x420 мм |  |
| 38 | Наявність ДБЖ | Відповідність |  |

Лот 4 - 33122000-1 Офтальмологічне обладнання - Комп'ютеризована система бінокулярної оцінки рефракції, кератометрії та гостроти зору (36386 Рефрактометр офтальмологічний, автоматичний) - 2 шт.

| № | Опис параметра | Наявність функції або величина параметра | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Об’єктивне вимірювання рефракції | Наявність |  |
| 2 | Сферична оптична сила, не гірше | Від -25 Д до +22 Д (крок 0,12 Д) |  |
| 3 | Циліндрична оптична сила, не гірше | Від 0 Д до -10 Д (крок 0,12 Д) |  |
| 4 | Осьовий кут циліндра | 1° — 180° (крок 1°) |  |
| 5 | Вимірювання кривизни рогівки | Наявність |  |
| 6 | Радіус кривизни рогівки, не гірше | 5,00 мм — 10,00 мм (крок 0,01 мм) |  |
| 7 | Оптична сила рогівки, не гірше | 67,50 Д — 33,75 Д (крок 0,12 Д) |  |
| 8 | Відображення вимірювань | На екрані контролера |  |
| 9 | Мінімальний діаметр зіниці, не більше | 2 мм |  |
| 10 | Вимірювання міжзіничної відстані, не гірше | 50 – 80 мм (крок 0,5 мм) |  |
| 11 | Суб’єктивне вимірювання рефракції | Наявність |  |
| 12 | Сферична сила, не гірше | -18,00 Д - +18,00 Д (крок 0,25 Д) |  |
| 13 | Циліндрична сила, не гірше | -8,00 Д - 0,00 Д (крок 0,25 Д) |  |
| 14 | Осьовий кут циліндра | 1° — 180° (крок 1°) |  |
| 15 | Горизонтальна призма, не гірше | ±15 Δ (крок 0,1 Δ) |  |
| 16 | Вертикальна призма, не гірше | ±2,5 Δ (крок 0,1 Δ) |  |
| 17 | Тестова відстань | Відстань вимірювання найбільш дальньої/найближчої точки ясного зору можна встановити від 25 см до 6 м |  |
| 18 | Діапазон вимірювання гостроти зору, не гірше | 0,05−1,6 десятинна система |  |
| 19 | Таблиці гостроти зору | Відповідність |  |
| 20 | Таблиці корекції сферичної сили | Відповідність |  |
| 21 | Таблиці сферичної сили | Відповідність |  |
| 22 | Таблиці корекції астигматизму | Відповідність |  |
| 23 | Таблиці бінокулярні функціональні діаграми | Відповідність |  |
| 24 | Автоматичне 3Д вирівнювання | Наявність |  |
| 25 | Яскравість фону, не гірше | 155±15 кд/м2 |  |
| 26 | Запис значень вимірювань | Друкування на термопринтері/ зовнішньому принтері, пристрої виведення даних |  |
| 27 | Наявність ДБЖ | Відповідність |  |
| 28 | Наявність принтера | Відповідність |  |
| 29 | Наявність ноутбука або ПК | Відповідність |  |

Лот 5 - 33122000-1 Офтальмологічне обладнання - Комп'ютеризований аналізатор полів зору (14380 Аналізатор поля зору) - 2 шт.

| № | Опис параметра | Наявність функції або величина параметра | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прилад, що використовується для обстеження поля зору | Відповідність |  |
| 2 | Вага – не більше 41 кг | Відповідність |  |
| 3 | Параметри електроживлення - 90–264 В; 47/63 Гц | Відповідність |  |
| 4 | Розміри | Не більше, ніж 850 х 790 х 750 мм |  |
| 5 | Меридіани регулюються від 0 до 360° | Відповідність |  |
| 6 | Радіус сфери периметра | Не менше 30 см |  |
| 7 | Тестові точки повинні задовольняти стандарту Гольдмана | Відповідність |  |
| 8 | Діаметр тестових точок: I/III/V по стандарту Гольдмана | Відповідність |  |
| 9 | Діапазон яскравості стимулів | Не гірше 0,1-318 кд/м2 |  |
| 10 | Поле зору | Не менше 90° |  |
| 11 | Наявність кінетичної периметрії | Відповідність |  |
| 12 | Яскравість фона | 10 кд/м2 |  |
| 13 | Наявність камери для контролю фіксації ока | Відповідність |  |
| 14 | Наявність кінетичної автоматичної та ручної периметрії | Відповідність |  |
| 15 | Наявність червоних стимулів 644 нм | Відповідність |  |
| 16 | Наявність блакитних стимулів 470 нм | Відповідність |  |
| 17 | Можливість зміни фона (жовтого та білого) | Відповідність |  |
| 18 | Наявність програми стадій глаукоми GSP | Відповідність |  |
| 19 | Тривалість стимулів, не гірше | 200 мс, 500 мс, 800 мс, адаптивний |  |
| 20 | Наявність моторизованого регулюючого підборідника | Відповідність |  |
| 21 | Комплектується ноутбуком або ПК та принтером | Відповідність |  |
| 22 | Наявність ДБЖ | Відповідність |  |
| 23 | Комплектується інструментальним столом з можливістю регулювання висоти стільниці за допомогою електричного двигуна | Відповідність |  |

Лот 6 - 33122000-1 Офтальмологічне обладнання - Безконтактний ендотеліальний мікроскоп (16419 Офтальмологічна камера) - 1 шт.

| № | Опис параметра | Наявність функції або величина параметра | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прилад, що застосовується для дослідження ендотеліального шару рогівки та вимірювання товщини рогівки | Відповідність |  |
| 2 | Збільшення, не менше | 254х |  |
| 3 | Функція автоматичного вирівнювання | Наявність |  |
| 4 | Розмір зони зйомки, не менше | 0,25х0,55 мм |  |
| 5 | Роздільна здатність, не менше | 125 лін/мм |  |
| 6 | Вимірювання товщини рогівки | Наявність |  |
| 7 | Діапазон вимірювання товщини рогівки, не гірше | 0,4-0,75 мм |  |
| 8 | Наявність панорамної зйомки | Відповідність |  |
| 9 | Наявність багатоточкової зйомки | Відповідність |  |
| 10 | Наявність сенсорного екрану | Відповідність |  |
| 11 | Друк даних зйомки за допомогою термопринтера | Відповідність |  |
| 12 | Наявність режиму редагування аналізу клітин | Відповідність |  |
| 13 | Вивід даних через USB, LAN | Відповідність |  |
| 14 | Вага приладу, не більше | 17 кг |  |
|  | Інструментальний стіл |
| 15 | Спосіб регулювання висоти – за допомогою електричного приводу | Відповідність |  |
| 16 | Діапазон вертикального регулювання висоти, не менше | 300 мм |  |
| 17 | Максимальне навантаження на стіл, не менше 80 кг | Відповідність |  |
| 18 | Габарити стільниці, не менше | 680x420 мм |  |
| 19 | Наявність ДБЖ | Відповідність |  |

Лот 7 - 33122000-1 Офтальмологічне обладнання - Офтальмоскоп непрямий бінокулярний (46790 Непрямий, бінокулярний офтальмоскоп, з батарейним живленням) - 2 шт.

| № | Опис параметра | Наявність функції або величина параметра | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Офтальмоскоп, що працює від акумуляторної батареї | Відповідність |  |
| 2 | Освітлення | LED |  |
| 3 | Наявність фільтрів | Ультрафіолетовий, безчервоний, кобальтовий |  |
| 4 | Діаметр поля освітлення | 19 мм / 50 мм / 80 мм |  |
| 4 | Максимальне освітлення, не менше | 600 люкс |  |
| 5 | Можливість зміни міжзіничної відстані, не гірше | 54 мм – 74 мм |  |
| 6 | Наявність важеля регулювання кута освітлення | Відповідність |  |
| 7 | Наявність важеля регулювання кута спостереження | Відповідність |  |
| 8 | Мінімальний діаметр зіниці, не більше | 2 мм |  |

Лот 8 - 33122000-1 Офтальмологічне обладнання - Офтальмоскоп прямий (12817 Прямий офтальмоскоп) - 2 шт.

| № | Опис параметра | Наявність функції або величина параметра | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Офтальмоскоп, що працює від акумуляторної батареї | Відповідність |  |
| 2 | Наявність галогенної лампи (4В, 3Вт) | Відповідність |  |
| 3 | Наявність поляризаційних фільтрів | Відповідність |  |
| 4 | Набір діафрагм | Стандартна діафрагма; Зменшена діафрагма для огляду макулярної області; Щілинна діафрагма; Концентрична шкала; Безчервоний світлофільтр |  |
| 5 | Наявність коригувальних лінз в діапазоні, не гірше | -36 дптр – +35 дптр |  |
| 6 | Наявність індикатора корекції | Відповідність |  |
| 7 | Роздільне управління діафрагмою та фільтрами | Відповідність |  |
| 8 | Наявність колеса діафрагми | Відповідність |  |
| 9 | Наявність захисної шторки | Відповідність |  |
| 10 | Настільний пристрій, що може заряджати дві рукоятки водночас | Відповідність |  |

Лот 9 - 33122000-1 Офтальмологічне обладнання - Система вимірювання і оцінки передньої частини ока з біометром та аберометром (45729 Система аналізування переднього сегмента ока) - 1 шт.

| Опис параметра | Наявність функції або величина параметра | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- |
| Прилад призначений для діагностики переднього сегмента ока, що включає рогівку, зіницю, передню камеру та кришталик ока та вимірювання осьової довжини | Відповідність |  |
| Максимальна кількість точок вимірювання | Не менше 138 000 |  |
| Швидкість вимірювання: не гірше, ніж 100 зображень за 2 секунди | Відповідність |  |
| Джерело світла - LED з довжиною хвилі не менше 475 нм | Наявність |  |
| Діапазон вимірювання кривизни рогівки | Не гірше, ніж від 3 мм до 38 мм |  |
| Точність вимірювання кривизни рогівки | Не гірше, ніж ± 0.1 Д |  |
| Діапазон вимірювання осьової довжини | Не гірше, ніж від 14 мм до 40 мм |  |
| Діапазон вимірювання рефракції | Не гірше, ніж від -12Д до +6Д |  |
| Максимальна потужність лазерного випромінювання | Не більше 0,84 мВт |  |
| Довжина хвилі | Не менше, ніж 880 нм |  |
| Вага | Не більше 11 кг |  |
| Наявність аберометрії хвильового фронту всього ока | Відповідність |  |
| Наявність ретроілюмінації | Відповідність |  |
| Наявність звіту швидкого скринінгу | Відповідність |  |
| Наявність топографічних карт передньої та задньої поверхні рогівки | Відповідність |  |
| Наявність карти пахіметрії, абсолютні та відносні | Відповідність |  |
| Наявність елеваційних карт передньої та задньої поверхні рогівки | Відповідність |  |
| Огляд всіх отриманих зображень Шаймпфлюга | Наявність |  |
| 3D аналіз передньої камери | Наявність |  |
| Наявність томографії переднього сегмента | Відповідність |  |
| Наявність топометричної класифікації кератоконуса | Відповідність |  |
| Наявність оцінки стадії кератоконуса за методом Belin ABCD | Відповідність |  |
| Наявність зображення райдужної оболонки ока та виміру діаметра рогівки (HWTW) | Відповідність |  |
| Наявність чотирьох карт для рефракційного аналізу | Відповідність |  |
| Порівняльний та диференційний аналіз двох обстежень | Наявність |  |
| Детальний аналіз ектазії Белін / Амброзіо | Наявність |  |
| Наявність програмного забезпечення для підбору контактних лінз з сагітальною висотою та аналізом Фур’є | Відповідність |  |
| Наявність звіту Holladay та деталізованого звіту EKR65 | Відповідність |  |
| PNS та 3D аналіз катаракти | Наявність |  |
| Наявність оптичної денситометрії рогівки | Відповідність |  |
| Наявність калькулятора ІОЛ | Відповідність |  |
| Наявність формул розрахунку ІОЛ: SRK/T, Holladay 1, Hoffer Q, Haigis, Barrett, Olsen, PotvinShammasHill, PotvinHill, double-K | Відповідність |  |
| Наявність ПК з передвстановленим спеціалізованим ПЗ | Наявність |  |
| Наявність спеціалізованого інструментального стола з можливістю регулювання висоти стільниці за допомогою електричного двигуна | Наявність |  |

Лот 10 - 33122000-1 Офтальмологічне обладнання - Камера ретинальна немідріатична (61180 Фундус-камера, з живленням від батареї) - 1 шт.

| № | Опис параметра | Наявність функції або величина параметра | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кут зображення, не менше | 45˚ |  |
| 2 | Робоча відстань, не менше | 34 мм |  |
| 3 | Мінімальний діаметр зіниці, не більше | 3,3 мм |  |
| 4 | Функція автофокусування | Наявність |  |
| 5 | Функція автоматичного вирівнювання | Наявність |  |
| 6 | Функція автоматичної зйомки | Наявність |  |
| 7 | Автоматична функція діафрагми маленької зіниці | Наявність |  |
| 8 | Функція виявлення моргання | Наявність |  |
| 9 | Розширення зображення очного дна, не гірше | Центр: 60 ліній/мм Середина: 40 ліній/мм Периферія: 25 ліній/мм |  |
| 10 | Розміщення дисплею можна змінювати і регулювати | Відповідність |  |
| 11 | Точка фіксації | Матричного типу |  |
| 12 | Вага, не більше | 18 кг |  |
| 13 | Потужність, не більше | 120 Вт |  |
| 14 | Прилад комплектується ПК або ноутбуком та принтером | Відповідність |  |
| 15 | Наявність спеціалізованого програмного забезпечення для роботи приладу з ПК | Відповідність |  |
| 16 | Діоптрійна компенсація без компенсаційної лінзи, не гірше | Від -13 D до +12 D |  |
| 17 | Діоптрійна компенсація з мінус-компенсаційною лінзою, не гірше | Від -12 D до -33 D |  |
| 18 | Діоптрійна компенсація з плюс-компенсаційною лінзою, не гірше | Від +11 D до +40 D |  |
|  | Інструментальний стіл |
| 19 | Прилад повинен комплектуватися спеціалізованим інструментальним столом з можливістю регулювання висоти стільниці | Наявність |  |
| 20 | Спосіб регулювання висоти – за допомогою електричного приводу | Наявність |  |
| 21 | Діапазон вертикального регулювання висоти: не менше | 200 мм |  |
| 22 | Максимальне навантаження на стіл – до 80 кг | Наявність |  |
| 23 | Габарити стільниці, не менше | 840х505 мм |  |
| 24 | Наявність ДБЖ | Відповідність |  |

Лот 11 - 33122000-1 Офтальмологічне обладнання - Сканер ультразвуковий офтальмологічний (11389 Система ультразвукової візуалізації для офтальмології) - 1 шт.

| Опис параметра | Наявність функції або величина параметра | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- |
| А-СКАН |
| Передустановки сканування: ручна автоматичні (катаракта, щільна катаракта, псевдофакія, артіфакія) | Наявність |  |
| Вимірювання: глибина передньої камери товщина кришталика склоподібне тіло ПЗО Для групи від 2 до 15 замірів обчислюється середнє значення і стандартне відхилення. Можливість редагування швидкості розповсюдження сигналу у кожній зоні | Наявність |  |
| Стандартні формули розрахунку ІОЛ: Theoretic/T (SRK/T) Regression-II (SRK/II) Binkhorst Holladay Hoffer-Q Haigis Standard Haigis Optimized Пост-рефракційні формули розрахунку ІОЛ: Latkany Myopic Regression Latkany Hyperopic Aramberri Double-K | Наявність |  |
| Вбудована база ІОЛ: 1600+ та поповнюється | Наявність |  |
| А-зонд 10 МГц |
| Зонд 10 МГц для контактного/імерсійного вимірювання | Наявність |  |
| Вага: 36 грам | Наявність |  |
| Розмір: 117 мм довжина та 6 мм діаметр кінчика | Наявність |  |
| Роздільна здатність: 0.019 мм | Наявність |  |
| Діапазон вимірювань: 0.1 … 63.6 мм | Наявність |  |
| Діапазон підсилення: 60 … 80 дБ | Наявність |  |
| Глибина сканування: 45 мм | Наявність |  |
| Семплінг: 2048 | Наявність |  |
| Б-СКАН |
| Передустановки сканування (з метою отримання найкращої якості зображення): орбіта склоподібне тіло поверхня сітківки сітківка / хороідея | Наявність |  |
| Вимірювання: дистанції між двома точкам кута площі об’єкта | Наявність |  |
| УБМ |
| Передустановки сканування (з метою отримання найкращої якості зображення): висока роздільна здатність борозда-борозда деталізація кута в динаміці | Наявність |  |
| Вимірювання: дистанції між двома точками дистанцій sulcus-to-sulcus кута площі об’єкта | Наявність |  |
| Система попередження травмування рогівки із звуковим супроводженням у разі надблизького наближення до рогівки | Наявність |  |
| Вбудований алгоритм оцінки рецесії кута передньої камери з візуалізацією й діаграмою | Наявність |  |
| Б-СКАН и УБМ |
| Накладання А-скану на Б-ехограму з можливістю зміни напрямку вектора сканування | Наявність |  |
| Інтерактивна піктограма для позначення поздовжньої або поперечної позицій сканування | Наявність |  |
| Додавання тексту у вільній формі для пояснень на ехограмі | Наявність |  |
| Повністю регульовані TVG, baseline, log gain і e-gain для роботи з Б-зображенням або відео | Наявність |  |
| Enhanced Focus Rendering™ (EFR™) безперервний інтерполяційний зум (збільшення до 8x) | Наявність |  |
| Запис останніх 50 кадрів у відео форматі з частотою до 20 кадрів/с в залежності від налаштувань сканування. У пам'яті до 12 відео роликів для одного сканування з подальшим покадровим переглядом, переглядом з уповільненням і з нормальною швидкістю | Наявність |  |
| Збереження необмеженої кількості окремих стоп-кадрів з відеопотоку, включаючи анотації | Наявність |  |
| Б-зонд 12 МГц |
| Герметичний зонд HD серії з сфокусованим датчиком | Наявність |  |
| Вага: 50 грам | Наявність |  |
| Розмір: 117 мм довжина та 18 мм діаметр кінчика | Наявність |  |
| Тип сканування: секторний | Наявність |  |
| Кут сканування: 50⁰ | Наявність |  |
| Роздільна здатність: 0.013 мм осьова 0.068 мм поперечна | Наявність |  |
| Зона фокусування: 13.0 … 35.0 мм | Наявність |  |
| Частота кадрів: 20 к/сек. | Наявність |  |
| Діапазон підсилення: 40 … 130 дБ | Наявність |  |
| Глибина сканування: 45 мм | Наявність |  |
| Максимальна глибина сканування: 60 мм | Наявність |  |
| Семплінг: 256 векторів по 2048 точок | Наявність |  |
| ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ |
| Автоматичні підписи стоп-кадрів з відео ідентифікаторами пацієнта і користувача, датою проведення дослідження, позицією сканування, частотою зонда і передустановкою сканування. Також автоматично зберігаються результату вимірів (якщо проводилися) лінійних і кутових величин | Наявність |  |
| База даних пацієнтів з пошуком, даними досліджень і попереднім переглядом історії досліджень | Наявність |  |
| Необмежена кількість користувачів з вибором установок за замовчуванням і зазначенням посади | Наявність |  |
| Деталізований звіт для друку або експорту в інший формат | Наявність |  |
| Експорт кадрів (.jpg) відео (.avi) звітів (.pdf) | Наявність |  |
| DICOM/EMR | Наявність |  |
| Сенсорний 10.1” екран високої роздільної здатності | Наявність |  |
| Настільне або настінне кріплення, VESA стандарт | Наявність |  |
| USB 3.0 – 2 шт., LAN, WiFi 802.11n, Bluetooth 4.0 | Наявність |  |
| Операційна система Microsoft Windows 10 | Наявність |  |
| 100 - 240 VAC, 50/60 Гц | Наявність |  |
| Розміри: 338 мм (ширина) 51 мм (глибина) 203 мм (висота) | Наявність |  |
| Вага: 2 кг | Наявність |  |
| Комплектація інструментальним столом з можливістю регулювання висоти стільниці | Відповідність |  |
| Спосіб регулювання висоти – за допомогою електричного приводу | Відповідність |  |
| Діапазон вертикального регулювання висоти, не менше | 300 мм |  |
| Максимальне навантаження на стіл, не менше 80 кг | Відповідність |  |
| Габарити стільниці, не менше | 680x420 мм |  |
| Наявність ДБЖ | Відповідність |  |
| Наявність принтера | Відповідність |  |

Лот 12 - 33122000-1 Офтальмологічне обладнання - Офтальмологічна лазерна паттерн-система (61610 Система лазерна діодна офтальмологічна для візуалізації очного дна) - 1 шт.

| № | Опис параметра | Наявність функції або величина параметра | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип лазера – напівпровідниковий з оптичною накачкою | Відповідність |  |
| 2 | Довжина хвилі – 577 нм та 638 нм | Відповідність |  |
| 3 | Потужність лазерного випромінювання - 0 - 2000 мВт | Відповідність |  |
| 4 | Довжина хвилі променя наведення – 670 нм | Відповідність |  |
| 5 | Потужність променя наведення – 0 - <1.0 мВт | Відповідність |  |
|  | Тривалість імпульсу: | Відповідність |  |
| 6 | - режим безперервного імпульсу 10–1000 мс | Відповідність |  |
| 7 | - режим трабекулопластики – 5 мс | Відповідність |  |
| 8 | Розмір плями: для довжини хвилі 577 нм – 50, 100, 200, 400 мкм; для довжини хвилі 638 нм – 60, 200 мкм | Відповідність |  |
| 9 | Можливість вибору частоти лазерного випромінювання: 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 Гц | Відповідність |  |
| 10 | Можливість під’єднання лазерного непрямого офтальмоскопу | Відповідність |  |
| 11 | Можливість шаблонної фотокоагуляції шаблонами: Масив, Потрійна дуга, Макулярна сітка, Кільце, Дуга, Лінія | Відповідність |  |
| 12 | Наявність не менше шести каналів доставки лазерного випромінювання (для кожного розміру плями окремий канал доставки) | Відповідність |  |
| 13 | Наявність функції повороту шаблонів | Відповідність |  |
| 14 | Наявність інтегрованої лазерної системи, яка включає в себе щілинну лампу з нижнім освітлювачем, стіл на колесах та інтегрований комп’ютер з графічним інтерфейсом з сенсорним екраном панелі керування (діагональ не менше 26,5 см) | Відповідність |  |
| 15 | Наявність програми шаблонної трабекулопластики | Відповідність |  |
| 16 | Наявність програмного забезпечення Endpoint Management для бездиструкційного стимулювання пігментного епітелію сітківки, або еквівалент | Відповідність |  |

Лот 13 - 33122000-1 Офтальмологічне обладнання - Лазерна система Opto YAG&SLT M, або еквівалент (16945 Офтальмологічна аргоно-лазерна система) - 1 шт.

| № | Опис параметра | Наявність функції або величина параметра | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Призначення |
| 1.1 | Виконання зіничної мембранектомії | Відповідність |  |
| 1.2 | Виконання ірідотомії | Відповідність |  |
| 1.2 | Виконання селективної лазерної трабекулопластики | Відповідність |  |
| 2. | Принципова побудова |
| 2.1 | За принципом твердотілого лазерного модуля, який продукує короткі, окремі імпульси сфокусованого інфрачервоного світла з довжиною хвилі 1064 нанометри (нм). | Відповідність |  |
| 2.2 | За принципом твердотілого лазерного модуля SLT, який продукує короткі імпульси сфокусованого зеленого світла з довжиною хвилі 532 нанометри (нм) | Відповідність |  |
| 3. | Технічні характеристики щілинної лампи |
| 3.1 | Збільшення: 10x, 16x, 25x | Відповідність |  |
| 3.2 | Збільшення: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x | Можливість |  |
| 3.3 | Джерело світла: білий світлодіод | Відповідність |  |
| 4. | Технічні характеристики лазерної головки YAG |
| 4.1 | Лазерне джерело: Твердотілий модуль Nd:YAG | Відповідність |  |
| 4.2 | Довжина хвилі: 1064 нм | Відповідність |  |
| 4.3 | Розмір плями: < 10 мкм | Відповідність |  |
| 4.4 | Кут нахилу конуса: 16° | Відповідність |  |
| 4.5 | Зміщення: 150 мкм у передню камеру; 0; 150, 300 мкм у задню камеру | Відповідність |  |
| 4.6 | Частота пульсу: до 3Гц | Відповідність |  |
| 4.7 | Пакетний режим: 1, 2 і 3 імпульси | Відповідність |  |
| 4.8 | Тривалість імпульсу: 4 нс (типова) | Відповідність |  |
| 4.9 | Коригування енергії: до +/-10%, вибирається кнопками на нижній частині щілинної лампи | Відповідність |  |
| 4.10 | Промінь прицілювання: промінь подвійного діоду 650 нм | Відповідність |  |
| 4.11 | Промінь прицілювання: промінь подвійного діоду 635 нм, 670 нм | Можливість |  |
| 4.12 | Запуск лазера: джойстик | Відповідність |  |
| 4.13 | Запуск лазера: ножний перемикач | Можливість |  |
| 4.14 | Система охолодження: повітряна конвекція | Відповідність |  |
| 5. | Технічні характеристики лазерної головки SLT |
| 5.1 | Лазерне джерело: Твердотілий модуль Nd:YAG | Відповідність |  |
| 5.2 | Довжина хвилі: 532 нм | Відповідність |  |
| 5.3 | Енергія: 0,2 до 2,6 мДж за імпульс за 33 кроки | Відповідність |  |
| 5.4 | Кут: < 3° | Відповідність |  |
| 5.5 | Частота пульсу: до 3 Гц | Відповідність |  |
| 5.6 | Режим: одиночній імпульс | Відповідність |  |
| 5.7 | Коригування енергії: до +/-10%, вибирається кнопками на нижній частині щілинної лампи | Відповідність |  |
| 5.8 | Тривалість імпульсу: 4 нс (типова) | Відповідність |  |
| 5.9 | Промінь прицілювання: промінь подвійного діоду 650 нм | Відповідність |  |
| 5.10 | Промінь прицілювання: промінь подвійного діоду 635 нм, 670 нм | Можливість |  |
| 5.11 | Запуск лазера: джойстик | Відповідність |  |
| 5.12 | Запуск лазера: ножний перемикач | Можливість |  |
| 5.13 | Система охолодження: повітряна конвекція | Відповідність |  |

Лот 14 - 33122000-1 Офтальмологічне обладнання - Мікроскоп операційний офтальмологічний з аксесуарами (35190 Офтальмологічний мікроскоп) - 3 шт.

| № | Опис параметра | Наявність функції або величина параметра | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні вимоги: |  |  |
| 1 | Призначений для офтальмологічних втручань при ураженнях сітківки ока та його судин. Застосовується в мікрохірургії ока і призначений для проведення всіх типів офтальмологічних операцій, включаючи операції з корекції скловидного тіла та видалення катаракти | Відповідність |  |
| 2 | Апарат повинен мати координаційний X-Y блок |  |  |
|  | Апарат повинен мати наступні технічні характеристики: |  |
| 3 | Збільшення – неперервне зростання кратності. | Відповідність |  |
| 4 | Фокусна відстань приблизно – 200 мм | Відповідність |  |
| 5 | Загальне збільшення приблизно – 4,2х - 21х | Відповідність |  |
| 6 | Окуляр – 12,5х | Відповідність |  |
| 7 | Оптична система освітлення – трипроменеве освітлення (-2°, +2°, +4°), що забезпечує високу контрастність тіні навіть за умов низького рівня освітлення | Відповідність |  |
| 8 | Освітлення повинне забезпечувати достатню для проведення операцій з факоемульсіфікації глибину фокусування та дозволяти хірургу не відволікатися від проведення операції на додаткове фокусування. Повинне надавати чітке та детальне стереоскопічне зображення з чітким червоним відблиском | Відповідність |  |
| 9 | Управління – за допомогою панелі управління та педалі управління | Відповідність |  |
| 10 | Електромагнітне блокування рукава мікроскопу – фіксування та запобігання небажаного руху | Відповідність |  |
| 11 | Подвійна моторизована система фокусування: можливість контролю та управління фокусуванням (грубим та точним) та збільшенням за допомогою педалі управління | Відповідність |  |
| 12 | Діапазон руху мікроскопу в горизонтальній площині (діапазон руху координаційного X-Y блоку) – не менше 50 мм | Відповідність |  |
| 13 | Діапазон вертикального руху (точне фокусування) – не менше 60 мм | Відповідність |  |
| 14 | Можливість зміни кутів та типу освітлення, контролю фокусування, масштабності, інтенсивності освітлення та X-Y-переміщення за допомогою педалі управління | Відповідність |  |
| 15 | Можливість контролю швидкості фокусування, масштабування та X-Y- переміщення | Відповідність |  |
| 16 | Можливість регулювання балансу рукава | Відповідність |  |
| 17 | Довжина першого плеча, не менше, ніж 375 мм | Відповідність |  |
| 18 | Здатність повороту першого плеча, не менше 300° | Відповідність |  |
| 19 | Довжина другого плеча, не менше, ніж 990 мм | Відповідність |  |
| 20 | Здатність повороту другого плеча, не менше 300° | Відповідність |  |
| 21 | Можливість встановлення захисного фільтру для роботи з лазерною системою | Відповідність |  |
| 22 | Індикація необхідності заміни допоміжної лампи освітлення | Відповідність |  |
| 23 | Наявність вбудованого блоку для вітреоретинальних операцій (інвертор та блок фронтальної лінзи) | Відповідність |  |
|  | 0-градусний асистентський мікроскоп: |  |  |
| 24 | Можливість зміни кута нахилу асистентського мікроскопу | Відповідність |  |
| 25 | Тип мікроскопу асистента - тип Галілея | Відповідність |  |
| 26 | Окуляр лінзи мікроскопу асистента (масштабування) - 12,5х | Відповідність |  |
| 27 | Масштабування – 0.6, 1, 1.6 | Відповідність |  |
| 28 | Можливість індивідуального налаштування міжзіничної відстані мікроскопу асистента | Відповідність |  |
| 29 | Можливість індивідуального налаштування фокусування мікроскопу асистента |  |  |
| 30 | Максимальне навантаження на рукав – до 18 кг | Відповідність |  |
| 31 | Електричне живлення приладу повинно здійснюватися від стандартної однофазної мережі 220 Вольт / 50 Гц | Відповідність |  |
| 32 | Наявність ДБЖ | Відповідність |  |
|  | Відеосистема: |
| 33 | Монітор з діагоналлю не менше 27 дюймів, з роздільною здатністю не менше 3840х2160 | Відповідність |  |
| 34 | Яскравість, не гірше 800 кд/м² | Відповідність |  |
| 35 | Камера з матрицею не менше 1/3", роздільною здатністю не менше 3840х2160 | Відповідність |  |
| 36 | Педаль керування камерою | Відповідність |  |
| 37 | Наявність адаптера | Відповідність |  |
| 38 | Пристрій для запису відео в форматі H.264 | Відповідність |  |

Лот 15 - 33122000-1 Офтальмологічне обладнання - Система хірургічна офтальмологічна (передній і задній відрізок) (45071 Система факоемульсифікації) - 2 шт.

| № | Технічні вимоги | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наявність повністю інтегрованого лазерного модулю, який забезпечує видимий зелений промінь 532 нм, розроблений для використання в офтальмологічній хірургії |  |
| 2. | Система офтальмологічна повинна мати можливість з’єднуватися з системою візуалізації 3D, яка, в свою чергу, повинна мати можливість працювати як додаток до хірургічного мікроскопа під час хірургічної процедури |  |
| 3. | Хірургічні параметри з системи офтальмологічної повинні накладатися на дисплеї системи візуалізації 3D, за її наявності |  |
| 4. | Можливість використання рукоятки інжектора ІОЛ, яка призначена для введення високоякісних інтраокулярних лінз в око після видалення катаракти |  |
| 5. | Діапазон НАГНІТАННЯ ІНФУЗІЇ / ІРИГАЦІЇ: від 1 до 120 мм.рт.ст. |  |
| 6. | Швидкість потоку: 0 - 20 см3/хв. для інфузії (20 Ga), 0 - 60 см3/хв. для іригації |  |
| 7. | Автоматичний контроль інфузії в диапазоні 0 - 120 мм.рт.ст. зі стабільністю ± 2 мм.рт.ст. |  |
| 8. | ВАКУУМ від 0 до 650 мм.рт.ст. |  |
| 9. | Режими вітректомії 3D, Миттєвий, PropVac, VitWet |  |
| 10. | Швидкість різання: 100 - 20 000 р/хв. |  |
| 11. | Частота діатермії: 1,5 мГц |  |
| 12. | Автоматичне заправлення газом |  |
| 13. | Режими факоемульсифікації: Спалах, Імпульсний, Постійний |  |
| 14. | Частота продольного ультразвуку 30 - 46,5 кГц |  |
| 15. | Частота торсійних коливань 30 - 46,5 кГц |  |
| 16. | Потужність зеленого лазеру від 30 мВт до 2 Вт |  |
| 17. | Можливість використання торсійних рукояток та У/З рукояток |  |
| 18. | Наявність 17-дюймового дисплею передньої панелі, який нахиляється і висувається вперед |  |
| 19. | Наявність сканеру штрих-коду, який дозволяє оператору швидко сканувати витратні матеріали для встановлення в систему |  |
| 20. | Наявність педального перемикача та пульта дистанційного управління |  |
| 21. | Можливість управління обміном рідина/повітря за допомогою педалі |  |
| 22. | Можливість управління максимальним робочим циклом відкритого порту (продуктивністю) вітреотому для основної вітректомії |  |
| 23. | Наявність радіочастотної ідентифікації компонентів, які підключаються до системи |  |
| 24. | Наявність у комплекті двох багаторазових ультразвукових рукояток, які забезпечують факоемульсифікацію традиційними ультразвуковими коливаннями з робочою частотою не меньш 43,5 кГц та ультразвуковими торсіонними коливаннями з робочою частотою не менше за 32 кГц |  |
| 25. | Наявність у комплекті наконечника для фако фрагментації |  |
| 26. | Наявність у комплекті активного фільтру від випромінювання 532 нм під час лазерної фотокоагуляції та можливість підключення даного фільтру до офтальмологічної системи та мікроскопу |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту або № з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

68 685 881,25 грн (Шiстдесят вiсiм мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят п`ять тисяч вiсiмсот вiсiмдесят одна гривня 25 копiйок), з ПДВ.