31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура (Лампи хірургічні, 2 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 31524110-9 Операційні світильники - Лампа хірургічна однокупольна (12282 Операційний світильник) - 1 шт.

| № з/п | Вимоги | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лампа хірургічна повинна бути призначена для освітлення операційного поля при проведенні операцій, діагностичних обстежень і огляду в лікарняних закладах |  |
| 2 | Споживання енергії - не більше 130 Вт |  |
| 3 | Гнучке переміщення і позиціювання завдяки плечам, з’єднаним з єдиним центром і стійкою |  |
| 4 | Гальмування в вертикальній площині повинно регулюватися |  |
| 5 | Регулювання гальмування в горизонтальній площині на плечі здійснюється згідно з запитом до сили горизонтального обертання |  |
| 6 | Лампа хірургічна повинна мати стельове кріплення |  |
| 7 | Наявність цифрової панелі управління з сенсорним екраном |  |
| 8 | Кількість освітлювальних куполів - один |  |
| 9 | Освітлення: 160 кЛк |  |
| 10 | Діаметр світлового поля: 600±20 мм |  |
| 11 | Матеріал блоку освітлення: алюміній |  |
| 12 | Кольорова температура: 3000-5000 ± 200 °К |  |
| 13 | Індекс передачі кольору: не менше 96 Ra |  |
| 14 | Джерелом світла повинні бути світлодіодні лампи |  |
| 15 | Підвищення температури в хірургічній зоні: не більше 0,5 °С |  |
| 16 | Життєвий цикл світлових елементів: не менше 50 000 год. |  |
| 17 | Можливість регулювання інтенсивності освітлення: в межах від 1% до 100% |  |
| 18 | Діаметр операційного поля: в межах від 130 до 300 мм |  |
| 19 | Повинно бути передбачене живлення лампи від електричної мережі перемінного струму 220-230 В, з частотою 50 Гц |  |
| 20 | Ручка знімається, стерилізується (134 °С) |  |
| 21 | Наявність ендоскопічного режиму |  |
| 22 | Обертання навколо - необмежене |  |
| 23 | Наявність деталей та пристосувань для кріплення на стелю |  |

Лот 2 - 31524110-9 Операційні світильники - Лампа хірургічна двокупольна (12282 Операційний світильник) - 2 шт.

| № з/п | Вимоги | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лампа хірургічна повинна бути призначена для освітлення операційного поля при проведенні операцій, діагностичних обстежень і огляду в лікарняних закладах |  |
| 2 | Споживання енергії: не більше 390 Вт |  |
| 3 | Гнучке переміщення і позиціювання завдяки плечам, з’єднаним з єдиним центром і стійкою |  |
| 4 | Гальмування в вертикальній площині повинно регулюватися |  |
| 5 | Регулювання гальмування в горизонтальній площині на плечі здійснюється згідно з запитом до сили горизонтального обертання |  |
| 6 | Лампа хірургічна повинна мати стельове кріплення |  |
| 7 | Наявність цифрової панелі управління з сенсорним екраном |  |
| 8 | Кількість освітлювальних куполів - три |  |
| 9 | Освітлення: 160 кЛк |  |
| 10 | Діаметр світлового поля: 600±20 мм |  |
| 11 | Матеріал блоку освітлення - алюміній |  |
| 12 | Кольорова температура: 3000-5000 ± 200 °К |  |
| 13 | Індекс передачі кольору: не менше 96 Ra |  |
| 14 | Джерелом світла повинні бути світлодіодні лампи |  |
| 15 | Підвищення температури в хірургічній зоні: не більше 0,5 °С |  |
| 16 | Життєвий цикл світлових елементів: не менше 50 000 год. |  |
| 17 | Можливість регулювання інтенсивності освітлення: в межах від 1% до 100% |  |
| 18 | Діаметр операційного поля: в межах від 130 до 300 мм |  |
| 19 | Повинно бути передбачене живлення лампи від електричної мережі перемінного струму 220-230 В, з частотою 50 Гц |  |
| 20 | Ручка знімається, стерилізується (134 °С) |  |
| 21 | Наявність ендоскопічного режиму |  |
| 22 | Обертання навколо – необмежене |  |
| 23 | Наявність деталей та пристосувань для кріплення на стелю |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту або № з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

1 696 667,00 грн (Один мiльйон шiстсот дев`яносто шiсть тисяч шiстсот шiстдесят сiм гривень 00 копiйок), з ПДВ.