38430000-8 Детектори та аналізатори (Аналізатори, 5 лотів)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 - 38432000-2 Аналізатори - Осмометр (57853 Осмометр ІВД, автоматичний) - 1 шт.

| № з/п | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принцип вимірювання – вапоризаційний (вимірювання зміни тиску пари розчинника над розчином) |  |
| 2 | Мінімальний об’єм вимірювальної проби, не більше 10 мкл. |  |
| 3 | Вимірювальний діапазон, не гірше ніж від 20 до 3000 ммоль/кг |  |
| 4 | Час вимірювання однієї проби, не більше 100 секунд |  |
| 5 | Роздільча здатність вимірювання зміни температури, не гірше 0,0005 ℃ |  |
| 6 | Лінійність не гірша ніж 2% в діапазоні від 20 до 1000 ммоль/кг |  |
| 7 | Наявність автоматичного калібрування за стандартами осмоляльності трьох рівнів |  |
| 8 | Наявність режиму затримки вимірювання для якісного досягнення парової рівноваги для в’язких або напів-рідких зразків |  |
| 9 | Наявність режиму авто-повтору вимірювання проби з розрахунком SD (стандартного відхилення) |  |
| 10 | Наявність режиму самодіагностики аналізатора |  |
| 11 | Наявність вбудованої системи самоочищення вимірювальної камери |  |
| 12 | Наявність вбудованого тесту якості води для промивки вимірювальної камери |  |
| 13 | Наявність порту USB для підключення аналізатора до ПК |  |
| 14 | Наявність Windows сумісного спеціалізованого програмного забезпечення до аналізатору для зберігання та накопичення результатів досліджень. |  |
| 15 | Наявність порту RS232 для підключення аналізатора до стандартного принтеру |  |
| 16 | Наявність у комплекті стандарту осмоляльності 100 ммоль/кг (60 ампул) |  |
| 17 | Наявність у комплекті стандарту осмоляльності 290 ммоль/кг (60 ампул) |  |
| 18 | Наявність у комплекті стандарту осмоляльності 1000 ммоль/кг (60 ампул) |  |
| 19 | Наявність у комплекті миючого розчину для термопари 60 мл |  |
| 20 | Наявність у комплекті деіонізованого розчину для термопари 60 мл |  |
| 21 | Наявність у комплекті целюлозних дисків для зразків (5000 шт) |  |
| 22 | Наявність у комплекті наконечників (1000 шт) |  |
| 23 | У комплект поставки повинно входити (для підтвердження Учасник має надати гарантійний лист): - фільтр-осушувач до осмометра – 1 од. |  |

Лот 2 - 38432000-2 Аналізатори - Аналізатор швидкості осідання еритроцитів (56691 Автоматичний аналізатор швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) IVD) - 1 шт.

| № з/п | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аналізатор довільного доступу (Randomaccess) |  |
| 2 | Наявність автоматичного аналізу зразків |  |
| 3 | Пропускна здатність приладу проб на годину не менше 60 |  |
| 4 | Принцип зчитування: фотометричний інфрачервоний |  |
| 5 | Відтворюваність не менше <3%; ± 2 мм |  |
| 6 | Режими вимірювання 30 і 60 хвилин корелюваний модифікований метод Westergren |  |
| 7 | Зчитувач штрих-кодів (опція) |  |
| 8 | Сенсорний екран |  |
| 9 | Побудова кривої седиментації |  |
| 10 | Контейнери для крові - вакуумні пробірки |  |
| 11 | Температурна корекція |  |
| 12 | Вбудований термопринтер |  |
| 13 | Не потребує обслуговування |  |
| 14 | Кількість зразків при одночасному завантаженні: 30 |  |
| 15 | Час аналізу зразка, не більше: 30 хв |  |
| 16 | Наявність інтерфейсу RS232 та можливість інтеграції в LIS |  |
| 17 | Кількість результатів в пам’яті приладу не менше 200 |  |
| 18 | Вбудована система контролю якості |  |
| 19 | Вага аналізатора не більше 10 кг |  |
| 20 | Потужність приладу не більше 50Вт |  |
| 21 | Розміри не більше 300 х 180 х 400 мм |  |
| 22 | До комплекту поставки має бути включено (Учасник повинен надати гарантійний лист): необхідні витратні матеріали для проведення не менше 100 досліджень. |  |

Лот 3 - 38432000-2 Аналізатори - Станція аналізу сечі (35918 - Аналізатор сечі IVD, лабораторний, автоматизований) - 1 шт.

| № з/п | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Можливість проведення загального аналізу сечі та аналіз формених елементів сечі з одного зразка |  |
| 2 | Принцип дослідження: технологія потокового зображення |  |
| 3 | Параметри осаду сечі, що визначає аналізатор, не менше: RBC, WBC, SQEP, NSE, HYAL, UNCC, CRYS, MUCS, BACT, BYST, WBCC, SPRM |  |
| 4 | Параметри біохімічного аналізу сечі, що визначає аналізатор, не менше: UBG, BIL, KET, CRE, BLD, PRO, MALB, NIT, LEU, GLU, SG, pH, VC, Ca, колір та мутність |  |
| 5 | Наявність позицій STAT для проведення термінових досліджень |  |
| 6 | Прилад повинен мати можливість використання нецентрифугованої сечі у якості зразків |  |
| 7 | Прилад повинен сигналізувати (видавати тривоги) при виявленні абнормальних лейкоцитів |  |
| 8 | Необхідний об’єм зразка для досліджень осаду сечі: не більше 3,5 мл |  |
| 9 | Необхідний об’єм зразка для досліджень біохімії сечі: не більше 3,5 мл |  |
| 10 | Необхідний об’єм зразка для повного дослідження (осаду сечі та біохімії сечі): не більше 3,5 мл |  |
| 11 | Можливість одночасного завантаження: не менше 50 зразків |  |
| 12 | Наявність безперервної автоматичної подачі зразків |  |
| 13 | Наявність автоматичної ідентифікації штрих-кодів зразків |  |
| 14 | База даних повинна зберігати не менше 100 000 записів |  |
| 15 | Наявні інтерфейси, не менше: RS232, мережевий |  |
| 16 | Продуктивність аналізатору при дослідженнях осаду сечі: не менше 120 тестів на годину |  |
| 17 | Продуктивність аналізатору при дослідженнях біохімії сечі: не менше 240 тестів на годину |  |
| 18 | Продуктивність аналізатору при комплексних дослідженнях осаду сечі та біохімії сечі: не менше 120 тестів на годину |  |
| 19 | До комплекту поставки має бути включено (Учасник повинен надати гарантійний лист): - персональний комп’ютер та/або ноутбук (з характеристиками не нижчими, ніж рекомендовані виробником аналізатора); - принтер, сумісний з запропонованою системою; - джерело безперебійного живлення; |  |

Лот 4 - 38432000-2 Аналізатори  - Аналізатор біохімічний автоматичний  (56669 Біохімічний автоматичний аналізатор метаболічного профілю IVD, стаціонарний) - 1 шт.

| № з/п | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аналізатор повинен мати можливість проведення клінічних (фотометричних) та імунотурбідиметричних досліджень |  |
| 2 | Повинна бути передбачена можливість встановлення додаткового (опціонального) ISE-модуля |  |
| 3 | Повинна бути передбачена можливість встановлення додаткового (опціонального) сканера штрих-кодів для реагентів |  |
| 4 | Повинна бути передбачена можливість встановлення додаткового (опціонального) сканера штрих-кодів для зразків |  |
| 5 | Пропускна здатність (швидкість) фотометричних досліджень (без ISE-модуля) повинна бути не менше 280 досліджень за годину |  |
| 6 | Повна пропускна здатність (швидкість) з ISE-модулем повинна бути не менше 420 досліджень за годину |  |
| 7 | Максимальна кількість реагентів на борту аналізатора повинна бути не менше ніж 70 шт. |  |
| 8 | Наявність системи охолодження реагентів на борту аналізатора |  |
| 9 | Можливість програмування та використання 1-, 2- та 3-реагентних методик |  |
| 10 | Максимальна кількість зразків на борту аналізатора повинна бути не менше ніж 60 шт. |  |
| 11 | Можливість встановлення не менше ніж 7-ми додаткових позицій зразків, таких як: термінові зразки, калібратори, контролі |  |
| 12 | Кількість вимірювальних кювет на борту повинна бути не менше ніж 80 шт. |  |
| 13 | Довжина оптичного шляху вимірювальних кювет повинна бути в межах від 5,8 до 6,2 міліметрів |  |
| 14 | Кутова точність позиціонування ротора з реакційними кюветами повинна бути не гірше ± 0,1 градуса. |  |
| 15 | Наявність системи автоматичного промивання вимірювальних кювет |  |
| 16 | Споживання води не повинно перевищувати 1,6 літра за годину |  |
| 17 | Мінімальний об’єм реакційної суміші повинен бути не більше 200 мкл |  |
| 16 | Оптичний діапазон повинен бути не гірше ніж від 0,001 до 4,200 одиниць абсорбціі |  |
| 17 | Роздільна здатність вимірювання повинна бути не більше ніж 0,0005 одиниць абсорбції |  |
| 18 | Наявність не менше ніж 9-ти світлофільтрів у діапазоні від 340 до 690 нанометрів |  |
| 19 | Наявність двоканального фотометра з прямим зчитуванням |  |
| 20 | Наявність системи детекції рівня рідини у маніпуляторах зразків та реагентів |  |
| 19 | Наявність системи термостатування температури реакційної суміші у вимірювальних кюветах |  |
| 20 | Точність термостатування температури реакційної суміші у вимірювальних кюветах повинна знаходитись у межах 37°C ± 0.3°C |  |
| 21 | Об’єм ділютора повинен бути не менше 1000 мікролітрів |  |
| 22 | Наявність системи постійного відстежування якості (чистоти) вимірювальних кювет |  |
| 23 | Можливість перенесення результатів вимірювань в історичний архів |  |
| 24 | Можливість встановлення співвідношення (коефіціенту) розведення для кожного тесту |  |
| 25 | Вага приладу не повинна перевищувати 55 кілограмів |  |
| 26 | Коєфіцієнт варіації аспірування рідини об'ємом 0,25 мкл має бути менший 1% |  |
| 27 | Максимальний об’єм реакційної суміші повинен бути не менше 350 мкл |  |
| 28 | Наявність системи попереднього нагрівання реагентів до температури 37°С під час дозування |  |
| 29 | Наявність порту RS232 для підключення до ПК |  |
| 30 | Можливість використання у роторі зразків пробірок діаметром 10-16 мм та висотою 40-100 мм |  |
| 31 | Можливість дослідження термінових зразків у будь-який момент під час роботи приладу. |  |
| 32 | Можливість безперервного завантаження зразків |  |

Лот 5 - 38432000-2 Аналізатори  - Аналізатор гематологічний автоматичний (35476 Аналізатор гематологічний IVD, автоматичний) - 1 шт.

| № з/п | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аналізатор повинен визначати не менше 29-ти показників крові, а саме: WBC (абсолютна кількість лейкоцитів) LYM (абсолютна кількість лімфоцитів) LYM% (вміст лімфоцитів у відсотках) MON (абсолютна кількість моноцитів) MON%, (вміст моноцитів у відсотках) EOS (абсолютна кількість еозинофілів) EOS% (вміст еозинофілів у відсотках) BAS (абсолютна кількість базофілів) BAS% (вміст базофілів у відсотках) NEU (абсолютна кількість нейтрофілів) NEU% (вміст нейтрофілів у відсотках) AL (абсолютна кількість анормальних лімфоцитів) AL% (вміст анормальних лімфоцитів у відсотках) IG (абсолютна кількість незрілих гранулоцитів) IG% (вміст незрілих гранулоцитів у відсотках) RBC (абсолютна кількість еритроцитів) HGB (концентрація гемоглобіну) MCV (середній об’єм клітин) MCH (середній вміст гемоглобіну в еритроциті) MCHC (середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах) RDW-CV (ширина розподілу об’єму еритроцитів за коефіціентом варіації) RDW-SD (ширина розподілу об’єму еритроцитів за середньоквадратичним відхиленням) HCT (гематокрит) PLT (абсолютна кількість тромбоцитів) MPV (середній об’єм тромбоцитів) PDW (ширина розподілу об’єму тромбоцитів) PCT (тромбокрит) P-LCR (коефіцієнт вмісту великих тромбоцитів) P-LCC (абсолютна кількість великих тромбоцитів) |  |
| 2 | Аналізатор повинен мати можливість диференціації лейкоцитів за 5-ма субпопуляціями |  |
| 3 | Аналізатор повинен використовувати лазерний метод диференціації лейкоцитів |  |
| 4 | Діапазон лінійності при вимірюванні WBC повинен бути не гірше 0.00–300.00×109/л |  |
| 5 | Діапазон лінійності при вимірюванні RBC повинен бути не гірше 0.00–8.50×1012/л |  |
| 6 | Діапазон лінійності при вимірюванні HGB повинен бути не гірше 0–250 г/л |  |
| 7 | Діапазон лінійності при вимірюванні PLT повинен бути не гірше 0–3000×109/л |  |
| 8 | Відтворюваність (коефіціент варіації) при вимірюванні WBC повинна бути не більше 2,0% |  |
| 9 | Відтворюваність (коефіціент варіації) при вимірюванні RBC повинна бути не більше 1,5% |  |
| 10 | Відтворюваність (коефіціент варіації) при вимірюванні HGB повинна бути не більше 1,5% |  |
| 11 | Відтворюваність (коефіціент варіації) при вимірюванні PLT повинна бути не більше 6,0% |  |
| 12 | Відтворюваність (коефіціент варіації) при вимірюванні MCV повинна бути не більше 1,0% |  |
| 13 | Відтворюваність (коефіціент варіації) при вимірюванні MPV повинна бути не більше 4,0% |  |
| 14 | Аналізатор повинен мати можливість роботи у 2-х режимах вимірювання: режим диференциації лейкоцитів за 5-ма субпопуляціями (5-диф) та режимом підрахунку клітин без диференціації лейкоцитів (CBC) |  |
| 15 | Кількість реагентів, що безпосередньо використовуються при проведенні вимірювань, повинна бути не більше 3-х |  |
| 16 | Споживання розбавлюючого реагента (ділуента) у режимі СВС не повинно перевищувати 26 мілілітрів |  |
| 17 | Споживання розбавлюючого реагента (ділуента) у режимі СВС+5-диф не повинно перевищувати 34 мілілітри |  |
| 18 | Сумарне споживання лізуючих розчинів у режимі СВС не повинно перевищувати 155 мікролітрів |  |
| 19 | Сумарне споживання лізуючих розчинів у режимі СВС+5-диф не повинно перевищувати 860 мікролітрів |  |
| 20 | Наявність кольорового дисплея із сенсорним керуванням та розміром по діагоналі не менше 10 дюймів |  |
| 21 | Наявність комунікаційного порту LAN (інтерфейс локальної мережі) |  |
| 22 | Аналізатор повинен мати можливість підключення до ЛІС (лабораторної інформаційної системи) |  |
| 23 | Кількість комунікаційних портів USB (універсальна послядовна шина) повинна бути не менше 4 (чотирьох) |  |
| 24 | Аналізатор повинен мати можливість працювати у діапазоні напруги живлення не гірше ніж від 100 Вольт до 240 Вольт змінного струму |  |
| 25 | Наявність датчика (сенсора) рівня розбавлюючого розчину у відповідному контейнері |  |
| 26 | Наявність датчика (сенсора) рівня рідини у контейнері для відходів |  |
| 27 | Вага аналізатора повинна бути не більше 30 кг |  |
| 28 | Об’єм проби крові, необхідний для проведення аналізу, не повинен перевищувати 20 мікролітрів |  |
| 29 | Довжина хвилі світла при вимірюванні гемоглобіну повинна бути в межах від 523 до 528 нанометрів |  |
| 30 | Промивання кожного компонента аналізатора після кожного циклу аналізу |  |
| 31 | Наявність двох рівнів доступу до керування аналізатором: адміністратор та звичайний користувач |  |
| 32 | Можливість вводу даних за допомогою віртуальної клавіатури |  |
| 33 | Можливість регулювання проміжку часу перед переведенням аналізатора у режим сну |  |
| 34 | Можливість встановлення часу початку всмоктування мийного засобу |  |
| 35 | Можливість встановлення часового інтервалу про нагадування користувачеві провести процедуру очищення приладу |  |
| 36 | Можливість встановлення кодів швидкого доступу |  |
| 37 | Можливість вибору системи одиниць вимірювання із не менше як 7-ми доступних |  |
| 38 | Можливість встановлення референсних значень не менше ніж для 5-ти демографічних груп. |  |
| 39 | Можливість додавання і редагування параметрів мікроскопічного дослідження |  |
| 40 | Можливість редагування коефіцієнту підсилення для RBC, WBC та HGB |  |
| 41 | Наявність вбудованої процедури очищення згустків |  |
| 42 | Наявність зчитувача RFID-міток |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару мовою оригіналу та з перекладом на українську мову (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки  Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

5 964 938,00 грн (П'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят чотири тисячі дев'ятсот тридцять вісім гривень 00 копійок), з ПДВ., зокрема:

лот 1 - 834 667,00 грн (Вісімсот тридцять чотири тисячі шістсот шістдесят сім гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 2 - 191 500,00 грн (Сто дев'яносто одна тисяча п'ятсот гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 3 - 2 353 667,00 грн (Два мільйони триста п'ятдесят три тисячі шістсот шістдесят сім гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 4 - 1 731 772,00 грн (Один мільйон сімсот тридцять одна тисяча сімсот сімдесят дві гривні 00 копійок), з ПДВ;

лот 5 - 853 332,00 грн (Вісімсот п'ятдесят три тисячі триста тридцять дві гривні 00 копійок), з ПДВ.