38510000-3 Мікроскопи (Мікроскопи, 2 лоти)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 -  38511000-0 Електронні мікроскопи - Мікроскоп нейрохірургічний (35191 Мікроскоп хірургічний загального призначення) - 1 шт.

| Медико – технічні вимоги | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- |
| Призначення - для використання під час нейро-хірургічних втручань для збільшеного огляду операційного поля запису відповідних зображень |  |
| Система сигналів по типу 4K (3D/2D), HD (3D/2D) |  |
| Датчик зображення по типу CMOS |  |
| Можливість налаштування функції адаптивного автофокусування, не менше 3 налаштувань |  |
| Наявність приводної системи |  |
| Наявність цифрового масштабування з можливістю вибору коефіцієнта × 1,0; × 1,5 та × 2,0 |  |
| Можливість задати перехід цифрового масштабування між коефіцієнтом × 1.0 та × 1.5 або між × 1.0 та × 2.0 |  |
| Наявність оптичного плавного масштабування с коефіцієнтом 1:6 |  |
| Налаштування швидкості масштабування та фокусування в межах від 1 до 5 |  |
| Наявність рамки автофокусування |  |
| Можливість змінення глибини різкості |  |
| Налаштування яскравості в межах від -8 до +8 |  |
| Налаштуйте контрастність зображення не менше 3 рівня |  |
| Наявність сенсорної панелі з селектором класу функцій |  |
| Наявність налаштування яскравості сенсорної панелі |  |
| Наявність системи блокування сенсорної панелі |  |
| Можливість змінення області та чутливості діафрагми |  |
| Наявність режиму для підсилення структур і контурів на зображенні |  |
| Наявність функції перемикання часу експозиції датчика зображення |  |
| Можливість налаштування швидкості по типу XY |  |
| Налаштування тону кольору в межах від -8 до +8 |  |
| Наявність віртуальної клавіатури |  |
| Наявність перемикача режимів 2D/3D |  |
| Наявність налаштування вихідного сигналу 3D/2D |  |
| Наявність налаштування роздільної здатності 4K для 4-канального вихідного роз’єму по типу 3G-SDI |  |
| Можливість налаштування «баланса білого» |  |
| Можливість зберегти до 10 наборів налаштувань функцій для окремого користувача |  |
| Наявність функції збереження та завантаження попередніх налаштувань користувача |  |
| Можливість змінення ідентифікатора користувача |  |
| Наявність попереджувальної лінії |  |
| Наявність лупи |  |
| Можливість обробки приладу засобами для дезінфекції |  |
| Світлодіодне джерело світла – 1 шт.: |  |
| Тип основної та запасної лампи по типу світлодіод |  |
| Педальний перемикач – 1 шт.: |  |
| Наявність модуля бездротового зв’язку |  |
| Блок автофокусування – 1 шт. |  |
| Візок для 4K монітора – 1 шт. |  |
| Захисна плівка – 20 шт. |  |
| Набір захисних хірургічних окулярів 3D – 1 шт. |  |
| Захисні хірургічні окуляри 3D – 1 шт. |  |
| Блок відображення для візуалізації в синьому спектрі світла – 1 шт. |  |
| Блок інфрачервоного та ультрафіолетового (синього) фільтрування – 1 шт. |  |
| Ендоскопічний монітор – 1 шт.: |  |
| Призначення –для відображення кольорових 3D та 2D відеозображень з роздільною здатністю не гірше 4K з ендоскопічних, лапароскопічних відеосистем, операційних мікроскопів та інших сумісних медичних систем візуалізації |  |
| Тип р/к панелі по типу a-Si TFT або аналог |  |
| Роздільна здатність не гірше 3840х2160 |  |
| Формат зображення не гірше 16:9 |  |
| Діагональ не менше 55" |  |
| Наявність вхідного роз’єму по типу HDMI, DVI-D, 3G/HD/SD-SDI або аналог |  |
| Наявність системи комплексного поліпшення зображення |  |
| Блок відображення для інфрачервоної візуалізації – 1 шт. |  |

Лот 2 -  38511000-0 Електронні мікроскопи - Мікроскоп операційний офтальмологічний (35190 Офтальмологічний мікроскоп) - 1 шт.

| № з/п | Опис параметра | Наявність функції або величина параметра | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні вимоги: |  |  |
| 1 | Призначений для офтальмологічних втручань при ураженнях сітківки ока та його судин. Застосовується в мікрохірургії ока і призначений для проведення всіх типів офтальмологічних операцій, включаючи операції з корекції скловидного тіла та видалення катаракти | Відповідність |  |
| 2 | Апарат повинен мати координаційний X-Y блок |  |  |
|  | Апарат повинен мати наступні технічні характеристики: |
| 3 | Збільшення – неперервне зростання кратності. | Відповідність |  |
| 4 | Фокусна відстань приблизно – 200 мм | Відповідність |  |
| 5 | Загальне збільшення приблизно – 4,2х - 21х | Відповідність |  |
| 6 | Окуляр – 12,5х | Відповідність |  |
| 7 | Оптична система освітлення – трипроменеве освітлення (-2°, +2°, +4°), що забезпечує високу контрастність тіні навіть за умов низького рівня освітлення | Відповідність |  |
| 8 | Освітлення повинне забезпечувати достатню для проведення операцій з факоемульсіфікації глибину фокусування та дозволяти хірургу не відволікатися від проведення операції на додаткове фокусування. Повинне надавати чітке та детальне стереоскопічне зображення з чітким червоним відблиском | Відповідність |  |
| 9 | Управління – за допомогою панелі управління та педалі управління | Відповідність |  |
| 10 | Електромагнітне блокування рукава мікроскопу – фіксування та запобігання небажаного руху | Відповідність |  |
| 11 | Подвійна моторизована система фокусування: можливість контролю та управління фокусуванням (грубим та точним) та збільшенням за допомогою педалі управління | Відповідність |  |
| 12 | Діапазон руху мікроскопу в горизонтальній площині (діапазон руху координаційного X-Y блоку) – не менше 50 мм | Відповідність |  |
| 13 | Діапазон вертикального руху (точне фокусування) – не менше 60 мм | Відповідність |  |
| 14 | Можливість зміни кутів та типу освітлення, контролю фокусування, масштабності, інтенсивності освітлення та X-Y-переміщення за допомогою педалі управління | Відповідність |  |
| 15 | Можливість контролю швидкості фокусування, масштабування та X-Y- переміщення | Відповідність |  |
| 16 | Можливість регулювання балансу рукава | Відповідність |  |
| 17 | Довжина першого плеча, не менше, ніж 375 мм | Відповідність |  |
| 18 | Здатність повороту першого плеча, не менше 300° | Відповідність |  |
| 19 | Довжина другого плеча, не менше, ніж 990 мм | Відповідність |  |
| 20 | Здатність повороту другого плеча, не менше 300° | Відповідність |  |
| 21 | Можливість встановлення захисного фільтру для роботи з лазерною системою | Відповідність |  |
| 22 | Індикація необхідності заміни допоміжної лампи освітлення | Відповідність |  |
| 23 | Наявність вбудованого блоку для вітреоретинальних операцій (інвертор та блок фронтальної лінзи) | Відповідність |  |
|  | 0-градусний асистентський мікроскоп: |  |  |
| 24 | Можливість зміни кута нахилу асистентського мікроскопу | Відповідність |  |
| 25 | Тип мікроскопу асистента - тип Галілея | Відповідність |  |
| 26 | Окуляр лінзи мікроскопу асистента (масштабування) - 12,5х | Відповідність |  |
| 27 | Масштабування – 0.6, 1, 1.6 | Відповідність |  |
| 28 | Можливість індивідуального налаштування міжзіничної відстані мікроскопу асистента | Відповідність |  |
| 29 | Максимальне навантаження на рукав – до 18 кг | Відповідність |  |
| 30 | Електричне живлення приладу повинно здійснюватися від стандартної однофазної мережі 220 Вольт / 50 Гц | Відповідність |  |
| 31 | Наявність ДБЖ | Відповідність |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару мовою оригіналу та з перекладом на українську мову (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки  Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

32 338 050,00 грн (Тридцять два мільйони триста тридцять вісім тисяч п'ятдесят гривень 00 копійок), з ПДВ., зокрема:

лот 1 - 25 150 000,00 грн (Двадцять п'ять мільйонів сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ.;

лот 2 - 7 188 050,00 грн (Сім мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч п'ятдесят гривень 00 копійок), з ПДВ.