33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Медичне  обладнання різне, 6 лотів)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 -  33121400-8 Аудіометри - Імпедансметр (36717 Аудіометр імпедансний) - 1 шт.

| № з/п | ВИМОГИ | Параметри | Відповідність так/ні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частота зондуючого тону при тимпанометрії | 226 Гц, 1000 Гц – додаткова опція |  |
| 2 | Діапазон комплайнсу при тимпанометрії, не менше | від 0,1 мл до 8,0 мл при частоті зондуючого тону 226 Гц, від 0,1 до 15,0 мкСм при 1000 Гц – додаткова опція |  |
| 3 | Система подачі повітря при тимпанометрії: діапазон вимірювання повітряного тиску, не менше | від +400 до – 600 даПа, |  |
| 4 | Методи тестування акустичних рефлексів | Іпсілатерально; контралатерально (опція) |  |
| 5 | Метод реєстрації акустичних рефлексів | Автоматично/фіксовано |  |
| 6 | Діапазон інтенсивності сигналу реєстрації іпсілатеральних акустичних рефлексів, не менше | від 70 дБ до 105 дБ порогів слуху |  |
| 7 | Діапазон інтенсивності сигналу реєстрації контралатеральних акустичних рефлексів, не менше | від 70 дБ до 120 дБ порогів слуху |  |
| 8 | Тональна аудіометрія по повітряній провідності (АС) в діапазоні частот | від 125 Гц до 8000 Гц |  |
| 9 | Діапазон регулювання інтенсивності тонального сигналу по повітряній провідності (АС), не менше | від – 10 ПС до + 120 дБ ПС на частотах 0,5 кГц - 4 кГц |  |
| 10 | Тональна аудіометрія по кістковій провідності (ВС) | наявність |  |
| 11 | Діапазон регулювання інтенсивності тонального сигналу по кістковій провідності (ВС), не менше | від – 10 ПС до + 70 дБ ПС на частотах 1 - 3 кГц |  |
| 12 | Види маскування при аудіометрії | вузькосмуговий шум, білий шум |  |
| 13 | Кроки інтенсивності при аудіометрії | 1 дБ та 5 дБ |  |
| 14 | Наявність вбудованого принтера для друку результатів обстежень | Так |  |
| 15 | Наявність кольорового сенсорного дисплею розміром не менше 10” | Так |  |

Лот 2 -  33122000-1 Офтальмологічне обладнання - Лампа щілинна офтальмологічна  (35148 Лампа щілинна офтальмологічна, оглядова) - 1 шт.

| № з/п | Технічні вимоги | Наявність / параметр | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вимоги до технічних характеристик щілинної лампи: |  |  |
| 1 | Тип мікроскопа | Зміна збільшення за системою Галілея з конвергентними бінокулярними трубками. |  |
| 2 | Тип механізму збільшення | 3-позиційний перемикач барабанного типу |  |
| 3 | Коефіцієнт збільшення (поле зору): | 10.00x(ϕ 22.5mm)/ 15.98x(ϕ 14.1mm)/ 25.53x(ϕ 8.8mm)/ |  |
| 4 | Окуляри | 12.5х |  |
|  | Освітлювач: |  |  |
| 5 | Ширина щілини: | Плавно змінюється від 14мм до 0мм |  |
| 6 | Довжина щілини: | Плавно змінюється від 14мм до 1 мм |  |
| 7 | Діаметр щілини: | φ 14, 10, 5, 1, 0.3 мм |  |
| 8 | Кут повороту щілини: | 0 – 180 градусів з можливістю сканування в горизонтальній площині |  |
| 9 | Фільтри: | Блакитний, безчервоний |  |
| 10 | Лампа освітлення | LED |  |
|  | База: |  |  |
| 11 | Діапазон подовжнього переміщення (вперед/назад) | Не менше 90 мм |  |
| 12 | Діапазон поперечного переміщення (ліворуч/праворуч) | Не менше 100 мм |  |
| 13 | Діапазон точного переміщення (за допомогою джойстика) | Не менше 12 мм |  |
| 14 | Діапазон вертикального переміщення | Не менше 30 мм |  |
|  | Підборідник: |  |  |
| 15 | Діапазон вертикального переміщення | Не менше 80 мм |  |
|  | Інструментальний стіл: |  |  |
| 16 | Прилад повинен комплектуватися спеціалізованим інструментальним столом з можливістю регулювання висоти стільниці | Відповідність |  |
| 17 | Спосіб регулювання висоти – за допомогою електричного приводу. | Відповідність |  |
| 18 | Діапазон вертикального регулювання висоти: не менш | 220 мм |  |
| 19 | Максимальне навантаження на стіл – до 50 кг. | Відповідність |  |

Лот 3 -  33122000-1 Офтальмологічне обладнання - Рефрактометр офтальмологічний, автоматичний (36386 Рефрактометр офтальмологічний, автоматичний) - 1 шт.

| № з/п | Технічні вимоги | Наявність / параметр | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прилад, що використовується для швидкого вимірювання рефракції і кератометрії ока та суб`єктивної оцінки гостроти зору | Наявність |  |
| 2 | Вимірювання рефракції | Наявність |  |
| 3 | Сила сферичної рефракції, не гірше | –25 D ~ +22 D (крок: 0,12 D / 0,25 D) |  |
| 4 | Сила циліндричної рефракції, не гірше | –10 D ~ +10 D (крок: 0,12 D / 0,25 D) |  |
| 5 | Кут осі циліндра | 0(-180( (крок: 1( / 5( ) |  |
| 6 | Вимірювання кривизни рогівки | Наявність |  |
| 7 | Радіус кривизни рогівки, не гірше | 5,0-10,0 мм (крок: 0,01 мм) |  |
| 8 | Сила кривизни рогівки, не гірше | Від 67,5 D до 33,75 (крок 0,12 D / 0,25 D) |  |
| 9 | Астигматизм рогівки, не гірше | Від –10 D до +10 D (крок: 0,12 D / 0,25 D) |  |
| 10 | Кут осі астигматизма рогівки | Від 0( до 180( (крок: 1( / 5() |  |
| 11 | Метод зняття акомодації | Автоматична система затуманювання |  |
| 12 | Мінімальний діаметр зіниці, не більше | 2.0 мм |  |
| 13 | Система призм, що обертаються | Наявність |  |
| 14 | Вимірювання діаметру рогівки та зіниці | Наявність |  |
| 15 | Режим роботи приладу | Робота в ручному та автоматичному режимі |  |
| 16 | Режим вимірювання приладу | Режим безперервного вимірювання |  |
| 17 | Вимірювання міжзіничної відстані, не гірше | 20-85 мм (крок 0,5 мм) |  |
| 18 | Дисплей | Кольоровий сенсорний дисплей, не менше, ніж 8,5” |  |
| 19 | Запис вимірювальних даних | До 10 по кожному оку |  |
| 20 | Режим вимірювання з катарактою | Наявність |  |
| 21 | Функція автоматичного 3D вирівнювання | Наявність |  |
| 22 | Виведення даних | За допомогою термопринтера |  |
| 23 | Інтерфейс для вводу/виводу даних | RS-232C, USB та LAN |  |
| 24 | Режим енергозбереження | Наявність |  |
| 25 | Електроживлення | АС 100-120 В / 220-240 В, 50/60 Гц, 70 ВА |  |
| 26 | Режим роботи приладу | Температура від 100 С до 400 С і відносній вологості повітря 30%-90% |  |
| 27 | Вага приладу, не більше | 15 кг |  |
| 28 | Прилад повинен комплектуватися спеціалізованим інструментальним столом з можливістю регулювання висоти стільниці | Відповідність |  |
| 29 | Спосіб регулювання висоти – за допомогою електричного приводу | Відповідність |  |
| 30 | Діапазон вертикального регулювання висоти: не менше | 300 мм |  |
| 31 | Максимальне навантаження на стіл – до 80 кг | Відповідність |  |
| 32 | Габарити стільниці, не менше | 680х420 мм |  |

Лот 4 -  33122000-1 Офтальмологічне обладнання - Тонометр офтальмологічний (35399 Тонометр офтальмологічний, з живленням від мережі) - 1 шт.

| № з/п | Технічні вимоги | Наявність / параметр | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прилад, що застосовується у офтальмології з метою діагностики та призначений для безконтактного вимірювання внутрішньоочного тиску | Відповідність |  |
| 2 | Наявність стопора безпеки руху корпусу інструмента | Відповідність |  |
| 3 | Наявність повідомлення про дуже малу відстань до ока пацієнта | Відповідність |  |
| 4 | Можливість роботи як в автоматичному, так і в ручному режимі | Відповідність |  |
| 5 | Наявність детектору невдалого виміру | Відповідність |  |
| 6 | Наявність технології SoftAir | Відповідність |  |
| 7 | Автоматичне усереднення вимірів | Відповідність |  |
| 8 | Вбудований термопринтер | Відповідність |  |
| 9 | Діапазон вимірювання тиску, не гірше: 1-60 мм.рт.ст. | Відповідність |  |
| 10 | Діапазон вимірювання товщини рогівки, не гірше: 0,4-0,75 мм | Відповідність |  |
| 11 | Наявність компенсації внутрішньоочного тиску | Відповідність |  |
| 12 | Фокусування - за допомогою вбудованого LCD сенсорного монітору, розмір монітору не менше 8,5 дюймів | Відповідність |  |
| 13 | Інтерфейси обміну даними | – USB (імпорт), RS-232C (експорт), LAN (експорт) |  |
| 14 | Вага приладу | Не більше, ніж 20 кг |  |
| 15 | Прилад повинен комплектуватися спеціалізованим інструментальним столом з можливістю регулювання висоти стільниці | Відповідність |  |
| 16 | Спосіб регулювання висоти – за допомогою електричного приводу | Відповідність |  |
| 17 | Діапазон вертикального регулювання висоти: не менше | 300 мм |  |
| 18 | Максимальне навантаження на стіл – до 80 кг | Відповідність |  |
| 19 | Габарити стільниці, не менше | 680х420 мм |  |

Лот 5 -  33122000-1 Офтальмологічне обладнання - Офтальмологічна система діагностики міопії та синдрому сухого ока (48064 Біометр оптичний для низкокогерентної рефлектометрії) - 1 шт.

| № з/п | Вимога | Наявність\ параметр | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наявність топографії рогівки для діагностичних цілей | Відповідність |  |
| 2 | Наявність вимірювання аксіальної довжини ока | Відповідність |  |
| 3 | Наявність флуоресцентної візуалізації для підбору контактних лінз | Відповідність |  |
| 4 | Наявність вимірювання зіниці | Відповідність |  |
| 5 | Наявність динамічного аналізу стабільності слізної плівки та часу моргання | Відповідність |  |
| 6 | Наявність оцінки статусу мейбомієвих залоз | Відповідність |  |
| 7 | Наявність вимірювання висоти меніску слізної плівки | Відповідність |  |
| 8 | Наявність зберігання та створення архівних даних властивостей ока для легкого відстеження змін з часом | Відповідність |  |
| 9 | Наявність динамічної пупілометрії | Відповідність |  |
| 10 | Наявність симуляції контактних лінз | Відповідність |  |
| 11 | Наявність аналізу рогівкових аберацій хвильового фронту, згенерованих передньою поверхнею рогівки, з аналізом Zernike | Відповідність |  |
| 12 | Кількість точок, що аналізується при топографії | Не менше 100 000 |  |
| 13 | Наявність сенсорного екрану, з діагоналлю не менше 10,1 дюйми | Відповідність |  |
| 14 | Вимірювання аксіальної довжини, діапазон не гірше | 15.00 – 36.00 мм |  |
| 15 | Виміри зіниці, діапазон не гірше | 0.50 – 10.00 мм |  |
| 16 | Вимірювання лімбу (White-To-White), діапазон не гірше | 8.00 – 14.00 мм |  |
| 17 | Вимірювання індексу IBI, діапазон не гірше | 0.2 - 20.0 с |  |
| 18 | Вимірювання часу розриву слізної плівки (TBT) , діапазон не гірше | 0.5 - 30.0 с |  |
| 19 | Вимірювання зон дисфункції мейбомієвих залоз, діапазон не гірше | 0 – 100 % |  |
| 20 | Вимірювання висоти меніска сльозної рідини, діапазон не гірше | 0.10 – 1.00 мм |  |
| 21 | Вимірювання кератометрії, діапазон не гірше | 5.00 – 12.00 мм |  |
| 22 | Наявність скринінгу кератоконуса | Відповідність |  |
| 23 | Жорсткий диск, не менше | 500 ГБ |  |
| 24 | Можливість виводу інформації на принтер | Відповідність |  |
| 25 | Можливість збереження даних обстежень на зовнішній накопичувач через інтерфейс USB | Відповідність |  |
| 26 | Вага приладу, не більше 18 кг | Наявність |  |
| 27 | Прилад повинен комплектуватися спеціалізованим інструментальним столом з можливістю регулювання висоти стільниці | Наявність |  |
| 28 | Спосіб регулювання висоти – за допомогою електричного приводу | Відповідність |  |
| 29 | Діапазон вертикального регулювання висоти: не менш | 200 мм |  |
| 30 | Максимальне навантаження на стіл – до 80 кг. | Наявність |  |
| 31 | Габарити стільниці, не менше | 840х500 мм |  |

Лот 6 -  33122000-1 Офтальмологічне обладнання - Cистема вимірювання і оцінки передньої частини ока (45729 Система аналізування переднього сегмента ока) - 1 шт.

| № з/п | Технічні вимоги | Наявність / параметр | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прилад призначений для діагностики переднього сегмента ока, що включає рогівку, зіницю, передню камеру та кришталик ока та вимірювання осьової довжини | Відповідність |  |
| 2 | Максимальна кількість точок вимірювання | Не менше 138000 |  |
| 3 | Швидкість вимірювання: не гірше, ніж 100 зображень за 2 секунди | Відповідність |  |
| 4 | Джерело світла - LED з довжиною хвилі не менше 475 нм | Наявність |  |
| 5 | Діапазон вимірювання кривизни рогівки | Не гірше, ніж від 3 мм до 38 мм |  |
| 6 | Точність вимірювання кривизни рогівки | Не гірше, ніж ± 0.1 Д |  |
| 7 | Діапазон вимірювання осьової довжини | Не гірше, ніж від 14 мм до 40 мм |  |
| 8 | Максимальна потужність лазерного випромінювання | Не більше 0,84 мВт |  |
| 9 | Довжина хвилі | Не менше, ніж 880 нм |  |
| 10 | Вага | Не більше 11,2 кг |  |
| 11 | Наявність звіту швидкого скринінгу | Відповідність |  |
| 12 | Наявність топографічних карт передньої та задньої поверхні рогівки | Відповідність |  |
| 13 | Наявність карти пахіметрії, абсолютні та відносні | Відповідність |  |
| 14 | Наявність елеваційних карт передньої та задньої поверхні рогівки | Відповідність |  |
| 15 | Огляд всіх отриманих зображень Шаймпфлюга | Наявність |  |
| 16 | 3D аналіз передньої камери | Наявність |  |
| 17 | Наявність томографії переднього сегмента | Відповідність |  |
| 18 | Наявність топометричної класифікації кератоконуса | Відповідність |  |
| 19 | Наявність оцінки стадії кератоконуса за методом Belin ABCD | Відповідність |  |
| 20 | Наявність зображення райдужної оболонки ока та виміру діаметра рогівки (HWTW) | Відповідність |  |
| 21 | Наявність чотирьох карт для рефракційного аналізу | Відповідність |  |
| 22 | Порівняльний та диференційний аналіз двох обстежень | Наявність |  |
| 23 | Детальний аналіз ектазії Белін / Амброзіо | Наявність |  |
| 24 | Наявність програмного забезпечення для підбору контактних лінз з сагітальною висотою та аналізом Фур’є | Відповідність |  |
| 25 | Наявність звіту Holladay та деталізованого звіту EKR65 | Відповідність |  |
| 26 | PNS та 3D аналіз катаракти | Наявність |  |
| 27 | Наявність оптичної денситометрії рогівки | Відповідність |  |
| 28 | Наявність калькулятора ІОЛ | Відповідність |  |
| 29 | Наявність формул розрахунку ІОЛ: SRK/T, Holladay 1, Hoffer Q, Haigis, Barrett, Olsen, PotvinShammasHill, PotvinHill, double-K | Відповідність |  |
| 30 | Наявність ПК з передвстановленим спеціалізованим ПЗ | Наявність |  |
| 31 | Наявність спеціалізованого інструментального стола з можливістю регулювання висоти стільниці за допомогою електричного двигуна | Наявність |  |
| 32 | Наявність джерела безперебійного живлення | Наявність |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару мовою оригіналу та з перекладом на українську мову (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки  Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

8 668 748,00 грн (Вісім мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч сімсот сорок вісім гривень 00 копійок), з ПДВ, зокрема:

лот 1 - 406 525,00 грн (Чотириста шість тисяч п'ятсот двадцять п'ять гривень 00 копійок), з ПДВ.;

лот 2 - 440 489,00 грн (Чотириста сорок тисяч чотириста вісімдесят дев'ять гривень 00 копійок), з ПДВ.;

лот 3 - 861 974,00 грн (Вісімсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят чотири гривні 00 копійок), з ПДВ.;

лот 4 - 839 120,00 грн (Вісімсот тридцять дев'ять тисяч сто двадцять гривень 00 копійок), з ПДВ.;

лот 5 - 1 530 160,00 грн (Один мільйон п'ятсот тридцять тисяч сто шістдесят гривень 00 копійок), з ПДВ.;

лот 6 - 4 590 480,00 грн (Чотири мільйона п'ятсот дев'яносто тисяч чотириста вісімдесят гривень 00 копійок), з ПДВ.