33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Операційне обладнання, 6 лотів)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 - 33168000-5 Ендоскопічні та ендохірургічні інструменти - Система ендоскопічної візуалізації для малоінвазивних операцій (35616 Система ендоскопічної візуалізації) - 1 компл.

| Медико – технічні вимоги | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- |
| Жорсткий ендоскоп (телескоп) – 4 шт.: |  |
| Призначення: проведення візуалізації під час діагностичних та лікувальних процедур в отоларингології: |  |
| Напрямок огляду прямий |  |
| Область візуалізації, не менше 900 |  |
| Зовнішній діаметр, не більше 4,1 мм |  |
| Робоча довжина, не менше 176 мм |  |
| Придатний до автоклавування |  |
| Світловий кабель – 1 шт.: |  |
| Діаметр не більше 3,0 мм |  |
| Довжина кабелю не менше 3м |  |
| Ендоскопічний відеоцентр – 1 шт.: |  |
| Система сигналів відеоцентру повинна бути сумісна з 4K та HD |  |
| Вихідний сигнал повинен бути не гірше ніж 3G-SDI або HD-SDI |  |
| Можливість вибору роздільної здатності 4096 × 2160, 3840 × 2160 або 1920 × 1080 |  |
| Наявність функції автоматичного посилення зображення при недостатньому освітленні |  |
| Наявність електричного збільшення масштабу зображення в межах від х1,0 до х2,0, без зміни розміру ендоскопічного зображення |  |
| Наявність структурного та контурного підсилення зображення |  |
| Наявність не менше 3 режимів вибору контрастності зображення |  |
| Можливість зміни зони та чутливості діафрагми ендоскопічного зображення |  |
| Наявність режиму налаштування підвищення якості зображення, не менше 3 режимів |  |
| Можливість запису зафіксованого зображення та зображення у режимі реального часу |  |
| Наявність сенсорної панелі керування та віртуальної клавіатури |  |
| Наявність режиму для оптично цифрового обстеження, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла |  |
| Ендоскопічне джерело світла – 1 шт.: |  |
| Тип основної лампи - ксенонова, потужність не менше 300 Вт |  |
| Термін роботи лампи близько 500 годин безперервного використання |  |
| Наявність режиму автоматичного регулювання яскравості |  |
| Можливість проведення обстеження у вузькому діапазоні частот світла |  |
| Наявність режиму високої інтенсивності світла |  |
| Наявність примусового повітряного охолодження |  |
| Тип резервної лампи - галогенова, потужність не менше 35 Вт |  |
| Головка камери, ендоскопічна – 1 шт.: |  |
| Наявність датчика зображення по типу CMOS |  |
| Фокусна відстань не менше 23 мм |  |
| Наявність автоматичного та ручного налаштування фокусу зображення |  |
| Наявність дистанційних перемикачів, не менше 3 |  |
| Можливість проведення огляду в режимі вузькоспектральної ендоскопії |  |
| Лампа ксенонова – 1 шт. |  |
| Стійка для розміщення ендоскопічного обладнання –1 шт.: |  |
| Наявність полиць (поверхонь) для обладнання, не менше 3 |  |
| Наявність не менше 4 колес, два з яких повинні мати гальма |  |
| Наявність розподільного трансформатору |  |
| Тримач монітору – 1 шт. |  |
| Тримач головки камери – 1 шт. |  |
| Монітор медичний – 1 шт.: |  |
| Діагональ (розмір) екрану не менше 32“ |  |
| Роздільна здатність не гірше 3840 x 2160 |  |

Лот 2 - 33168000-5 Ендоскопічні та ендохірургічні інструменти - Система ендоскопічної візуалізації для малоінвазивних операцій (35616 Система ендоскопічної візуалізації) - 3 шт.

| Медико – технічні вимоги | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- |
| Жорсткий ендоскоп (телескоп) – 1 шт.: |  |
| Напрямок огляду, не менше 300 |  |
| Область візуалізації, не менше 850 |  |
| Зовнішній діаметр або ширина вставної частини, не більше 10,5 мм |  |
| Робоча довжина, не менше 315 мм |  |
| Наявність захисного скла об’єктиву |  |
| Придатний до автоклавування |  |
| Світловий кабель – 1 шт.: |  |
| Діаметр не більше 4,25 мм |  |
| Довжина кабелю не менше 3м |  |
| Ендоскопічний відеоцентр – 1 шт.: |  |
| Система сигналів відеоцентру повинна бути сумісна з 4K та HD |  |
| Вихідний сигнал повинен бути не гірше ніж 3G-SDI або HD-SDI |  |
| Можливість вибору роздільної здатності 4096 × 2160, 3840 × 2160 або 1920 × 1080 |  |
| Наявність функції автоматичного посилення зображення при недостатньому освітленні |  |
| Наявність електричного збільшення масштабу зображення в межах від х1,0 до х2,0, без зміни розміру ендоскопічного зображення |  |
| Наявність структурного та контурного підсилення зображення |  |
| Наявність не менше 3 режимів вибору контрастності зображення |  |
| Можливість зміни зони та чутливості діафрагми ендоскопічного зображення |  |
| Наявність режиму налаштування підвищення якості зображення, не менше 3 режимів |  |
| Можливість запису зафіксованого зображення та зображення у режимі реального часу |  |
| Наявність сенсорної панелі керування та віртуальної клавіатури |  |
| Наявність режиму для оптично цифрового обстеження, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла |  |
| Ендоскопічне джерело світла – 1 шт.: |  |
| Тип основної лампи –ксенонова, потужність не менше 300 Вт |  |
| Термін роботи лампи близько 500 годин безперервного використання |  |
| Наявність режиму автоматичного регулювання яскравості |  |
| Можливість проведення обстеження у вузькому діапазоні частот світла |  |
| Наявність режиму високої інтенсивності світла |  |
| Наявність примусового повітряного охолодження |  |
| Тип резервної лампи – галогенова, потужність не менше 35 Вт |  |
| Головка камери, ендоскопічна – 1 шт.: |  |
| Наявність датчика зображення по типу CMOS |  |
| Фокусна відстань не менше 23 мм |  |
| Наявність автоматичного та ручного налаштування фокусу зображення |  |
| Наявність дистанційних перемикачів, не менше 3 |  |
| Можливість проведення огляду в режимі вузькоспектральної ендоскопії |  |
| Лампа ксенонова – 1 шт. |  |
| Апарат для інсуфляції – 1 шт.: |  |
| Швидкість потоку вуглекислого газу в межах від 0,1 до 45 л/хв. |  |
| Наявність режимів керування швидкістю подачі газу |  |
| Діапазон підтримуваного тиску в черевній порожнині, в межах не гірше від 3 до 25 мм.рт.ст. |  |
| Наявність системи контролю тиску у черевній порожнині |  |
| Можливість автоматичного зменшення тиску в порожнині |  |
| Можливість евакуації диму з черевної порожнини |  |
| Голка для пневмоперітонеуму по типу Вереш, або еквівалент, довжиною не більше 120 мм – 1 шт. |  |
| З’єднувальний кабель – 1 шт. |  |
| Прилад іригації та аспірації – 1 шт.: |  |
| Максимальний тиск помпи не повинен перевищувати 450 мм рт. ст., можлива похибка ±50 мм рт. ст. |  |
| Швидкість іригації не більше 2 л/хв., похибка ±10 % |  |
| Максимальний тиск аспірації, не повинен перевищувати -60 кПа |  |
| Наявність самодіагностики та функції безпеки приладу |  |
| Набір трубок для іригації – 3 шт. |  |
| Набір трубок для аспірації, одноразовий – 6 шт. |  |
| Набір трубок для вакууму, включаючи фільтр – 1 шт. |  |
| Трубка відсосу/ірригації, отвори на дистальному кінці, робоча довжина не менше 350 мм, діаметр не більше 5,5 мм -1 шт. |  |
| Ручка до аспіраційно-іригаційної трубки – 1 шт |  |
| Ендоскопічний клапан трубки -1 шт. |  |
| Електрохірургічний блок - 1 шт.: |  |
| Частота не менше 430 кГц, похибка ±20 % |  |
| Потужність на високих частотах, максимально 320 Вт |  |
| Наявність монополярних режимів: |  |
| - монополярний розтин на великій потужності з функцією, що забезпечує рівний та відтворюваний розтин різних тканин, рівень потужності в межах 10-300 Вт |  |
| -монополярний розтин різних структур тканини з підвищеною здатністю до коагуляції, рівень потужності в межах 10-200 Вт |  |
| -монополярний розтин повільний та швидкий з періодичним повторенням імпульсів, форма коливання сигналу по типу пульсуючий синусоїдальний змінний струм або еквівалент |  |
| -монополярна коагуляція тканини з невеликою адгезією та карбонізацією, рівень потужності в межах 5-200 Вт |  |
| -монополярна швидка коагуляція, рівень потужності в межах 5-120 Вт |  |
| -монополярна безконтактна коагуляція, рівень потужності в межах 5-120 Вт |  |
| -монополярна коагуляція з підвищеною здатністю до зневоднення тканини, рівень потужності в межах 5-120 Вт |  |
| Наявність біполярних режимів: |  |
| -біполярний розтин тканини на великій потужності в межах 5-100 Вт |  |
| -біполярний розтин з можливістю автоматичного виявлення електропровідної рідини, рівень потужності в межах 10-320 Вт |  |
| -біполярний удосконалений розтин різних тканинних структур з можливістю вибору відповідного інструменту |  |
| -біполярна коагуляція з функцією автоматичного запуску вибраної процедури |  |
| -біполярна коагуляція з функцією автоматичного завершення процедури |  |
| -біполярна коагуляція з можливістю автоматичного виявлення електропровідної рідини, рівень потужності в межах 10-200 Вт |  |
| -біполярна керована коагуляція тканини з можливістю автоматичного завершення процедури |  |
| -біполярна контрольована глибина коагуляції з автоматичною функцією, що запобігає передчасному зневодненню тканини та зворотнім звуковим зв’язком |  |
| -біполярна коагуляція тканини з невеликою адгезією та карбонізацією, рівень потужності в межах 1-40 Вт |  |
| -біполярна удосконалена коагуляція тканин з можливістю вибору відповідного інструменту, рівень потужності в межах 10-120 Вт |  |
| Наявність функції підтримки розтину на великій потужності з можливістю миттєвого іскрового запалювання та зменшення ризику механічного розтину тканини |  |
| Наявність режиму моніторинга інтенсивності іскроутворення |  |
| Наявність функції автоматичного регулювання вихідної потужності в залежності від опору тканини |  |
| Наявність відповідного роз’єму, який дозволяє під`єднувати ВЧ-інструменти зі здатністю їх розпізнавання |  |
| Наявність сенсорного екрану |  |
| Керування блоком повинно відбуватись за допомогою ножного двопедального перемикача |  |
| Можливість збереження налаштувань, не менше ніж на 35 процедур |  |
| Можливість автоматичного видалення диму |  |
| Наявність системи контролю підключення нейтрального електроду |  |
| Наявність системи аварійної сигналізації |  |
| Кабель до нейтрального електроду – 1 шт. |  |
| Нейтральний електрод одноразовий – 1 шт. |  |
| Щипці для препарації біполярні, зігнуті, довжина захвата не менше 14 мм, робоча вставка – 1 шт. |  |
| Щипці захоплюючі біполярні, універсальні, довжина захвата не менше 16 мм, робоча вставка – 1 шт. |  |
| Ручка біполярна – 2 шт. |  |
| Оболонка біполярна, довжина не більше 330 мм, діаметр не більше 5 мм – 2 шт. |  |
| Щипці захоплюючі по типу Манхес або еквівалент, довжина захвату не менше 16 мм, робоча вставка – 1 шт. |  |
| Щипці для препарації по типу Maryland або еквівалент, довжина захвата не менше 21 мм, робоча вставка - 1 шт. |  |
| Ножиці по типу Metzenbaum або еквівалент, довжина захвату не менше 19 мм, робоча вставка – 1 шт. |  |
| Щипці захоплюючі вікончасті, довжина захвата не менше 24 мм, робоча вставка – 1 шт. |  |
| Щипці захоплюючі по типу крокодил або еквівалент, довжина захвату не менше 18 мм, робоча вставка – 1 шт. |  |
| Оболонка, діаметр не більше 5 мм, довжина не менше 330 мм – 5 шт. |  |
| Ручка з кремальєрою, монополярна – 2 шт. |  |
| Ручка монополярна – 2 шт. |  |
| Ручка з кремальєрою – 1 шт. |  |
| Провідник вузлів – 1 шт. |  |
| Голкотримач прямий, робоча частина – 2 шт. |  |
| Ручка з тубусом до голкотримача, діаметр не більше 5 мм, довжина не менше 330 мм – 2 шт. |  |
| Голка для закриття підшкірних фасцій – 1 шт. |  |
| ВЧ електрод (зонд) монополярний по типу «гачок» або еквівалент, керамічний наконечник, робоча довжина не більше 330 мм, діаметр не більше 5 мм – 1 шт. |  |
| ВЧ електрод (зонд) монополярний по типу «кнопка» або еквівалент, керамічний наконечник, робоча довжина не більше 330 мм, діаметр не більше 5 мм – 1 шт. |  |
| Кабель ВЧ монополярний, довжина не менше 3 м – 1 шт. |  |
| Кабель біполярний, довжина не менше 3 м – 1 шт. |  |
| Пристрій для накладання гемостазу, діаметром не менше 10 мм, довжиною не більше 330 мм, ротаційний, модульна конструкція – 1 шт. |  |
| Кліпси – 1 шт. |  |
| Стійка для розміщення ендоскопічного обладнання –1 шт.: |  |
| Наявність полиць (поверхонь) для обладнання, не менше 3 |  |
| Наявність не менше 4 колес, два з яких повинні мати гальма |  |
| Наявність розподільного трансформатору |  |
| Тримач монітору – 1 шт. |  |
| Тримач головки камери – 1 шт. |  |
| Тримач для пакетів з рідиною – 1 шт. |  |
| Тримач аспіраційних ємностей – 1 шт. |  |
| Фільтр бактеріальний, одноразовий – 1 шт. |  |
| Кришка для ємності – 1 шт. |  |
| Ємність для рідини, об’єм не менше 2л. – 1 шт. |  |
| Монітор медичний – 1 шт.: |  |
| Діагональ (розмір) екрану не менше 32“ |  |
| Роздільна здатність не гірше 3840 x 2160 |  |
| Система обробки зображення – 1 шт.: |  |
| Роздільна здатність для зипису фото та відео до 3840 x 2160 |  |
| Наявність внутрішнього жорсткого диску для зберігання інформації, об’єм не менше 4 Тб |  |
| Наявність р/к екрану |  |
| Трубка троакарна, діаметр не більше 11 мм – 2 шт. |  |
| Троакар по типу піраміда або еквівалент – 2 шт. |  |
| Трубка троакарна, діаметр не більше 6 мм – 4 шт. |  |
| Троакар по типу піраміда або еквівалент – 4 шт. |  |

Лот 3 -33162000-3 Апаратура та інструменти для операційних блоків - Система борова з мікродрилем  (37251 Система для хірургічного буріння) - 1 шт.

| Медико-технічні вимоги | Відповідність так/ні |
| --- | --- |
| ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ |  |
| Призначення: Видалення кісткових тканин та моделювання форми кісток при оториноларингологічних операціях |  |
| Гарантійний термін експлуатації обладнання - не менше 12 місяців |  |
| Наявність сертифікату про відповідність |  |
| КОМПЛЕКТАЦІЯ |  |
| Контрольна консоль – 1 шт. |  |
| Багатофункціональна педаль – 1 шт. |  |
| Іригаційний стенд – 1 шт. |  |
| Іригаційні трубки – 10 шт. |  |
| Іригаційні кліпси – 10 шт. |  |
| Мікромотор дриля з кабелем– 1 шт. |  |
| Руків’я мікродриля для стапедотомії з кабелем – 1 шт. |  |
| Руків’я хірургічне пряме для бора 70мм – 2 шт. |  |
| Руків’я хірургічне кутове для бора 70мм – 2 шт. |  |
| Бори діамантові довжина 70мм, різного діаметру– 8 шт. |  |
| Бори твердосплавні довжина 70мм, різного діаметру – 10 шт. |  |
| Бори діамантові для мікродриля різного діаметру – 4 шт. |  |
| Бори твердосплавні для мікродриля різного діаметру – 4 шт. |  |
| Перфоратор для мікродриля– 2 шт. |  |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| Вбудована помпа |  |
| Наявність регульованого зрошення Два режими зрошення: - безперервний - на вимогу |  |
| Можливість регулювати швидкість, іригацію за допомогою педалі або консолі |  |
| Постійні показники на екрані: швидкість мотора, потік іригації, режим педалі |  |
| Розмір екрану не менше 13 х 4 см, LCD-дисплей |  |
| Параметри консолі не більше 370 x 115 x 270 мм, вага не більше 4,6 кг |  |
| Можливість запам'ятовування останнього налаштування перед вимиканням |  |
| Можливість увімкнути або вимкнути звуковий сигнал при кожному натисканні кнопки на клавіатурі або педалі |  |
| Легкий та збалансований мікромотор вагою до 130 г |  |
| Максимальна швидкість обертання бора в руків’ї приблизно 80 000 об./хв. |  |
| Довжина прямого руків’я без бора не більше 115 мм |  |
| Вага прямого руків’я без бора не більше 85 г |  |
| Довжина кутового руків’я без бора не більше 130 мм |  |
| Вага кутового руків’я без бора не більше 95 г |  |
| Швидкість обертання бора мікродриля приблизно 2000-12000 об./хв. |  |
| Максимальний діаметр руків’я мікродриля не більше 16 мм |  |
| Загальна довжина руків'я мікродриля не більше 200 мм |  |
| Вага руків’я мікродиля без кабеля не більше 70 г |  |
| Кут спрямовуючої трубки руків’я мікродриля 15 градусів |  |
| Наявність зрозумілого для користувача програмного забезпечення |  |
| Можливість стерилізації моторів/кабелів в автоклаві |  |

Лот 4 - 33162000-3 Апаратура та інструменти для операційних блоків - Система шейверно-борова  (37251 Система для хірургічного буріння) - 1 компл.

| Медико-технічні вимоги | Відповідність так/ні з |
| --- | --- |
| ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ |  |
| Призначення: Видалення кісткових та м’яких тканин та моделювання форми кісток при оториноларингологічних операціях |  |
| Гарантійний термін експлуатації обладнання - не менше 12 місяців |  |
| Наявність сертифікату про відповідність |  |
| КОМПЛЕКТАЦІЯ |  |
| Контрольна консоль – 1 шт. |  |
| Багатофункціональна педаль – 1 шт. |  |
| Іригаційний стенд – 1 шт. |  |
| Іригаційні трубки – 10 шт. |  |
| Іригаційні кліпси – 10 шт. |  |
| Мікромотор дриля з кабелем– 1 шт. |  |
| Руків’я шейвера з кабелем – 1 шт. |  |
| Руків’я хірургічне пряме для бора 70мм – 1 шт. |  |
| Руків’я хірургічне кутове для бора 70мм – 1 шт. |  |
| Бори діамантові довжина 70мм, різного діаметру– 8 шт. |  |
| Бори твердосплавні довжина 70мм, різного діаметру – 10 шт. |  |
| Леза шейверні, одноразового використання – 30 шт. |  |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| Вбудована помпа |  |
| Наявність регульованого зрошення Два режими зрошення: - безперервний - на вимогу |  |
| Можливість регулювати швидкість, іригацію за допомогою педалі або консолі |  |
| Постійні показники на екрані: швидкість мотора, потік іригації, режим педалі |  |
| Розмір екрану не менше 13 х 4 см, LCD-дисплей |  |
| Параметри консолі не більше 370 x 115 x 270 мм, вага не більше 4,6 кг |  |
| Можливість запам'ятовування останнього налаштування перед вимиканням |  |
| Можливість увімкнути або вимкнути звуковий сигнал при кожному натисканні кнопки на клавіатурі або педалі |  |
| Легкий та збалансований мікромотор вагою до 130 г |  |
| Легке та збалансоване руків’я шейвера вагою до 200 г |  |
| Максимальна швидкість шейвера в режимі осциляції приблизно 5 000 об/хв. |  |
| Максимальна швидкість шейвера в режимі обертання приблизно 12 000 об/хв. |  |
| Максимальна швидкість обертання бора в руків’ї приблизно 80 000 об./хв. |  |
| Довжина прямого руків’я без бора не більше 115 мм |  |
| Вага прямого руків’я без бора не більше 85 г |  |
| Довжина кутового руків’я без бора не більше 130 мм |  |
| Вага кутового руків’я без бора не більше 95 г |  |
| Під’єднання іригаційної трубки до руків’я |  |
| Наявність зрозумілого для користувача програмного забезпечення |  |
| Можливість стерилізації моторів/кабелів в автоклаві |  |

Лот 5 - 33162000-3 Апаратура та інструменти для операційних блоків - Руків’я до шейверно-борової системи   (45657 Електричне руків’я шейверної системи) - 1 компл.

| Медико-технічні вимоги | Відповідність так/ні |
| --- | --- |
| КОМПЛЕКТАЦІЯ |  |
| Руків’я до шейверно-борової системи в комплекті: Мікродебрідер – 1 шт. Набір лез для мікродебрідера в кількості 15 шт. Високошвидкісний отологічний дриль – 1 шт. Отологічний прямий наконечник – 1 шт. Отологічний кутовий наконечник – 1 шт. Набір для ірригації - 1 пак. Набір борів для отологічного дриля в кількості 5 шт. |  |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| Призначення: Видалення м’яких та кісткових тканин при оториноларингологічних операціях. |  |
| Мікродебрідер може працювати на швидкості до 12 000 об/хв. для поступального руху та до 5 000 об/хв. для осциляційного руху. |  |
| Наявність у мікродебрідера прямого всмоктуючого каналу, що попереджує утворення згустків |  |
| Легке управління ротаційним колесом на мікродебрідері |  |
| Наявність функції закриття віконця леза |  |
| Вигнуті леза (12°, 40°, 60°, 90° і 120°) дозволяють виконати резекцію поліпів та/або уражених ділянок |  |
| Отологічний дриль випускається з прямим та вигнутим наконечниками |  |
| Виїмки на передній частині наконечнику забезпечують більш стабільне положення іригаційної трубки |  |
| Функціонує на базі системи ІРС з простим сенсорним меню |  |

Лот 6 - 33167000-8 Хірургічні світильники - Двохкупальний стельовий операційний  світильник (12282 Операційний світильник) - 1 шт.

| № з/п | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- |
|  | Загальні вимоги до конструкції виробу: |  |
|  | Кількість джерел світла | 2 |  |
|  | Джерело світла операційного світильника: | LED-світлодіоди |  |
|  | Колір світлодіодів та світла, яке вони випромінюють | білий |  |
|  | Матеріал виготовлення куполів світильника | литий алюміній |  |
|  | Купол світильника має бути плоскої та відкритої конструкції (з окремими панелями на відстані одна від одної) для мінімального порушення ламінарного потоку | відповідність |  |
|  | Кількість світлодіодних лампочок на поверхні куполу повинна складати | не менше 70 шт. |  |
|  | Панель управління параметрами освітлення повинна бути розміщена безпосередньо на куполі світильника, та одночасно виконувати функцію ручки | відповідність |  |
|  | Заявлений виробником ресурс роботи світильника | не менше 10 років |  |
|  | Технічні вимоги до джерела світла №1: |  |
|  | Максимальна освітленість робочого поля | не менше 160 000 люкс |  |
|  | Діапазон регулювання рівня освітленості: - нижня межа - верхня межа | не вище 5% не менше 100% |  |
|  | Діапазон регулювання колірної температури: - нижня межа - верхня межа | не більше 3700 К не менше 5000 К |  |
|  | Діапазон регулювання діаметру світлової плями на відстані 1 м від операційного поля: - нижня межа - верхня межа | не більше 180 мм не менше 400 мм |  |
|  | Робочий діапазон без розфокусування: - нижня межа - верхня межа | не більше 600 мм не менше 1500 мм |  |
|  | Глибина освітлення (L1+L2) | не менше 1300 мм |  |
|  | Індекс передачі кольору [Ra(1–8)] | не менше 95 |  |
|  | Індекс передачі червоного кольору [Ra9] | не менше 95 |  |
|  | Інтегрований режим зеленого світла для ендоскопічних операцій з можливістю регулювання параметру освітленості | наявність |  |
|  | Температура поверхні куполу світильника після роботи тривалістю більше 1 години не повинна перевищувати | 40°С |  |
|  | Збільшення температури біля голови хірурга не повинно бути більше ніж | на 1°С |  |
|  | Споживана потужність куполу | не більше 110 Вт |  |
|  | Ресурс роботи світлодіодів | не менше 50 000 год |  |
|  | Клас захисту куполу світильника | IP54 |  |
|  | Регулювання діаметра поля за допомогою стерильного тримача | можливість |  |
|  | Регулювання інтенсивності світла, діаметра поля та колірної температури за допомогою стерильної ручки | можливість |  |
|  | Панель управління з сенсорним РК-дисплеєм | можливість |  |
|  | Лазерний маркер центра світлової плями | можливість |  |
|  | Синхронізація налаштувань для 2-х куполів | можливість |  |
|  | Інтеграція відеосистеми | можливість |  |
|  | Технічні вимоги до джерела світла №2: |  |
|  | Максимальна освітленість робочого поля | не менше 160 000 люкс |  |
|  | Діапазон регулювання рівня освітленості: - нижня межа - верхня межа | не вище 5% не менше 100% |  |
|  | Діапазон регулювання колірної температури: - нижня межа - верхня межа | не більше 3700 К не менше 5000 К |  |
|  | Діапазон регулювання діаметру світлової плями на відстані 1 м від операційного поля: - нижня межа - верхня межа | не більше 180 мм не менше 400 мм |  |
|  | Робочий діапазон без розфокусування: - нижня межа - верхня межа | не більше 600 мм не менше 1500 мм |  |
|  | Глибина освітлення (L1+L2) | не менше 1300 мм |  |
|  | Індекс передачі кольору [Ra(1–8)] | не менше 95 |  |
|  | Індекс передачі червоного кольору [Ra9] | не менше 95 |  |
|  | Інтегрований режим зеленого світла для ендоскопічних операцій з можливістю регулювання параметру освітленості | наявність |  |
|  | Температура поверхні куполу світильника після роботи тривалістю більше 1 години не повинна перевищувати | 40°С |  |
|  | Збільшення температури біля голови хірурга не повинно бути більше ніж | на 1°С |  |
|  | Споживана потужність куполу | не більше 110 Вт |  |
|  | Ресурс роботи світлодіодів | не менше 50 000 год |  |
|  | Клас захисту куполу світильника | IP54 |  |
|  | Регулювання діаметра поля за допомогою стерильного тримача | можливість |  |
|  | Регулювання інтенсивності світла, діаметра поля та колірної температури за допомогою стерильної ручки | можливість |  |
|  | Панель управління з сенсорним РК-дисплеєм | можливість |  |
|  | Лазерний маркер центра світлової плями | можливість |  |
|  | Синхронізація налаштувань для 2-х куполів | можливість |  |
|  | Інтеграція відеосистеми | можливість |  |
|  | Вимоги до комплектації світильника: |  |
|  | Подвійний стельовий кронштейн з обертанням плеча на 360° | наявність |  |
|  | Купол операційного світильника | наявність, 2 шт. |  |
|  | Стерильна пластикова ручка, яку можна обробляти в автоклаві | наявність, не менше 2 шт. |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару мовою оригіналу та з перекладом на українську мову (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки  Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

36 089 296,00 грн (Тридцять шість мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч двісті дев'яносто шість гривень 00 копійок), з ПДВ, зокрема:

лот 1 - 5 229 230,00 грн (П'ять мільйонів двісті двадцять дев'ять тисяч двісті тридцять гривень 00 копійок), з ПДВ.;

лот 2 - 25 560 000,00 грн (Двадцять п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ.;

лот 3 - 1 077 733,00 грн (Один мільйон сімдесят сім тисяч сімсот тридцять три гривні 00 копійок), з ПДВ.;

лот 4 - 1 256 250,00 грн (Один мільйон двісті п'ятдесят шість тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок), з ПДВ.;

лот 5 - 1 686 083,00 грн (Один мільйон шістсот вісімдесят шість тисяч вісімдесят три гривні 00 копійок), з ПДВ.;

лот 6 - 1 280 000,00 грн (Один мільйон двісті вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ.