33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Медичне обладнання різне, 3 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 - 33194000-6 Прилади та інструменти для переливання та вливання крові / розчинів - Електропідігрівач інфузійних розчинів (10447 Нагрівач крові / рідини) - 6 шт.

Спеціальні вимоги:

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінки технічної документації |
| --- | --- | --- |
| 1. | Принцип роботи апарата - технологія підігріву: сухий підігрів |  |
| 2. | Використання сумісних систем, або касет для забезпечення підігріву інфузійного розчину |  |
| 3. | Діапазон налаштування температури, не гірше: 37 ~ 41 °C |  |
| 4. | Крок налаштування температури, не більше: 1 °C |  |
| 5. | Час підігріву, не більше: 2 хв |  |
| 6. | Максимальна швидкість подачі, не менше: 30 000 мл / год |  |
| 7. | Наявність тривог, не менше: висока температура, низька температура |  |
| 8. | Параметри живлення: 220–240 В змінного струму, 50/60 Гц |  |
| 9. | Вага, не більше: 2,5 кг |  |
| 10. | Захист: не гірше IPX0 |  |

Лот 2 - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні - Система лікування ран ультразвуком (44778 Ультразвукова хірургічна система для м'яких тканин) - 1 компл.

Спеціальні вимоги:

| № з/п | Характеристика/параметр | Наявність функції або значення параметру по ТЗ | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Загальні вимоги |  |  |
|  | Автоматичне самотестування при вмиканні | Наявність |  |
|  | Оптичний та акустичний сигнал про несправність інструменту | Наявність |  |
|  | Оптичний та акустичний сигнал про несправність апарату | Наявність |  |
|  | Індикація коду помилок | Наявність |  |
|  | Заземлюючий контакт (вирівнювання потенціалів) | Наявність |  |
| 2. | Ультразвуковий генератор |  |  |
|  | Визначення робочої частоти | Автоматично, залежно від підключеного інструменту |  |
|  | Кількість робочих ультразвукових частот | Не менше 2 |  |
|  | Частота роботи генератора | 25 кГц, 35 кГц |  |
|  | Діапазон частоти роботи осцилятора, не менше | 20-80 кГц |  |
|  | Індикація тривалості роботи | Наявність |  |
|  | Інтегрований в апарат іригаційний насос | Наявність |  |
| 3. | Ультразвукові інструменти |  |  |
|  | Можливість підключення багаторазових інструментів для дебридменту та очищення ран | Наявність |  |
|  | Можливість підключення інструментів для механічного шліфування та різання кісткових тканин | Наявність |  |
|  | Функціональна перевірка інструментів при підключенні | Наявність |  |
|  | Автоматичне розпізнавання інструменту апаратом при підключенні | Наявність |  |
|  | Машинна обробка інструментів | Допускається |  |
|  | Стерилізація інструментів автоклавуванням | Допускається |  |
|  | Активація інструментів за допомогою ножної педалі | Наявність |  |
| 4. | Комплектація |  |  |
|  | Ультразвуковий апарат – 1 шт. | Наявність |  |
|  | Ножний перемикач – 1 шт. | Наявність |  |
|  | З’єднуючий кабель до УЗ-інструменту - 2 шт. | Наявність |  |
|  | Ультразвуковий інструмент для очищення ран, робочий елемент типу «копитце» - 1 шт. | Наявність |  |
|  | Іригаційний одноразовий шланг - 12 шт. | Наявність |  |

Лот 3 - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні - Комплект обладнання для центрального стерилізаційного відділення - 8 найменувань:

найменування 1 - Паровий стерилізатор з парогенератором і термопринтером, 2-дверний в комплекті (770 л) (40547 Паровий стерилізатор без пристрою) - 2 шт.;

найменування 2 - Мийка ультразвукова (36749 Ультразвукова водяна баня) - 1 шт.;

найменування 3 - Пакувальний апарат з принтером (36674 Пристрій для запаювання пакетів) - 2 шт.;

найменування 4 - Компресор стисненого повітря безмасляний 80 л в комплекті з арматурою (31253 Компресор повітряний для медичних виробів) - 1 шт.;

найменування 5 - Шафа витяжна універсальна (10535 Медична шафа) - 5 шт.;

найменування 6 - Стіл-мийка лабораторна на одну раковину (14413 Мийка / стерилізатор) - 7 шт.;

найменування 7 - Стіл-мийка лабораторна на дві раковини (14413 Мийка / стерилізатор) - 4 шт.;

найменування 8 - Установка для виробництва особливо чистої води (деіонізованої) (40478 Система дисталіційного очищення води) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

| № | Характеристики | Відповідність (так/ні) з посиланням на стор. тех. докум. виробника |
| --- | --- | --- |
| найменування 1 - Паровий стерилізатор з парогенератором і термопринтером, 2-дверний в комплекті (770 л) (40547 Паровий стерилізатор без пристрою) - 2 шт. |
|  | Габарити стерилізатора +/- 10% (ВхШхГ): 1900х910х2050 мм |  |
|  | Розміри камери +/- 5% (ВхШхГ): 680х680х1700 мм |  |
|  | Обсяг камери стерилізатора, не менше 770 л |  |
|  | Потужність стерилізатора, не більше 70 кВт |  |
|  | Напруга 400 В, три фази (земля+нейтраль) 50 Гц |  |
|  | Вага стерилізатора без води, не більше 1500 кг |  |
|  | Наявність вбудованого парового генератора |  |
|  | Ширина стерилізатора повинна бути не більше 1000 мм для транспортування через дверний просвіт |  |
|  | Камера стерилізатора повинна бути виготовлена із нержавіючої сталі AISI 316L |  |
|  | Камера стерилізатора повинна бути прямокутної форми |  |
|  | Сорочка стерилізатора повинна бути виготовлена із нержавіючої сталі AISI 316L |  |
|  | Паровий генератор повинен бути виготовлений із нержавіючої сталі AISI 316L |  |
|  | Стерилізатор повинен мати двоє дверей |  |
|  | Стерилізатор повинен мати автоматичні, пневматичні двері та систему безпеки |  |
|  | Стерилізатор повинен мати автоматичне керування процесом стерилізації |  |
|  | Наявність дисплея на стороні завантаження та розвантаження |  |
|  | Наявність відображення на екрані управління і реєстрації параметрів процесу температури і тиску |  |
|  | Наявність системи незалежного моніторингу параметрів температури та тиску |  |
|  | Наявність встановлених програм стерилізації не менше 5 для стерилізації інструментів, текстилю, гуми та пластика |  |
|  | Наявність в стерилізаторі швидкої програми. |  |
|  | Наявність програми перевірки герметичності камери (вакуум тест) |  |
|  | Наявність програми Бові та Діка |  |
|  | Наявність системи виявлення помилок при роботі стерилізатора |  |
|  | Наявність вбудованого принтера |  |
|  | Наявність ручної аварійної кнопки на передній панелі стерилізатора |  |
|  | Комплектація: |  |
|  | Наявність стелажа завантажувального для 2-х стерилізаторів – 2 шт. |  |
|  | Наявність візка для завантаження та розвантаження для 2-х стерилізаторів – 4 шт. |  |
|  | Наявність корзини 580x300x140 мм для 2-х стерилізаторів – 24 шт. |  |
|  | Наявність корзини 580x300x280мм для 2-х стерилізаторів – 12 шт. |  |
| найменування 2 - Мийка ультразвукова (36749 Ультразвукова водяна баня) - 1 шт. |
|  | Габаритні розміри +-10%: 540x340x400 мм |  |
|  | Обсяг, не менше 28 літрів |  |
|  | Напруга мережі, 220-240В, 50 Гц |  |
|  | Вага, не більше 15 кг |  |
|  | Потужність, не більше 1500 Вт |  |
|  | Камера і корпус повинні бути виготовлені з нержавіючої сталі |  |
|  | Комплектація: |  |
|  | Наявність корзини проволокової – 1 шт. |  |
|  | Наявність кришки – 1 шт. |  |
|  | Пістолет розпилювач для води та повітря для очистки під тиском з 8 форсунками – 2 шт. |  |
|  | Пристрій для мийки та дезінфекції візків – 1 шт. |  |
|  | Стіл виробничий з бортом з нержавіючої сталі AISI 304. Габарити 1200x600x850 мм - 6 шт. |  |
|  | Стелаж з нержавіючої сталі AISI 304. Габарити 1220x610x2160 мм - 7 шт. |  |
|  | Змішувач з пружиною - 2 шт. |  |
|  | Стілець лабораторний - 4 шт. |  |
| найменування 3 - Пакувальний апарат з принтером (36674 Пристрій для запаювання пакетів) - 2 шт. |
|  | Габаритні розміри +-10%: 560x255x145 мм |  |
|  | Вага, не більше 15 кг |  |
|  | Наявність вбудованого принтера |  |
|  | Ширина шва, не менше 10 мм |  |
|  | Температура зварювання: до 200°С |  |
|  | Швидкість зварювання +-5%: 10 м/хв. |  |
|  | Напруга мережі в межах 220 В |  |
|  | Частота мережі в межах 50-60 Гц |  |
|  | Потужність не більше 600 Вт |  |
|  | Комплектація: |  |
|  | Різак для пакувального паперу з нержавіючої сталі AISI 304 – 2 шт. |  |
|  | Стіл пакувальний ДхШxГ 2100х800x900 мм – 4 шт. |  |
|  | Стілець промисловий - 8 шт. |  |
| найменування 4 - Компресор стисненого повітря безмасляний 80 л в комплекті з арматурою (31253 Компресор повітряний для медичних виробів) - 1 шт. |

найменування 4 - Компресор стисненого повітря безмасляний 80 л в комплекті з арматурою (31253 Компресор повітряний для медичних виробів) - 1 шт.;

|  | Компресор стисненого повітря безмасляний |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ресивер компресора 80 л |  |
|  | Електроживлення 220 В |  |
|  | Потужність 2,2 кВт |  |
|  | Запірно-вимірювальна арматура - 1 к-кт |  |
| найменування 5 - Шафа витяжна універсальна (10535 Медична шафа) - 5 шт. |
|  | Шафа витяжна універсальна |  |
|  | Габаритні розміри: 900х750х2350 мм ±5% |  |
|  | Висота з відкритим екраном: 2600 мм ±5% |  |
|  | Напруга живлення 220 В / 50 Гц |  |
|  | Потужність 2 кВт ±5% |  |
|  | Стільниця з нержавіючої сталі |  |
|  | Отвір для підключення вентиляції |  |
| найменування 6 - Стіл-мийка лабораторна на одну раковину (14413 Мийка / стерилізатор) - 7 шт. |
|  | Стіл-мийка лабораторна на одну раковину |  |
|  | Габаритні розміри: 900х620х1200 мм ±5% |  |
|  | Раковина з нержавіючої сталі 1 шт. |  |
|  | Змішувач 1 комплект |  |
|  | Дренажний набір 1 комплект |  |
| найменування 7 - Стіл-мийка лабораторна на дві раковини (14413 Мийка / стерилізатор) - 4 шт. |
|  | Стіл-мийка лабораторна на дві раковини |  |
|  | Габаритні розміри: 900х620х1200 мм ±5% |  |
|  | Раковина з нержавіючої сталі 2 шт. |  |
|  | Змішувач 2 комплекта |  |
|  | Дренажний набір 2 комплекта |  |
| найменування 8 - Установка для виробництва особливо чистої води (деіонізованої) (40478 Система дисталіційного очищення води) - 1 шт. |
|  | Установка для виробництва особливо чистої води |  |
|  | Електропровідність води: 0,8-1,0 мкСм/см |  |
|  | Продуктивність, л/год: 5±10% |  |
|  | Напруга живлення 220±10% |  |
|  | Споживана потужність не більше 4 кВт |  |
|  | Кількість споживаної води не більше 40 л/год ±10% |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару мовою оригіналу та з перекладом на українську мову (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки  Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

23 586 500,00 грн (Двадцять три мiльйони п`ятсот вісімдесят шість тисяч п’ятсот гривень 00 копiйок), з ПДВ, зокрема:

лот 1 - 974 766,00 грн (Дев`ятсот сімдесят чотири тисячі сімсот шістдесят шість гривень 00 копiйок);

лот 2 - 1 888 333,00 грн (Один мiльйон вiсiмсот вiсiмдесят вiсiм тисяч триста тридцять три гривнi 00 копiйок);

лот 3 - 20 723 401,00 грн (Двадцять мiльйонiв сiмсот двадцять три тисячi чотириста одна гривня 00 копiйок).