33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Дихальне обладнання, 7 лотів)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 - 33157400-9 Медичні дихальні апарати - Апарат ШВЛ для новонароджених (47244 Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії) - 3 шт.

Спеціальні вимоги:

| № п/п | Медико-технічні вимоги | Значення | Відповідність (так /ні) з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Призначення: Апарат штучної вентиляції легенів з високою чутливістю датчиків для тривалої респіраторної підтримки в умовах відділень реанімації та інтенсивної терапії | Відповідність |  |
|  | Категорії пацієнтів | Новонароджені та діти вагою від 0,5 кг до 30 кг |  |
|  | Тригерна система | По тиску та по потоку |  |
|  | Вбудовані акумулятори | Не менше 60 хвилин роботи (з можливістю розширення при необхідності до 3 годин) |  |
|  | Газопостачання | О2 і стисле повітря від індивідуального компресора або від центральної газової мережі |  |
|  | Автоматична компенсація тиску на вході у разі падіння тиску в лінії подачі одного з газів | Наявність |  |
|  | Ультразвуковий датчик потоку, який вбудований в апарат | Наявність |  |
|  | Ультразвуковий кисневий датчик | Наявність |  |
|  | Автоматичне самотестування апарата перед підключенням з калібруванням датчиків | Наявність |  |
| Режими вентиляції |
|  | Вентиляція, керована по тиску; синхронізована переміжна примусова вентиляція з контролем по тиску з можливістю самостійного дихання з підтримкою за тиском в проміжках між керованими вдихами. (VC; SIMV(VC)+PS) або аналог | Можливість |  |
|  | Вибір профілю інспіраторного потоку в об'ємній вентиляції: з адаптованим потоком з постійним потоком зі сповільненим потоком з регуляцією швидкості сповільнення від 0 до 75% пікового потоку | Наявність |  |
|  | Вентиляція, керована за тиском; синхронізована переміжна примусова вентиляція в межах встановленого тиску з можливістю самостійного дихання з підтримкою за тиском в проміжках між керованими вдихами. (PC; SIMV(PC)+PS) або аналог | Наявність |  |
|  | Підтримка тиском самостійного дихання (PS) або аналог | Можливість |  |
|  | Самостійне дихання з постійним позитивним тиском в дихальних шляхах (СРАР) або аналог | Можливість |  |
|  | Регульована тиском, керована за об'ємом вентиляція; синхронізована переміжна примусова вентиляція з доставкою цільового дихального об'єму з автоматичним підбором оптимального рівня тиску в дихальних шляхах та можливістю самостійного дихання з підтримкою за тиском в проміжках між керованими вдихами. (PRVC; SIMV (PRVC) +PS) або аналог | Можливість |  |
|  | Двофазна вентиляція зі зміною рівнів тиску в дихальних шляхах та підтримкою тиску (PS) дихальної активності пацієнта на обох рівнях. Зміна рівнів тиску має бути синхронізована з дихальною активністю пацієнта | Можливість |  |
|  | Неінвазивна вентиляція з використанням лицьової маски | Наявність |  |
|  | Неінвазивна вентиляція по типу Nasal CPAP, або аналог | Можливість |  |
|  | Інспіраційний дихальний об’єм | Не гірше 2 - 350 мл |  |
|  | Інспіраційний хвилинний об’єм | Не гірше 0,3 - 20 л/хв. |  |
|  | Частота керованих дихальних циклів | Не гірше 4-150 дих/хв. |  |
|  | SIMV-частота | Не гірше 1-60 дих/хв |  |
|  | Керований тиск | Не гірше 0-80 см Н2О |  |
|  | Рівень тиску вищий ніж ПТКВ | Не гірше 0-(80– ПТКВ) см Н2О |  |
|  | Позитивний тиск в кінці видиху | Не гірше 0-50 см Н2О |  |
|  | Співвідношення вдих : видих | Не гірше 1:10-4:1 |  |
|  | Наростання вдиху | Не гірше 0-20% часу дих. циклу |  |
|  | Переключення вдиху | Не гірше 1-70% від пікового потоку |  |
|  | Час апное | Не гірше 2 – 45 сек. |  |
|  | Можливість встановлення затримки включення звукового сигналу тривоги апное | Наявність |  |
|  | Концентрація кисню | Не гірше 21-100% |  |
|  | Чутливість тригера по тиску | Не гірше -20 -0 см Н2О |  |
|  | Чутливість тригера по потоку | Не гірше 0-100% |  |
|  | Базовий піток | Не гірше 0,5 л/хв. |  |
|  | Компенсація витоків в контурі при проведенні неінвазивної вентиляції | Не менше 25 л/хв. |  |
|  | Автоматичний режим пре-і постоксігенаціі при від’єднанні для санації бронхів | Наявність |  |
|  | Резервна вентиляція: |
|  | Автоматичний режим резервної вентиляції у випадках апное | Наявність |  |
|  | Інспіраторний дихальний об'єм в режимі резервної вентиляції | Не гірше 2 - 350 мл. |  |
|  | Керований тиск в режимі резервної вентиляції | Не гірше 5-(80-ПДКВ) см H2O |  |
|  | Частота дихання в режимі резервної вентиляції | Не гірше 4-100 дих/хв. |  |
|  | Співвідношення вдих : видих в режимі резервної вентиляції | Не гірше 1:10-4:1 |  |
|  | Час вдоху в режимі резервної вентиляції | Не гірше 0.1-5 сек. |  |
|  | Автоматичне повернення в режим підтримуючої вентиляції при відновленні самостійного дихання | Наявність |  |
|  | Графічний дисплей |
|  | Кольоровий рідкокристалічний дисплей | Наявність |  |
|  | Розмір | Не менше 12 дюймів по діагоналі |  |
|  | Функція сенсорного дисплея | Наявність |  |
|  | Додаткові ручки прямого доступу до параметрів | Наявність |  |
|  | Налаштування яскравості екрану автоматичне | Наявність |  |
|  | Можливість повороту та зміни кута нахилу дисплея | Наявність |  |
|  | Можливості графічного відображення | Не менше 3 дих. кривих та не менше 2 петель на екрані одночасно наявність індикатору дихальної активності пацієнта |  |
|  | Моніторинг дихальних параметрів: |
| 31.1 | криві | Потік-час Тиск-час Об'єм-час etСО2 - час (модуль etCO2) |  |
| 31.2 | петлі | Об’єм-тиск Потік-об'єм Збереження референтних петель |  |
|  | Цифрові параметри, що моніторуються: |
| 32.1 | - Тиск у дихальних шляхах Видихуваний хвилинний об'єм Вдихуваний обсяг Видихуваний обсяг Частота подихів Вдихувана концентрація О2 | Наявність |  |
|  | Тренди | За 24 години по всім параметрам, що моніторуються з масштабуванням шкали |  |
|  | Моніторинг від модуля et CO2: Концентрація et CO2 Хвилинна продукція СО2 Продукція СО2 в дихальному об’ємі | Наявність |  |
|  | Запис дихальних кривих та цифрових значень | 20 секунд епізоди |  |
|  | Сигнали тривоги: Тиск в дихальних шляхах Постійний високий тиск Концентрація кисню Видихуваний хвилинний об'єм Апное Частота дихання Газопостачання Ємкість акумуляторів Технічні | Наявність |  |
|  | Автоматичне та ручне налаштування меж тривоги | Наявність |  |
|  | Режим «Очікування» | Наявність |  |
|  | Рівень шуму | Не більше 50 Дб |  |
|  | Керівництво користувача українською | Наявність |  |
|  | Комплектація: - мобільний візок – 1 шт. - шланг для кисню – 1 шт. - шланг для повітря – 1 шт. - тримач контуру пацієнта – 1 шт. - зволожувач – 1 шт. - дихальний контур – 1 шт. - маска – 2 шт. | Наявність |  |

Лот 2 - 33157400-9 Медичні дихальні апарати - Апарат для неінвазивної ШВЛ (CPAP) (47244 Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

| № п/п | Функціональні та технічні характеристики: | Значення | Відповідність (так /ні) з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опис апарату: |  |  |
|  | Пристрій призначений для забезпечення підтримки дихання новонароджених з постійним позитивним тиском у дихальних шляхах для новонароджених. | Наявність |  |
|  | Панель управління повинна мати наступні компоненти управління: - клавіші; - сенсорний екран; - ручка управління. | Наявність |  |
|  | Пристрій повинен мати кольоровий сенсорний екран TFT LCD з багатобарвним підсвічуванням розміром не менше, дюйма | 8 |  |
|  | Дисплей повинен мати роздільну здатність не менше пікселів | 800х600 |  |
| 2. | Апарат наступні режими роботи та функції: |  |  |
|  | NCPAP режим (назальний безперервний позитивний тиск на дихальні шляхи), або аналог | Наявність |  |
|  | NIPPV режим (носова переривчаста вентиляція з позитивним тиском), або аналог | Наявність |  |
|  | SNIPPV режим (синхронізована назальна переривчаста вентиляція з позитивним тиском), або аналог | Наявність |  |
|  | HFNC режим (носової канюлі з високим потоком), або аналог | Наявність |  |
|  | Ручна вентиляція | Наявність |  |
| 3. | Апарат повинен забезпечувати принаймні наступні параметри та показники: |  |  |
|  | - постійний позитивний тиск у дихальних шляхах, не гірше | 1~13 cmH2O |  |
|  | - позитивний тиск в кінці видиху, не гірше | 1~13 cmH2O |  |
|  | - потік, не гірше | 0.5~20 л/хв |  |
|  | - ручна вентиляція, не гірше | 3~25 л/хв |  |
|  | - концентрація O2, не гірше | 21~100% |  |
|  | - пульс, не гірше | 1~120 в /хв |  |
|  | - час ручної вентиляції, не гірше | 1~20 с |  |
|  | - час вдиху | 0.1~15s |  |
| 4. | Апарат повинен забезпечувати моніторинг параметрів: |  |  |
|  | - моніторинг хвилі тиску | Наявність |  |
|  | - моніторинг дихання | Наявність |  |
|  | - моніторинг кисню | Наявність |  |
| 5. | Апарат повинен охоплювати наступні параметри трендів: |  |  |
| 5.1. | - FiO2 | Наявність |  |
| 5.2. | - потік O2 | Наявність |  |
| 5.3. | - потік повітря | Наявність |  |
| 5.4. | - спонтанна частота дихання | Наявність |  |
| 5.5. | - пік тиску в дихальних шляхах | Наявність |  |
| 5.6. | - середній тиск у дихальних шляхах | Наявність |  |
| 5.7. | - позитивний тиск в кінці видиху | Наявність |  |
| 6. | Апарат повинен мати систему сигналізації по наступних параметрах: |  |  |
| 6.1. | Наявність ієрархічної системи сигналізації, не менше 3 пріоритетів | Наявність |  |
| 6.2. | Система може зберігати записи тривоги в історії, не менше | 2000 |  |
| 6.3. | - високий тиск в дихальних шляхах | Наявність |  |
| 6.4. | - низький тиск в дихальних шляхах | Наявність |  |
| 6.5. | - апное | Наявність |  |
| 6.6. | - витік | Наявність |  |
| 6.7. | - збій постачання О2 | Наявність |  |
| 6.8. | - порушення подачі повітря | Наявність |  |
| 6.9. | - високий O2 | Наявність |  |
| 6.10. | - низький O2 | Наявність |  |
| 6.11. | - помилка напруги вентилятора | Наявність |  |
| 6.12. | - низька напруга вентилятора | Наявність |  |
| 7. | Вимоги джерела електроживлення |  |  |
| 7.1. | Живлення, В | 100 - 240 |  |
| 7.2. | Частота, Гц. | 50 - 60 |  |
| 7.3. | Робота від акумулятора, не менше | 240 хв. |  |
| 7.4. | При відключенні живлення вентилятор повинен автоматично переключатись на живлення від акумулятора | Наявність |  |
| 8. | Вимоги до постачання газопостачання |  |  |
| 8.1. | Газ, що використовується – кисень, повітря | Наявність |  |
| 8.2. | Типи газового з'єднувача | NIST |  |
| 8.3. | Тиск постачання О2 та повітря не гірше, кПа | 280 - 600 |  |
| 8.4. | Діапазон потоку повітря та кисню не менше, л/хв | 0-20 |  |
| 9. | Загальні характеристики |  |  |
| 9.1 | Вага апарату повинна бути не більше, кг | 26 |  |
| 9.2 | Розміри повинні бути не більше (Ш x В x Г), мм | 1300x 440x520 |  |
| 10. | Комплектація: Апарат – 1 шт. Мобільна стійка з тримачем контуру – 1 шт. Зволожувач з підігрівом контур – 1 шт. Банка зволожувача – 1 шт. Контур для проведення СРАР (одноразового використання) – 10 шт. Пристосування для кріплення на голові (12 типорозмірів) – по 10 шт. Кожного розміру. |  |  |

Лот 3 - 33157400-9 Медичні дихальні апарати - Апарат  ШВЛ високочастотний (47244 Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

| № п/п | Медико-технічні вимоги | Значення | Відповідність (так /ні) з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Загальні характеристики |
|  | Призначення | Апарат штучної вентиляції легенів для тривалої респіраторної підтримки, моніторингу та лікування пацієнтів в лікувальних установах |  |
|  | Категорії пацієнтів | Новонароджені та діти вагою від 0,3 до 30 кг |  |
|  | Тригерна система | По тиску, по потоку та по електричній активності діафрагми |  |
|  | Система доставки газів | Клапанами, які управляються мікропроцесором |  |
|  | Діапазон потоків | Не гірше 0 – 192 л/хв. |  |
|  | Електроживлення від мережі перемінного струму | 220-240 В, 50 – 60 Гц |  |
|  | Вбудовані акумулятори | Не менше 60 хвилин роботи (з можливістю розширення при необхідності до 3 годин) |  |
|  | Газопостачання | О2 і стисле повітря від індивідуального компресора або від центральної газової мережі |  |
|  | Ультразвуковий датчик потоку, який вбудований в апарат | Наявність |  |
|  | Датчик потоку, що розміщується на У-конекторі пацієнта | Наявність |  |
|  | Кисневий датчик | Наявність |  |
|  | Автоматична перевірка апарату перед підключенням з тестуванням датчиків | Наявність |  |
|  | Графічний дисплей | Наявність |  |
|  | Рідкокристалічний дисплей | Наявність |  |
|  | Інтерфейс користувача розміри (ШхВхГ) не менше | 360х300х50 |  |
|  | Функція сенсорного дисплея | Наявність |  |
|  | Види екрану | Основний та розширений |  |
|  | Налаштування яскравості екрану автоматичне | Наявність |  |
|  | Вага апарату | не більше 25 кг |  |
| 2. | Режими вентиляції |
|  | Вентиляція, керована за тиском; синхронізована переміжна примусова вентиляція в межах встановленого тиску з можливістю самостійного дихання з підтримкою за тиском в проміжках між керованими вдихами. (PC; SIMV(PC)+PS), або аналог | Наявність |  |
|  | Вентиляція, керована за об´ємом; синхронізована переміжна примусова вентиляція в межах встановленого об´єму з можливістю самостійного дихання з підтримкою за тиском в проміжках між керованими вдихами. (VC; SIMV(VC)+PS) або аналог | Наявність |  |
|  | Підтримка тиском самостійного дихання (PS) або аналог | Наявність |  |
|  | Підтримуюча вентиляція з гарантованим об´ємом (VS) або аналог | Наявність |  |
|  | Самостійне дихання з постійним позитивним тиском в дихальних шляхах (СРАР) або аналог | Наявність |  |
|  | Регульована тиском, керована за об'ємом вентиляція; синхронізована переміжна примусова вентиляція з доставкою цільового дихального об'єму з автоматичним підбором оптимального рівня тиску в дихальних шляхах та можливістю самостійного дихання з підтримкою за тиском в проміжках між керованими вдихами. (PRVC; SIMV (PRVC) +PS), або аналог | Наявність |  |
|  | Режим нейро-контрольованої респіраторної підтримки (NAVA) з використанням стравохідного датчика для контролю рівня електричної активності діафрагми (Edi-сигналу), або аналог | Наявність |  |
|  | Неінвазивна вентиляція в режимі NAVA, або аналог | Наявність |  |
|  | Неінвазивна вентиляція в режимах PC, PS, назального CPAP | Наявність |  |
|  | Неінвазивна вентиляція з використанням лицьової маски і назальних канюль | Наявність |  |
|  | Можливість компенсації витоків в режимі неінвазивної вентиляції | До 25 л |  |
| 3. | Параметри вентиляції |
|  | Інспіраційний дихальний об’єм | Не гірше 2 – 350 мл |  |
|  | Інспіраційний хвилинний об’єм | Не гірше 0,1 – 20 л/хв |  |
|  | Частота керованих дихальних циклів | Не гірше 4-150 дих/хв |  |
|  | Частота дихання при високочастотній вентиляції | Не гірше ніж від 5 до 20 Гц |  |
|  | SIMV-частота | Не гірше 1-60 дих/хв |  |
|  | Керований тиск | Не гірше 1-80 см Н2О |  |
|  | Підтримуючий тиск | Не гірше 0-79 см Н2О |  |
|  | ПТКВ | Не гірше 1-50 см Н2О |  |
|  | Співвідношення вдих:видих | Не гірше 1:10-4:1 |  |
|  | Час вдиху | Не гірше 0,1-5 сек. |  |
|  | Наростання вдиху | Не гірше 0-20% часу дих. циклу |  |
|  | Переключення вдиху | Не гірше 1-70% від пікового потоку |  |
|  | Час апное | Не гірше 2 – 45 сек. |  |
|  | Можливість встановлення затримки включення звукового сигналу тривоги апное | Наявність |  |
|  | Концентрація кисню | Не гірше 21-100% |  |
|  | Чутливість тригера по тиску | Не гірше -20 -1 см Н2О |  |
|  | Чутливість тригера по потоку | Не гірше 0-0,5 л/хв |  |
|  | Обвідний потік | Не гірше 0,5 л/хв. |  |
|  | Автоматичний режим пре-і постоксігенаціі при від’єднанні для санації бронхів | Наявність |  |
|  | Резервна вентиляція: |
|  | Автоматичний режим резервної вентиляції у випадках апное | Наявність |  |
|  | Інспіраторний дихальний об'єм в режимі резервної вентиляції | Не гірше 2- 350 мл. |  |
|  | Керований тиск вище ПТКВ в режимі резервної вентиляції | Не гірше 5-79 см H2O |  |
|  | Частота дихання в режимі резервної вентиляції | Не гірше 4-150 дих/хв. |  |
|  | Співвідношення вдих : видих в режимі резервної вентиляції | Не гірше 1:10-4:1 |  |
|  | Час вдоху в режимі резервної вентиляції | Не гірше 0.1-5 сек. |  |
|  | Автоматичне повернення в режим підтримуючої вентиляції при відновленні самостійного дихання | Наявність |  |
| 4. | Моніторування |
|  | Можливості графічного відображення | не менше 3 дих. кривих та не менше 3 петель на екрані одночасно |  |
|  | криві | Потік-час Тиск-час Об'єм-час Edi-сигнал |  |
|  | петлі | Тиск-потік Тиск-об’єм Об'єм-потік |  |
|  | Цифрові параметри, що моніторуються: Видихуваний хвилинний об'єм Вдихуваний обсяг Видихуваний обсяг Частота подихів Концентрація О2 - Середній тиск - Тиск в дихальних шляхах | Наявність |  |
|  | Тренди | Не менш ніж за 72 години по всім параметрам, що моніторуються |  |
|  | Можливість передачі даних журналу та збережених записів екрану за допомогою USB | Наявність |  |
|  | Запис дихальних кривих та цифрових значень | 30 сек. епізоди |  |
|  | Сигнали тривоги Високий тиск в дихальних шляхах Постійний високий тиск Концентрація кисню Видихуваний хвилинний об'єм Апное Частота дихання Газопостачання Ємкість акумуляторів Витоки | Наявність |  |
|  | Автоматичне та ручне налаштування меж тривоги | Наявність |  |
| 5. | Додаткові характеристики |
|  | Дезінфекція та стерилізація експіраторного каналу в сборі | Наявність |  |
|  | Можливість дооснащення новими модулями в майбутньому | Наявність |  |
|  | Можливість встановлення модулю режиму нейро-контрольованої респіраторної підтримки (NAVA) з використанням стравохідного датчика для контролю рівня електричної активності діафрагми (Edi-сигналу) або аналог | Наявність |  |
|  | Журнал запису функцій вентилятора та сервісного обслуговування | Наявність |  |
| 6. | Комплектація |
| 6.1 | - мобільний візок – 1 шт. - шланг для кисню – 1 шт. - шланг для повітря – 1 шт. - тримач контуру пацієнта – 1 шт. - зволожувач – 1 шт. - дихальний контур неонатальний – 2 шт. - фільтри вірусно-бактеріальні – 5 шт. - маска – 2 шт. | Наявність |  |

Лот 4 - 33157400-9 Медичні дихальні апарати - Апарат ШВЛ експертного класу (47244 Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

| № п/п | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінки технічної документації |
| --- | --- | --- |
| 1 | Призначення апарату: для штучної вентиляції легень у дорослих, дітей і новонароджених від 0,3 кг |  |
| 2 | Можливість застосування апарату в стаціонарних умовах та при транспортуванні пацієнтів у межах медичних закладів |  |
| 3 | Апарат повинен використовувати зовнішнє джерело стисненого повітря |  |
| 4 | Апарат повинен здійснювати інвазивну й неінвазивну вентиляцію та високопоточну оксигенотерапію |  |
| 5 | Наявність у складі апарату РК-дисплею, діагоналлю не менше 18″ |  |
| 6 | Можливість встановлення дисплею окремо від блоку ШВЛ |  |
| 7 | Наявність у складі апарату візку |  |
| 8 | Наявність у складі апарату парамагнітного датчику кисню, що не потребує витратних матеріалів |  |
| 9 | Можливість калібрування користувачем датчику кисню |  |
| 10 | Наявність системи тривог, що складається з звукових і світлових сигналів та індикаторів на екрані |  |
| 11 | Можливість підключення до апарату датчиків капнометрії (основного та бічного потоків) та пульсоксиметрії |  |
| 12 | Наявність в апараті блоку клапанів, який складається з багаторазових елементів: - клапану вдиху, - клапану видиху, - датчику потоку видиху |  |
| 13 | Можливість використання одноразових елементів блоку клапанів |  |
| 14 | Повинен мати маневр для визначення безпечних налаштувань вентиляції |  |
| 15 | Вимірювання витоків |  |
| 16 | Повинен мати змогу відобразити не менше 3 кривих. |  |
| 17 | Повинен мати змогу відобразити криві, не менше: Тиск, Потік, Об'єм, etCO2 |  |
| 18 | Повинен мати змогу відобразити дихальні петлі, не менше: тиск – об’єм, об’єм – потік, потік – тиск |  |
| 19 | Наявність функції керування та вимірювання тиску в манжеті |  |
| 20 | Наявність функції вимірювання транспульмонарного тиску |  |
| 21 | Наявність в комплекті активного зволожувача |  |
| 22 | Можливість використання у якості анестезіологічного комплексу, за умови використання системи введення анестетиків |  |
| 23 | Можливість підключення пневматичного та мембранного розпилювачів |  |
| 24 | Складові блоку клапанів повинні допускати стерилізацію паром та не потребувати додаткових інструментів для заміни (встановлення чи виймання) |  |
| 25 | Апарат повинен мати функцію, що відслідковує строки заміни дихального контуру, фільтру, розпилювача тощо |  |
| 26 | Апарат повинен мати внутрішній акумулятор, з часом роботи від нього не менше 2 годин |  |
| 27 | Наявність слоту для встановлення додаткового акумулятора |  |
| 28 | Наявність режимів вентиляції, контрольованих за об'ємом, не менше: VCV, VC-SIMV, PLV або аналогічні |  |
| 29 | Наявність режимів вентиляції, контрольованих за тиском, не менше: PCV, PC-SIMV, PC-APRV, BiLevel або аналогічні |  |
| 30 | Наявність спонтанних режимів вентиляції, не менше: CPAP, PSV, PAPS або аналогічні |  |
| 31 | Наявність гібридних режимів вентиляції |  |
| 32 | Наявність режиму адаптивної протекційної вентиляції |  |
| 33 | Наявність режимів вентиляції для роботи під час серцево-легеневої реанімації |  |
| 34 | Функція високопоточної оксигенотерапії з можливістю налаштування концентрації кисню на вдиху і максимальною швидкістю потоку не менше 70 л/хв |  |
| 35 | Наявність функцій затримки, не менше: Затримка вдиху, затримка видиху |  |
| 36 | Наявність функції фіксування поточних графіків |  |
| 37 | Наявність тригерів, не менше: Тригер за тиском, тригер за потоком |  |
| 38 | Наявність маневру рекрутування |  |
| 39 | Керування дихальним об'ємом в діапазоні, не гірше: 10 – 2600 мл |  |
| 40 | Керування частотою дихання в діапазоні, не гірше: 0 – 180 дих/хв |  |
| 41 | Керування інспіраторним потоком в діапазоні, не гірше: 12 – 120 л/хв |  |
| 42 | Керування базовим потоком в діапазоні, не гірше: 3 – 30 л/хв |  |
| 43 | Керування часом вдиху в діапазоні, не гірше: 0,15 – 20 с |  |
| 44 | Керування ПДКВ (PEEP) в діапазоні, не гірше: 0,5 – 50 мбар |  |
| 45 | Керування затримки вдоху в діапазоні, не гірше: 0,3 – 30 с |  |
| 46 | Налаштування концентрації кисню в діапазоні, не гірше: 21 – 100% |  |
| 47 | Співвідношення I:E: не гірше: 99:1 – 1:99 |  |
| 48 | У комплект поставки повинно входити (для підтвердження Учасник має надати гарантійний лист): Основний блок , 1 од. Візок, 1 од. Система дихального контуру, доросла, багаторазова, 1 од. Рукав високого тиску, кисень, 3 м, 1 од. Рукав високого тиску, повітря, 3 м, 1 од. Кабель живлення, 1 од. Комплект зволожувача, 1 од. Тримач для зволожувача, 1 од. Комірка зволоження багаторазова, дорослі, 1 од. ТВО фільтр, дорослі, 1 од. Фільтр бактеріальний і вірусний, 1 од. Тримач контуру, 1 од. Інструкція користувача, 1 од. |  |

Лот 5 - 33157400-9 Медичні дихальні апарати - Апарат ШВЛ середнього класу (47244 Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії) - 4 шт.

Спеціальні вимоги:

| № п/п | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінки технічної документації |
| --- | --- | --- |
| 1 | Призначення апарату: для штучної вентиляції легень у дорослих, дітей і новонароджених від 2 кг |  |
| 2 | Можливість застосування апарату в стаціонарних умовах та при транспортуванні пацієнтів у межах медичних закладів |  |
| 3 | Апарат повинен використовувати зовнішнє джерело стисненого повітря |  |
| 4 | Апарат повинен здійснювати інвазивну й неінвазивну вентиляцію та високопоточну оксигенотерапію |  |
| 5 | Наявність у складі апарату сенсорного РК-дисплею, діагоналлю не менше 18″ |  |
| 6 | Можливість встановлення дисплею окремо від блоку ШВЛ |  |
| 7 | Наявність у складі апарату візку |  |
| 8 | Наявність у складі апарату парамагнітного датчику кисню, що не потребує витратних матеріалів |  |
| 9 | Можливість калібрування користувачем датчику кисню |  |
| 10 | Наявність системи тривог, що складається з звукових і світлових сигналів та індикаторів на екрані |  |
| 11 | Можливість підключення до апарату датчиків капнометрії та пульсоксиметрії |  |
| 12 | Наявність в апараті блоку клапанів, який складається з багаторазових елементів: - клапану вдиху, - клапану видиху, - датчику потоку видиху |  |
| 13 | Можливість використання одноразових елементів блоку клапанів |  |
| 14 | Повинен мати маневр для визначення безпечних налаштувань вентиляції |  |
| 15 | Вимірювання витоків |  |
| 16 | Повинен мати змогу відобразити не менше 3 кривих. |  |
| 17 | Повинен мати змогу відобразити криві, не менше: Тиск, Потік, Об'єм, etCO2 |  |
| 18 | Повинен мати змогу відобразити дихальні петлі, не менше: тиск – об’єм, об’єм – потік, потік – тиск |  |
| 19 | Можливість керування та вимірювання тиску в манжеті |  |
| 20 | Можливість вимірювання транспульмонарного тиску |  |
| 21 | Наявність в комплекті активного зволожувача |  |
| 22 | Можливість використання у якості анестезіологічного комплексу, за умови використання системи введення анестетиків |  |
| 23 | Можливість підключення пневматичного та мембранного розпилювачів |  |
| 24 | Складові блоку клапанів повинні допускати стерилізацію паром та не потребувати додаткових інструментів для заміни (встановлення чи виймання) |  |
| 25 | Апарат повинен мати функцію, що відслідковує строки заміни дихального контуру, фільтру, розпилювача тощо |  |
| 26 | Апарат повинен мати внутрішній акумулятор, з часом роботи від нього не менше 2 годин |  |
| 27 | Наявність слоту для встановлення додаткового акумулятора |  |
| 28 | Наявність режимів вентиляції, контрольованих за об'ємом, не менше: VCV, VC-SIMV, PLV або аналогічні |  |
| 29 | Наявність режимів вентиляції, контрольованих за тиском, не менше: PCV, PC-SIMV, PC-APRV, BiLevel або аналогічні |  |
| 30 | Наявність спонтанних режимів вентиляції, не менше: CPAP, PSV, PAPS або аналогічні |  |
| 31 | Наявність гібридних режимів вентиляції |  |
| 32 | Наявність режиму адаптивної протекційної вентиляції |  |
| 33 | Наявність режиму вентиляції для роботи під час серцево-легеневої реанімації |  |
| 34 | Функція високопоточної оксигенотерапії з можливістю налаштування концентрації кисню на вдиху і максимальною швидкістю потоку не менше 70 л/хв |  |
| 35 | Наявність функцій затримки, не менше: затримка вдиху, затримка видиху |  |
| 36 | Наявність функції фіксування поточних графіків |  |
| 37 | Наявність тригерів, не менше: тригер за тиском, тригер за потоком |  |
| 38 | Наявність маневру рекрутування |  |
| 39 | Керування дихальним об'ємом в діапазоні, не гірше: 10 – 2600 мл |  |
| 40 | Керування частотою дихання в діапазоні, не гірше: 0 – 180 дих/хв |  |
| 41 | Керування інспіраторним потоком в діапазоні, не гірше: 12 – 120 л/хв |  |
| 42 | Керування базовим потоком в діапазоні, не гірше: 3 – 30 л/хв |  |
| 43 | Керування часом вдиху в діапазоні, не гірше: 0,15 – 20 с |  |
| 44 | Керування ПДКВ (PEEP) в діапазоні, не гірше: 0,5 – 50 мбар |  |
| 45 | Керування затримки вдоху в діапазоні, не гірше: 0,3 – 30 с |  |
| 46 | Налаштування концентрації кисню в діапазоні, не гірше: 21 – 100% |  |
| 47 | Співвідношення I:E: не гірше: 99:1 – 1:99 |  |
| 48 | У комплект поставки повинно входити (для підтвердження Учасник має надати гарантійний лист): Основний блок, 1 од. Візок, 1 од. Система дихального контуру, доросла, багаторазова, 1 од. Рукав високого тиску, кисень, 3 м, 1 од. Рукав високого тиску, повітря, 3 м, 1 од. Кабель живлення, 1 од. Комплект зволожувача, 1 од. Тримач для зволожувача, 1 од. Комірка зволоження багаторазова, дорослі, 1 од. ТВО фільтр, дорослі, 1 од. Фільтр бактеріальний і вірусний, 1 од. Тримач контуру, 1 од. Інструкція користувача, 1 од. |  |

Лот 6 - 33157000-5 Газотерапевтичні та респіраторні апарати - Компресор (31253 Компресор повітряний для медичних виробів) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

| № п/п | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінки технічної документації |
| --- | --- | --- |
|  | Призначення: медичний компресор |  |
|  | Наявність тривоги не менше: температура, тиск, живлення |  |
|  | Наявність індикації не менше: тиску на вході, часу роботи |  |
|  | Потужність компресора не гірше 40 л/хв 3 бар |  |
|  | Об’єм повітряного резервуара не менше 2 л |  |
|  | Піковий потік при тиску 3 бар не менше 200 л/хв +-3% |  |
|  | Фільтрація повітря до не гірше 5 мкм |  |
|  | Період виникнення роси при 40 л/хв та 20° C не гірше 5 ° C при температурі навколишнього середовища |  |
|  | Підключення до розетки DISS 1160-A (3/4“-16 UNF) |  |
|  | Режим операції не гірше - Безперервний - S1 |  |
|  | Рівень шуму не більше 49 дБ |  |
|  | Розміри не більше 440 x 345 x 440 |  |
|  | Вага не більше 30 кг |  |

Лот 7 - 33157800-3 Киснеподавальні пристрої - Кисневий концентратор (12873 Стаціонарний концентратор кисню) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

| Найменування | Кількість | Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- |
| Комплектація : |  |  |
| Кисневий концентратор | 1 шт. |  |
| Шланг кисневий | 1 шт. |  |
| Трубка відведення конденсату | 1 шт. |  |
| Вхідний фільтр | 1 шт. |  |
| Сітка фільтруюча | 1 шт. |  |
| Інструкція з експлуатації | 1 шт. |  |
| Технічні параметри |  |  |
| Продуктивність (витрата кисню), л/хв | не гірше від 1 до 15 |  |
| Концентрація кисню, % | не менше 90 |  |
| Тиск кисню на виході, MПa | не гірше від 0.2 до 0.4 |  |
| Рівень шуму, дБ | не більше 60 |  |
| Напруга живлення, В | 230 |  |
| Частота, Гц | 50 |  |
| Номінальна потужність, Вт | не більше 2500 |  |
| Габаритні розміри (довжина×ширина×висота), мм | не більше 1100×600×1500 |  |
| Рефрижераторний осушувач повітря | наявність |  |
| Дисплей | наявність |  |
| Відображення на дисплеї тиску на виході | наявність |  |
| Відображення на дисплеї сумарного часу напрацювання | наявність |  |
| Відображення на дисплеї тривалості сеансу | наявність |  |
| Відображення на дисплеї або індикація високої концентрації кисню (більше 84%) | наявність |  |
| Відображення на дисплеї або індикація низької концентрації кисню (менше 84%) | наявність |  |
| Відображення на дисплеї або індикація низького тиску на виході (менше 0.25 МПа) | наявність |  |
| Відображення на дисплеї або індикація високого тиску на виході (більше 0.45 МПа) | наявність |  |
| Індикація перегріву (температура більше 80 °C) | наявність |  |
| Тривалість виходу на робочий режим, хв | не більше 20 |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару мовою оригіналу та з перекладом на українську мову (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки  Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

24 595 178,00 грн (Двадцять чотири мільйона п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч сто сімдесят вісім гривень 00 копійок), без ПДВ, зокрема:

лот 1 - 7 816 998,00 грн (Сім мільйонів вісімсот шістнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто вісім гривень 00 копійок);

лот 2 - 828 333,00 грн (Вісімсот двадцять вісім тисяч триста тридцять три гривні 00 копійок);

лот 3 - 3 455 333,00 грн (Три мільйони чотириста п'ятдесят п'ять тисяч триста тридцять три гривні 00 копійок);

лот 4 - 4 944 514,00 грн (Чотири мільйона дев'ятсот сорок чотири тисячі п'ятсот чотирнадцять гривень 00 копійок);

лот 5 - 6 970 000,00 грн (Шість мільйонів дев'ятсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок);

лот 6 - 345 066,00 грн (Триста сорок п'ять тисяч шістдесят шість гривень 00 копійок);

лот 7 - 234 934,00 грн (Двісті тридцять чотири тисячі дев'ятсот тридцять чотири гривні 00 копійок).