33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Електроміографічна система

(11474 Електроміограф) - 1 шт.)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Електроміографічна система (11474 Електроміограф) - 1 шт.

| № з/п | Вимоги | Параметри | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Використання | Прилад призначений для оцінки стану м'язів, нервів і нервових клітин, які їх контролюють |  |
|  | Функціональні можливості |  |  |
| 2 | Електроміографія, дослідження нервової провідності, швидкість моторної провідності, швидкість сенсорної провідності, моторна та сенсорна швидкість провідності, інчінг, хвиля F, RNS, декремент, H-рефлекс, мигальний рефлекс, ЕМГ у вільному режимі, відтворення ЕМГ, моторний викликаний потенціал, мульти аналіз МВП, аналіз інтерференції патерну, реакція шкіри, тест на зіткнення, оцінка кількості рухових одиниць, вегетативні тести, акустичний викликаний потенціал, зоровий викликаний потенціал, електричний викликаний потенціал, когнітивний викликаний потенціал | Наявність |  |
| 3 | Габарити | Не більше 35 х 125 х 170 мм |  |
| 4 | Вага приладу | Не більше 450 г |  |
|  | Блок Живлення: |  |  |
| 5 | Зовнішнє джерело живлення 15 В | Наявність |  |
|  | Канали |  |  |
| 6 | Входів | Не менше 19 |  |
| 7 | Канали високої роздільної здатності | Не менше 4 |  |
| 8 | Біполярні канали високої роздільної здатності | Не менше 2 |  |
| 9 | Канали електростимуляції | Не менше 2 |  |
| 10 | Канали акустичної стимуляції | Не менше 2 |  |
| 11 | Гніздо для зорового стимулятора | Наявність |  |
|  | Інші канали |  |  |
| 12 | Цифрові канали для TTL Trigger IN і OUT | Не менше 2 |  |
| 13 | Цифровий канал для TTL FLASH-виходу | Наявність |  |
|  | Інтерфейс користувача |  |  |
| 14 | Інтегрована панель керування для стимуляції, аудіо та керування маркерами | Наявність |  |
| 15 | Кнопки для запуску/зупинки, налаштування середнього значення | Не менше 2 |  |
| 16 | Візуальна індикація якості стимуляції | Наявність |  |
|  | Тригер |  |  |
| 17 | Free-run, Auto-Trigger (з амплітудним порогом), внутрішній і зовнішній | Наявність |  |
| 18 | TTL Високий/Низький тригер для вибору для входу та виходу | Наявність |  |
|  | Стимулятор струму |  |  |
| 19 | 2 cтрижні для стимулювання, керовані програмним забезпеченням, апаратним забезпеченням або ззовні | Наявність |  |
| 20 | Струм стимулятора з кроком налаштування 0,1 мА | Від 0,1 мА до 100 мА |  |
| 21 | Напруга стимулятора: автоматична з кроком налаштування 0,1 В | Від 0 до 350 В |  |
| 22 | Діапазон опору навантаження | Від 100 Ом до 2000 Ом |  |
| 23 | Частота з кроком налаштування 0,1 Гц | Від 0,1 Гц до 100 Гц |  |
| 24 | Burst стимуляція до 500 Гц | Наявність |  |
| 25 | Полярність стимуляції | Позитивна, негативна, двофазна позитивна, двофазна негативна |  |
|  | Акустичний стимулятор |  |  |
| 26 | 2 незалежні канали, керовані програмним забезпеченням, апаратним забезпеченням або ззовні | Наявність |  |
| 27 | Комп'ютерні інтерфейси: USB, Ethernet | Наявність |  |
| 28 | Коплект поставки: | ЕМГ-система – 1 шт. ПК – 1 шт. ПЗ – 1 шт. Електричний ручний стимулятор – 1 шт. Візуальний стимулятор – 1 шт. Акустичний стимулятор – 1 шт. Тримач – 1 шт. Комплект аксесуарів EMG – 1 шт. Комплект аксесуарів EP – 1 шт. |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару мовою оригіналу та з перекладом на українську мову (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки  Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

1 113 333,00 грн (Один мiльйон сто тринадцять тисяч триста тридцять три гривнi 00 копiйок), з ПДВ.