Департамент охорони здоров'я

виконавчого органу Київської міської  ради

(Київської міської державної адміністрації)

|  | Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів |
| --- | --- |
|  | від 23.07.2014 № 57 |
|  | Голова комітету з конкурсних торгів |
|  | ________________В.М. Вакаренко |

м.п.

Документація конкурсних торгів

на закупівлю:

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (витратні матеріали для гемодіалізу), 32.50.1

Процедура закупівлі - відкриті торги

Київ 2014

| Розділ 1. Загальні положення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |
| 1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів |  | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |  |
| 1.2. Інформація про замовника торгів: |  |  |  |
| - повне найменування: |  | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |
| - місцезнаходження: |  | 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 19 |  |
| - посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: |  | Вакаренко Валентина Миколаївна – заступник директора, голова комітету з конкурсних торгів, м.Київ, вул. Прорізна, 19, 01001, (044) 2840809, 2840875, 2780103, guoz-mz@ukr.net |  |
| 1.3. Інформація про предмет закупівлі |  |  |  |
| - найменування предмета закупівлі: |  | Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (витратні матеріали для гемодіалізу), 32.50.1 |  |
| - вид предмета закупівлі: |  | Товар. Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (витратні матеріали для гемодіалізу), 32.50.1 |  |
| - місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): |  | Місце поставки: лікувально-профілактичні заклади м. Києва; лот 1 - Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з капілярним діалізатором 1,3-1,5 м² - 1100 компл.; лот 2 - Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з капілярним діалізатором 1,6-1,8 м² - 342 компл.; лот 3 - Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з капілярним діалізатором 1,6-1,8 м² - 114 компл.; лот 4 - Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з капілярним діалізатором 1,6-1,8 м² - 907 компл.; лот 5 - Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з капілярним діалізатором 1,6-1,8 м² - 3749 компл.; лот 6 - Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з капілярним діалізатором 1,7-1,8 м² - 586 компл.; лот 7 - Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з капілярним діалізатором 1,9-2,1 м² - 790 компл.; лот 8 - Рідкий концентрат кислотного компоненту - 37220 літрів; лот 9 - Порошковий картридж для декальцифікації CleanCart-С або еквівалент - 180 од.; лот 10 - Порошковий картридж для депротеїнізації CleanCart-A або еквівалент - 18 од. |  |
| - строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): |  | Протягом 2014 року. |  |
| 1.4. Процедура закупівлі |  | Відкриті торги |  |
| 1.5. Недискримінація учасників |  | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |  |
| 1.6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів |  | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. |  |
| 1.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів |  | Всі документи, що мають відношення до пропозицій конкурсних торгів, складаються українською мовою. Документи, складені іншою мовою, подаються разом з належним чином завіреним перекладом на українську мову. |  |
| 1.8. Адреса веб-порталів, на яких розміщується інформація про закупівлю |  | www.tender.me.gov.ua www.health.kiev.ua http://tender.finaudit.kiev.ua |  |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів |  |  |  |
| 2.1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів |  | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 5 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель». Замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник зобов’язаний внести відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжити строк подання пропозицій конкурсних торгів. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель». |  |
| 2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів |  | У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель». |  |
| Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |  |  |  |
| 3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів |  | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Пропозиція повинна містити реєстр документів із зазначенням їх порядкових номерів сторінок. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити оригінальний рукописний підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки (за виключенням оригіналів наданих документів та нотаріально посвідчених копій)* . Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, або копією наказу про призначення, або довіреністю, або дорученням. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і адреса замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса (юридична та фактична), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; - маркування: «Не відкривати до _____(час) _______(дата)» (зазначити дату та час розкриття пропозицій конкурсних торгів). *Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством. |  |
| 3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника |  | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна містити: 1) заповнені форми згідно з Додатками 1, 2 документації конкурсних торгів; 2) документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів, згідно з вимогами пункту 1 розділу 3; 3) копію платіжного доручення з відміткою банку, що підтверджує сплату учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів; 4) документи згідно з Додатком 3 цієї документації конкурсних торгів: - документальне підтвердження інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; - документальне підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі в процедурі закупівлі на підставі частин 1, 2 статті 17 Закону; 5) інформацію та документи згідно з Додатком 4 документації конкурсних торгів. Відсутність документів, передбачених в цьому пункті документації конкурсних торгів, розцінюється як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів. Учасник має право на власний розсуд включити в пропозицію будь-які інші документи роз'яснювального або рекламного характеру (проспекти, довідки, інструкції тощо). Відсутність таких документів не буде розцінюватись як невідповідність пропозиції вимогам документації конкурсних торгів та не призведе до її відхилення. |  |
| 3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів |  | Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: лот № 1 – 21 300,00 грн (двадцять одна тисяча триста грн. 00 коп.); лот № 2 – 6 800,00 грн (шість тисяч вісімсот грн. 00 коп.); лот № 3 – 2 200,00 грн (дві тисячі двісті грн. 00 коп.); лот № 4 – 18 100,00 грн (вісімнадцять тисяч сто грн. 00 коп.); лот № 5 – 55 800,00 грн (п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.); лот № 6 – 12 900,00 грн (дванадцять тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.); лот № 7 – 16 700,00 грн (шістнадцять тисяч сімсот грн. 00 коп.); лот № 8 – 27 200,00 грн (двадцять сім тисяч двісті грн. 00 коп.); лот № 9 – 100,00 грн (сто грн. 00 коп.); лот № 10 – 11,00 грн (одинадцять грн. 00 коп.). Вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: депозит (перерахування коштів на реєстраційний рахунок замовника). Забезпечення пропозицій конкурсних торгів сплачується Учасником на реєстраційний рахунок Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за наступними реквізитами: ЄДРПОУ 02012906 Одержувач: Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації ) № рахунку: 37118023001573 в ГУ ДКСУ м.Києва Банк одержувач: Державна казначейська служба України, м. Київ, код банку 820019 (без ПДВ)). - строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів – 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. |  |
| 3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів |  | Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: - закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів; - укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів; - відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання; - закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі: - відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання; - не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю; - ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. |  |
| 3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними |  | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. |  |
| 3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників |  | Відповідно до статті 16 Закону замовник встановлює наступні кваліфікаційні критерії: - наявність обладнання та матеріально-технічної бази; - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; - наявність фінансової спроможності. Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає документи, зазначені у таблиці 1 додатку 3 до цієї документації конкурсних торгів. Відповідно до статті 17 Закону замовник: відмовляє учаснику в участі у процедурі закупівлі, у разі якщо: 1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; 3) виявлено факт участі учасника у змові; 4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі; 7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю; 8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура; може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, у разі якщо: 1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); 2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту; 3) учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України. Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник у складі своєї пропозиції надає документи, зазначені у таблиці 2 додатку 3 до цієї документації конкурсних торгів. |  |
| 3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі |  | Інформація про технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі зазначена у додатку 4 до цієї документації конкурсних торгів. Для підтвердження відповідності технічним вимогам учасники надають у складі своєї пропозиції інформацію та документи згідно з додатком 4. |  |
| 3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів |  | Учасник подає всю необхідну інформацію стосовно предмету закупівлі в цілому або щодо кожного лоту окремо. |  |
| 3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. |  |  |
| Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |  |  |
| 4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: |  |  |  |
| - спосіб подання пропозицій конкурсних торгів: |  | Особисто або поштою |  |
| - місце подання пропозицій конкурсних торгів: |  | 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 19, каб.18. |  |
| - кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час): |  | 12.08.2014 р., до 10:00 год. |  |
|  |  | Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |  |
| 4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: |  |  |  |
| - місце розкриття пропозицій конкурсних торгів: |  | 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 19, зал засідань |  |
| - дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: |  | 12.08.2014 р. о 11:00 год. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою уповноваженим органом. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |  |
| Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |  |  |  |
| 5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію |  | Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється за критерієм «Ціна» щодо кожного лоту окремо. Оцінка проводиться згідно з наступною методикою: розрахунок оцінки здійснюється за формулою: Бобчисл = (Ц мін/Цобчисл)*100, де Бобчисл = обчислювана кількість балів; Цmin – ціна пропозиції конкурсних торгів з найнижчою ціною; Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів якої обчислюється; 100 – максимальна кількість балів за критерієм „ціна”. Переможцем визнається Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого отримала найбільшу кількість балів при оцінці зазначеної пропозиції. У разі, якщо пропозиції конкурсних торгів двох або більше учасників мають однакову ціну, переможець процедури закупівлі визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів. |  |
| 5.2. Виправлення арифметичних помилок |  | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Помилки виправляються Замовником, за умови отримання письмової згоди відповідного Учасника на таке виправлення, у такій послідовності: а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. |  |
| 5.3. Інша інформація |  | Учасник може надати у складі пропозиції іншу, додаткову інформацію та матеріали стосовно предмету закупівлі, в тому числі проспекти, описи, креслення тощо, не передбачені цією документацією конкурсних торгів. Відсутність таких матеріалів у складі пропозиції не вважається порушенням умов документації конкурсних торгів та не призводить до відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника. |  |
| 5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів |  | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. |  |
| 5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися |  | Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби у закупівлі; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - виявлення факту змови учасників; - порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; - скорочено видатки на здійснення закупівлі. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. |  |
| Розділ 6. Укладання договору про закупівлю |  |  |  |
| 6.1. Терміни укладання договору |  | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту. |  |
| 6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю |  | 1. Предмет договору 1.1. Учасник зобов'язується у 2014 році поставити Замовнику, а Замовник – прийняти та оплатити Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (витратні матеріали для гемодіалізу), 32.50.1, зазначені в специфікації (Додаток 1) (далі – товари). 1.2. Найменування, кількість, ціна за одиницю та загальна сума товарів зазначені в специфікації (Додаток 1). 1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. 2. Якість товарів. 2.1. Учасник гарантує якість товарів, що постачаються. 2.2. Товари, що постачаються, повинні мати необхідні сертифікати, інструкції (настанови) українською мовою; супроводжуватися документами щодо найменування (в т.ч. торгівельного), кількості, номерів серій, термінів придатності, форми, виробника. Кожна серія повинна супроводжуватися сертифікатом якості, виданим виробником або іншою уповноваженою особою. 3. Сума договору. 3.1. Сума цього Договору становить ___________, (вказати цифрами та словами), у тому числі: ___________________ (ціна Договору визначається з урахуванням розділу V «Податок на додану вартість» Податкового кодексу України). 3.2. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. 4. Порядок здійснення оплати. 4.1. Розрахунки проводяться відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України шляхом оплати Замовником вартості товарів, зазначених в специфікації до цього Договору, після їх отримання та згідно пред'явленої Учасником видаткової накладної. 5. Поставка товарів. 5.1. Строк поставки товарів: 10 днів від дати письмової заявки Замовника. 5.2. Місце поставки товарів: лікувально-профілактичні заклади м.Києва; 6. Права та обов’язки сторін. 6.1. Замовник зобов'язаний: 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари; 6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною; 6.2. Замовник має право: 6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його за 10 календарних днів до розірвання; 6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором; 6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони зобов’язані внести відповідні зміни до цього Договору; 6.2.4. Повернути видаткову накладну Учаснику без здійснення оплати в разі її неналежного оформлення. 6.3. Учасник зобов'язаний: 6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором; 6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору; 6.4. Учасник має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари; 6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника; 6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 календарних днів до розірвання. 7. Відповідальність сторін. 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором. 7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки. 8. Обставини непереборної сили. 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо). 8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. 9. Вирішення спорів. 9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку. 10. Строк дії договору. 10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2014 року та до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним. 10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. 11. Інші умови. 11.1. За порушення умов Договору, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 12. Додатки до договору. 12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є специфікація (Додаток 1). |  |
| 6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю |  | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |  |
| 6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю |  | Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю: 5 відсотків вартості договору; - види надання забезпечення виконання договору про закупівлю: банківська гарантія. Забезпечення виконання договору вноситься учасником-переможцем не пізніше дати укладення договору про закупівлю, для надання Замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань за ним. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними, у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин. |  |

Додаток 1

Пропозиція конкурсних торгів

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (в разі його наявності))

Уважно вивчивши  документацію конкурсних торгів на закупівлю: Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (витратні матеріали для гемодіалізу), 32.50.1, подаємо свою пропозицію на участь у конкурсних торгах:

| 1. | Повне найменування учасника | _______________________________________ |
| --- | --- | --- |
| 2. | Юридична адреса (місце реєстрації) Фактична адреса (місце знаходження) | _______________________________________ _______________________________________ |
| 3. | Телефон/факс: | _______________________________________ |
| 4. | Електронна адреса: | _______________________________________ |
| 5. | Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) | _______________________________________ |
| 6. | Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), юридична адреса підприємства | _______________________________________ |
| 7. | Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів (зазначається без або у тому числі ПДВ): | _______________________________________ (цифрами) _______________________________________ (словами) |
| 8. | Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі | _______________________________________ |
| 9. | Банківські реквізити (р/р, назва обслуговуючого банку, МФО) |  |
| 10. | Додаткові відомості |  |

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.  Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Ми ознайомилися з істотними умовами договору, які зазначені в цій документації конкурсних торгів та погоджуємося з включенням їх до договору про закупівлю.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 календарних днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 календарних днів з дня акцепту пропозиції.

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми погоджуємося з умовою надання забезпечення виконання договору про закупівлю на умовах, зазначених у Розділі 6 «Укладання договору про закупівлю» документації конкурсних торгів.

________________________________________________

(Підпис керівника підприємства, організації, установи)

МП*

Заповнення усіх пунктів даної форми, за винятком п. 10, є обов’язковим.

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

Додаток 2

Форма цінової пропозиції

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (витратні матеріали для гемодіалізу), 32.50.1

| № лоту | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. | Ціна за одиницю товару, грн., без ПДВ | ПДВ за одиницю товару, грн. | Ціна за од., з ПДВ | Загальна вартість, грн., з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна вартість пропозиції: (зазначається без або у тому числі ПДВ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

Додаток 3

Документи для підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям           (таблиця 1)

| № з/п | Кваліфікаційна вимога | Документи, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційній вимозі |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наявність обладнання та матеріально-технічної бази | 1.1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність в учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази. |
| 2 | Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | 2.1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. |
| 3 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів | 3.1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про раніше виконані договори на поставку товару із зазначенням предметів договорів, замовників і їх контактних осіб (прізвище та контактний телефон). Копії виконаних договорів на поставку лікарських засобів та виробів медичного призначення за 2012-2014 роки (у разі наявності). |
| 4 | Наявність фінансової спроможності | 4.1. Копія балансу за останній звітній період та за останній квартал поточного року, з відміткою відповідного органу про прийняття *. 4.2. Копія звіту про фінансові за останній звітній період та за останній квартал поточного року, з відміткою відповідного органу про прийняття *. 4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітній період*. 4.4. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видана не більше ніж за місяць до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. |

* У разі якщо учасник відповідно до норм чинним законодавством не зобов’язаний складати вказані документи, такий учасник подає інші фінансові документи, що є документами фінансової звітності та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення.

Документи  для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до частин 1 та 2 статті 17 Закону (таблиця 2)

| № з/п | Підстава для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 Закону | Документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі |
| --- | --- | --- |
| 1. | Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура | 1.1. Оригінал чи нотаріально завірена копія довідки про відсутність учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видана уповноваженою державною установою чи підприємством, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців із зазначенням відповідних відомостей, видану не більше місячної давнини до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. | Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) | 2.1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки органу державної податкової служби, дійсна на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів, про відсутність заборгованості у сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів). |
| 3. | Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту | 3.1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію або виписки з Єдиного державного реєстру (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності) 3.2. Копія статуту або іншого установчого документу. 3.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб). 3.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб). 3.5. Копія паспорту (для фізичних осіб). |
| 4. | Учасник не надав документів що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю | 4.1. Копія протоколу зборів учасників, довіреність тощо. |
| 5. | Учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення | 5.1. Довідка в довільній формі про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. |
| 6. | Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі або інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку | 6.1. Довідка в довільній формі про те, що фізичну особу, яка є учасником, не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі або інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку* |
| 7. | Службова (посадова) особа, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі або інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку | 7.1. Довідка в довільній формі про те, що службових (посадових) осіб, уповноважених учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі або інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку. |
| 8. | Учасника не зареєстровано в офшорних зонах | 8.1. Довідка в довільній формі про те, що учасника не зареєстровано в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України. |

* Подається лише учасниками – фізичними особами.

Додаток 4

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (витратні матеріали для гемодіалізу), 32.50.1

Лот 1 - Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з  капілярним діалізатором 1,3-1,5 м² - 1100 компл..

Склад комплекту:

- капілярний діалізатор, площею 1,3-1,5 м2  - 1шт.;

- кровопровідна магістраль до діалізатора (артерія-вена) - 1 шт.;

- фістульна голка венозна - 1 шт.;

- фістульна голка артеріальна - 1 шт.;

- порошковий картридж основного компоненту BiCart або еквівалент  з вмістом сухого бікарбонату від 700 г. - 1 шт.

| Характеристика капілярного діалізатору площею1,3 - 1,5 м2 | Вимога |
| --- | --- |
| Синтетична мембрана |  |
| Кліренс* сечовини | не менше 185 мл/хв |
| Кліренс* креатиніну | не менше 170 мл/хв |
| Кліренс* фосфату | не менше 145 мл/хв |
| Кліренс* Вітаміну В12 | не менше 80 мл/хв |
| Об’єм заповнення | не більше 90 мл |
| Коефіцієнт ультрафільтрації | від 5 до 15 |
| Стерилізація | пара або опромінення |
| *Показники кліренсів при швидкості потоку крові 200мл/хв і швидкості потоку діалізуючого розчину 500 мл/хв. |  |

| 1. Кровопровідні магістралі: |  |
| --- | --- |
| 1.1. Кровопровідні магістралі повинні бути сумісними з апаратом для гемодіалізу Innova виробництва Gambro з можливістю заміни на універсальні кровопровідні магістралі, що сумісні з апаратами для гемодіалізу типу АК виробництва Gambro, типу Dialog виробництва BBraun та Surdial 55 plus виробництва Nipro | Cумісність |
| 1.2. Кровопровідні магістралі повинні мати артеріальну та венозну частини з різним кольоровим маркуванням конекторів для приєднання до діалізаторів | Наявність |
| 1.3. Венозний сегмент повинен мати комірку, яка запобігає потраплянню пухирців повітря до кровотоку. | Наявність |
| 1.4. Артеріальний сегмент повинен мати магістраль для інфузії гепарина | Наявність |
| 1.5. З’єднання конектора з фістульною голкою за допомогою ін`єкційного порта типу Луер-Локк | Наявність |
| 2. Фістульна голка: |  |
| 2.1. Артеріальна голка повинна мати боковий зріз | Наявність |
| 2.2. Артеріальна голка повинна мати пристрій, що вказує на положення бокового зрізу | Наявність |
| 2.3. Артеріальна та венозні голки повинні мати кольорове маркування. | Наявність |
| 2.4. Обертові “крильця” для фіксування на шкірі | Наявність |
| 2.5. Гнучкий сегмент артеріальної та венозної голок повинен мати затискач. | Наявність |
| 2.6. Діаметр голки | від 1,75 мм до 1,85 мм |
| 2.7. Діаметр голки | від 1,55 мм до 1,65 мм |
| 2.8. Діаметр голки | від 1,45 мм до 1,55 мм |
| 2.9. Довжина металевого сегменту | від 20 до 30 мм |
| 2.10. Довжина гнучкого сегменту | не більше 180 мм |
| 3. Порошковий картридж основного компоненту BiCart або еквівалент: |  |
| 3.1. Вміст сухого бікарбонату від 700 г. | Наявність |

Лот 2 - Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з  капілярним діалізатором 1,6-1,8 м² - 342 компл.

Склад комплекту:

- капілярний діалізатор, площею 1,6-1,8 м2  - 1шт.;

- кровопровідна магістраль до діалізатора (артерія-вена) - 1 шт.;

- фістульна голка венозна - 1 шт.;

- фістульна голка артеріальна - 1 шт.;

- порошковий картридж основного компоненту BiCart або еквівалент  з вмістом сухого бікарбонату від 700 г. - 1 шт.

| Характеристика капілярного діалізатору площею1,6 - 1,8 м2 | Вимога |
| --- | --- |
| Синтетична мембрана |  |
| Кліренс* сечовини | не менше 190 мл/хв |
| Кліренс* креатиніну | не менше 170 мл/хв |
| Кліренс* фосфату | не менше 150 мл/хв |
| Кліренс* Вітаміну В12 | не менше 100 мл/хв |
| Об’єм заповнення | не більше 105 мл |
| Коефіцієнт ультрафільтрації (мл\год*мм.рт.ст.) | від 10 до 20 |
| Стерилізація | пара або опромінення |
| *Показник кліренсів при швидкості потоку крові 200мл/хв і швидкості потоку діалізуючого розчину 500 мл/хв. |  |

| 1. Кровопровідні магістралі: |  |
| --- | --- |
| 1.1. Кровопровідні магістралі повинні бути сумісними з апаратом для гемодіалізу Artis виробництва Gambro з можливістю заміни на універсальні кровопровідні магістралі, що сумісні з апаратами для гемодіалізу типу АК виробництва Gambro, типу Dialog виробництва BBraun та Surdial 55 plus виробництва Nipro | Cумісність |
| 1.2. Кровопровідні магістралі повинні мати артеріальну та венозну частини з різним кольоровим маркуванням конекторів для приєднання до діалізаторів | Наявність |
| 1.3. Венозний сегмент повинен мати комірку, яка запобігає потраплянню пухирців повітря до кровотоку. | Наявність |
| 1.4. Артеріальний сегмент повинен мати магістраль для інфузії гепарина | Наявність |
| 1.5. З’єднання конектора з фістульною голкою за допомогою ін`єкційного порта типу Луер-Локк | Наявність |
| 2.Фістульна голка: |  |
| 2.1. Артеріальна голка повинна мати боковий зріз | Наявність |
| 2.2. Артеріальна голка повинна мати пристрій, що вказує на положення бокового зрізу | Наявність |
| 2.3. Артеріальна та венозні голки повинні мати кольорове маркування. | Наявність |
| 2.4. Обертові “крильця” для фіксування на шкірі | Наявність |
| 2.5. Гнучкий сегмент артеріальної та венозної голок повинен мати затискач. | Наявність |
| 2.6. Діаметр голки | від 1,75 мм до 1,85 мм |
| 2.7. Діаметр голки | від 1,55 мм до 1,65 мм |
| 2.8. Діаметр голки | від 1,45 мм до 1,55 мм |
| 2.9. Довжина металевого сегменту | від 20 до 30 мм |
| 2.10. Довжина гнучкого сегменту | не більше 180 мм |
| 3. Порошковий картридж основного компоненту BiCart або еквівалент: |  |
| 3.1. Вміст сухого бікарбонату від 700 г. | Наявність |

Лот 3 - Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з  капілярним діалізатором 1,6-1,8 м² - 114 компл.

Склад комплекту:

- капілярний діалізатор, площею 1,6-1,8 м2  - 1шт.;

- кровопровідна магістраль до діалізатора (артерія-вена) - 1 шт.;

- фістульна голка венозна - 1 шт.;

- фістульна голка артеріальна - 1 шт.;

- порошковий картридж основного компоненту BiCart або еквівалент  з вмістом сухого бікарбонату від 700 г. - 1 шт.

| Характеристика капілярного діалізатору площею1,6 - 1,8 м2 | Вимога |
| --- | --- |
| Синтетична мембрана |  |
| Кліренс* сечовини | не менше 190 мл/хв |
| Кліренс* креатиніну | не менше 170 мл/хв |
| Кліренс* фосфату | не менше 150 мл/хв |
| Кліренс* Вітаміну В12 | не менше 100 мл/хв |
| Об’єм заповнення | не більше 105 мл |
| Коефіцієнт ультрафільтрації (мл\год*мм.рт.ст.) | від 10 до 20 |
| Стерилізація | пара або опромінення |
| *Показник кліренсів при швидкості потоку крові 200мл/хв і швидкості потоку діалізуючого розчину 500 мл/хв. |  |

| 1.Кровопровідні магістралі: |  |
| --- | --- |
| 1.1. Кровопровідні магістралі повинні бути сумісними з апаратом для гемодіалізу SurdialX виробництва Nipro з можливістю заміни на універсальні кровопровідні магістралі, що сумісні з апаратами для гемодіалізу типу АК виробництва Gambro, типу Dialog виробництва BBraun та Surdial 55 plus виробництва Nipro | Cумісність |
| 1.2. Кровопровідні магістралі повинні мати артеріальну та венозну частини з різним кольоровим маркуванням конекторів для приєднання до діалізаторів | Наявність |
| 1.3. Венозний сегмент повинен мати комірку, яка запобігає потраплянню пухирців повітря до кровотоку. | Наявність |
| 1.4. Артеріальний сегмент повинен мати магістраль для інфузії гепарина | Наявність |
| 1.5. З’єднання конектора з фістульною голкою за допомогою ін`єкційного порта типу Луер-Локк | Наявність |
| 2.Фістульна голка: |  |
| 2.1.Артеріальна голка повинна мати боковий зріз | Наявність |
| 2.2Артеріальна голка повинна мати пристрій, що вказує на положення бокового зрізу | Наявність |
| 2.3.Артеріальна та венозні голки повинні мати кольорове маркування. | Наявність |
| 2.4.Обертові “крильця” для фіксування на шкірі | Наявність |
| 2.5.Гнучкий сегмент артеріальної та венозної голок повинен мати затискач. | Наявність |
| 2.6.Діаметр голки | від 1,75 мм до 1,85 мм |
| 2.7.Діаметр голки | від 1,55 мм до 1,65 мм |
| 2.8.Діаметр голки | від 1,45 мм до 1,55 мм |
| 2.9. Довжина металевого сегменту | від 20 до 30 мм |
| 2.10. Довжина гнучкого сегменту | не більше 180 мм |
| 3.Порошковий картридж основного компоненту BiCart або еквівалент: |  |
| 3.1.Вміст сухого бікарбонату від 700 г. | Наявність |

Лот 4 - Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з  капілярним діалізатором 1,6-1,8 м² - 907 компл.

Склад комплекту:

- капілярний діалізатор, площею 1,6-1,8 м2  - 1шт.;

- кровопровідна магістраль до діалізатора (артерія-вена) - 1 шт.;

- фістульна голка венозна - 1 шт.;

- фістульна голка артеріальна - 1 шт.;

- порошковий картридж основного компоненту BiCart або еквівалент  з вмістом сухого бікарбонату від 700 г. - 1 шт.

| Характеристика капілярного діалізатору площею1,6 - 1,8 м2 | Вимога |
| --- | --- |
| Синтетична мембрана |  |
| Кліренс* сечовини | не менше 190 мл/хв |
| Кліренс* креатиніну | не менше 170 мл/хв |
| Кліренс* фосфату | не менше 150 мл/хв |
| Кліренс* Вітаміну В12 | не менше 100 мл/хв |
| Об’єм заповнення | не більше 110 мл |
| Коефіцієнт ультрафільтрації (мл\год*мм.рт.ст.) | від 10 до 20 |
| Стерилізація | пара або опромінення |
| *Показник кліренсів при швидкості потоку крові 200мл/хв і швидкості потоку діалізуючого розчину 500 мл/хв. |  |

| 1. Кровопровідні магістралі: |  |
| --- | --- |
| 1.1. Кровопровідні магістралі повинні бути сумісними з апаратом для гемодіалізу Innova виробництва Gambro з можливістю заміни на універсальні кровопровідні магістралі, що сумісні з апаратами для гемодіалізу типу АК виробництва Gambro, типу Dialog виробництва BBraun та Surdial 55 plus виробництва Nipro | Cумісність |
| 1.2. Кровопровідні магістралі повинні мати артеріальну та венозну частини з різним кольоровим маркуванням конекторів для приєднання до діалізаторів | Наявність |
| 1.3. Венозний сегмент повинен мати комірку, яка запобігає потраплянню пухирців повітря до кровотоку. | Наявність |
| 1.4. Артеріальний сегмент повинен мати магістраль для інфузії гепарина | Наявність |
| 1.5. З’єднання конектора з фістульною голкою за допомогою ін`єкційного порта типу Луер-Локк | Наявність |
| 2. Фістульна голка: |  |
| 2.1. Артеріальна голка повинна мати боковий зріз | Наявність |
| 2.2. Артеріальна голка повинна мати пристрій, що вказує на положення бокового зрізу | Наявність |
| 2.3. Артеріальна та венозні голки повинні мати кольорове маркування. | Наявність |
| 2.4. Обертові “крильця” для фіксування на шкірі | Наявність |
| 2.5. Гнучкий сегмент артеріальної та венозної голок повинен мати затискач. | Наявність |
| 2.6. Діаметр голки | від 1,75 мм до 1,85 мм |
| 2.7. Діаметр голки | від 1,55 мм до 1,65 мм |
| 2.8. Діаметр голки | від 1,45 мм до 1,55 мм |
| 2.9. Довжина металевого сегменту | від 20 до 30 мм |
| 2.10. Довжина гнучкого сегменту | не більше 180 мм |
| 3. Порошковий картридж основного компоненту BiCart або еквівалент: |  |
| 3.1. Вміст сухого бікарбонату від 700 г. | Наявність |

Лот 5 - Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з  капілярним діалізатором 1,6-1,8 м² - 3749 компл.

Склад комплекту:

- капілярний діалізатор, площею 1,6-1,8 м2  - 1шт.;

- кровопровідна магістраль до діалізатора (артерія-вена) - 1 шт.;

- фістульна голка венозна - 1 шт.;

- фістульна голка артеріальна - 1 шт.

| Характеристика капілярного діалізатору площею1,6 - 1,8 м2 | Вимога |
| --- | --- |
| Синтетична мембрана |  |
| Кліренс* сечовини | не менше 190 мл/хв |
| Кліренс* креатиніну | не менше 170 мл/хв |
| Кліренс* фосфату | не менше 150 мл/хв |
| Кліренс* Вітаміну В12 | не менше 100 мл/хв |
| Об’єм заповнення | не більше 110 мл |
| Коефіцієнт ультрафільтрації (мл\год*мм.рт.ст.) | від 10 до 20 |
| Стерилізація | пара або опромінення |
| *Показник кліренсів при швидкості потоку крові 200мл/хв і швидкості потоку діалізуючого розчину 500 мл/хв. |  |

| 1.Кровопровідні магістралі: |  |
| --- | --- |
| 1.1. Кровопровідні магістралі повинні бути сумісними з апаратом для гемодіалізу Innova виробництва Gambro з можливістю заміни на універсальні кровопровідні магістралі, що сумісні з апаратами для гемодіалізу типу АК виробництва Gambro, типу Dialog виробництва BBraun та Surdial 55 plus виробництва Nipro | Cумісність |
| 1.2. Кровопровідні магістралі повинні мати артеріальну та венозну частини з різним кольоровим маркуванням конекторів для приєднання до діалізаторів | Наявність |
| 1.3. Венозний сегмент повинен мати комірку, яка запобігає потраплянню пухирців повітря до кровотоку. | Наявність |
| 1.4. Артеріальний сегмент повинен мати магістраль для інфузії гепарина | Наявність |
| 1.5. З’єднання конектора з фістульною голкою за допомогою ін`єкційного порта типу Луер-Локк | Наявність |
| 2.Фістульна голка: |  |
| 2.1.Артеріальна голка повинна мати боковий зріз | Наявність |
| 2.2Артеріальна голка повинна мати пристрій, що вказує на положення бокового зрізу | Наявність |
| 2.3.Артеріальна та венозні голки повинні мати кольорове маркування. | Наявність |
| 2.4.Обертові “крильця” для фіксування на шкірі | Наявність |
| 2.5.Гнучкий сегмент артеріальної та венозної голок повинен мати затискач. | Наявність |
| 2.6.Діаметр голки | від 1,75 мм до 1,85 мм |
| 2.7.Діаметр голки | від 1,55 мм до 1,65 мм |
| 2.8.Діаметр голки | від 1,45 мм до 1,55 мм |
| 2.9. Довжина металевого сегменту | від 20 до 30 мм |
| 2.10. Довжина гнучкого сегменту | не більше 180 мм |

Лот 6 - Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з  капілярним діалізатором 1,7-1,8 м² - 586 компл.

Склад комплекту:

- капілярний діалізатор, площею 1,7-1,8 м2  - 1шт.;

- кровопровідна магістраль до діалізатора (артерія-вена) - 1 шт.;

- фістульна голка венозна - 1 шт.;

- фістульна голка артеріальна - 1 шт.;

- порошковий картридж основного компоненту Sol-Cart B або еквівалент  з вмістом сухого бікарбонату від 650 г. - 1 шт.

| Характеристика капілярного діалізатору площею1,7 - 1,8 м2 | Вимога |
| --- | --- |
| Синтетична мембрана |  |
| Кліренс* сечовини | не менше 270 |
| Кліренс* креатиніну | не менше 240 |
| Кліренс* фосфату | не менше 220 |
| Кліренс вітаміну В12* | не менше 120 |
| Стерилізація | пар або опромінення |
| Об'єм заповнення | не більше 110 мл |
| Коефіцієнт ультрафільтрації (мл\год*мм.рт.ст.) | не менше 12 |
| * Показник кліренсів при швидкості потоку крові 200мл/хв.і швидкості потоку діалізуючого розчину 500 мл/хв. |  |

| 1. Кровопровідні магістралі: |  |
| --- | --- |
| 1.1 Кровопровідні магістралі повинні бути сумісні з апаратом типу Діалог+ або еквівалент (комплект артеріальний сегмент + венозний сегмент) |  |
| 1.2 Загальний об’єм заповнення | Не більше 142 мл |
| 1.3 Діаметр насосного сегменту (внутрішній/зовнішній) | 8 мм/12 мм |
| 1.4 Довжина насосного сегменту | Не менше 330 мм |
| 1.5 Сегменти повинні мати різне кольорове маркування конекторів для підключення до пацієнта та до діалізатору | Наявність |
| 1.6 Сегменти повинні мати кольорові затискачі | Наявність |
| 1.7 Артеріальний сегмент повинен мати інфузійний порт з затискачем | Наявність |
| 1.8 Артеріальний сегмент повинен мати лінію для введення гепарину | Наявність |
| 1.9. Довжина лінії гепаритну | Не менше 900 мм |
| 1.10 На кожному сегменті мають бути наявні порти для ін’єкцій | Наявність |
| 1.11 Артеріальний сегмент повинен мати конектор для підключення до датчику тиску на вході у діалізатор | Наявність |
| 1.12 Артеріальний сегмент повинен мати еластичну камеру перед конектором діалізатора | Наявність |
| 1.13 Діаметр артеріальної камери | 22 мм |
| 1.14 Венозний сегмент повинен мати еластичну повітряну пастку з фільтром | Наявність |
| 1.15 Діаметр венозної пастки | 22 мм |
| 1.16 Венозний сегмент повинен мати дренажний мішок з затискачем | Наявність |
| 1.17 Венозний сегмент повинен забезпечувати безперебійну та безпечну роботу системи захисту від повітряної емболії | Сумісність |
| 2.Фістульна голка: |  |
| 2.1.Артеріальна голка повинна мати боковий зріз | Наявність |
| 2.2Артеріальна голка повинна мати пристрій, що вказує на положення бокового зрізу | Наявність |
| 2.3 Можливість обертання голки навколо поздовжньої осі на 360° при фіксованих «крильцях» | Наявність |
| 2.4 Діаметр голки | 16G |
| 2.5 Довжина металевого сегменту | 20-30 мм |
| 2.6 Довжина гнучкого сегменту | 100-150мм |
| 3. Порошковий картридж основного компоненту Sol-cart В або еквівалент: |  |
| 3.1 Вміст сухого бікарбонату не менше 650 г. | Наявність |
| 3.2 Індивідуальне пакування кожного картриджу | Наявність |
| 3.3 Скошені кромки конекторів | Наявність |

Лот 7 - Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з  капілярним діалізатором 1,9-2,1 м² - 790 компл.

Склад комплекту:

- капілярний діалізатор, площею 1,9-2,1м2  - 1шт.;

- кровопровідна магістраль до діалізатора (артерія-вена) - 1 шт.;

- фістульна голка венозна - 1 шт.;

- фістульна голка артеріальна - 1 шт.;

- порошковий картридж основного компоненту BiCart або еквівалент  з вмістом сухого бікарбонату від 700 г. - 1 шт.

| Характеристика капілярного діалізатору площею 1,9 – 2,1 м2 | Вимога |
| --- | --- |
| Синтетична мембрана |  |
| Кліренс* сечовини | не менше 255 мл/хв |
| Кліренс* креатиніну | не менше 230 мл/хв |
| Кліренс* фосфату | не менше 195мл/хв |
| Кліренс* Вітаміну В12 | не менше 125 мл/хв |
| Об’єм заповнення | не більше 130 мл |
| Коефіцієнт ультрафільтрації (мл\год*мм.рт.ст.) | від 10 до 20 |
| Стерилізація | пара або опромінення |
| *Показник кліренсів при швидкості потоку крові 300 мл/хв і швидкості потоку діалізуючого розчину 500 мл/хв |  |

| 1.Кровопровідні магістралі: |  |
| --- | --- |
| 1.1. Кровопровідні магістралі повинні бути сумісними з апаратом для гемодіалізу Innova виробництва Gambro з можливістю заміни на універсальні кровопровідні магістралі, що сумісні з апаратами для гемодіалізу типу АК виробництва Gambro, типу Dialog виробництва BBraun та Surdial 55 plus виробництва Nipro | Cумісність |
| 1.2. Кровопровідні магістралі повинні мати артеріальну та венозну частини з різним кольоровим маркуванням конекторів для приєднання до діалізаторів | Наявність |
| 1.3. Венозний сегмент повинен мати комірку, яка запобігає потраплянню пухирців повітря до кровотоку. | Наявність |
| 1.4. Артеріальний сегмент повинен мати магістраль для інфузії гепарина | Наявність |
| 1.5. З’єднання конектора з фістульною голкою за допомогою ін`єкційного порта типу Луер-Локк | Наявність |
| 2.Фістульна голка: |  |
| 2.1.Артеріальна голка повинна мати боковий зріз | Наявність |
| 2.2Артеріальна голка повинна мати пристрій, що вказує на положення бокового зрізу | Наявність |
| 2.3.Артеріальна та венозні голки повинні мати кольорове маркування. | Наявність |
| 2.4.Обертові “крильця” для фіксування на шкірі | Наявність |
| 2.5.Гнучкий сегмент артеріальної та венозної голок повинен мати затискач. | Наявність |
| 2.6.Діаметр голки | від 1,75 мм до 1,85 мм |
| 2.7.Діаметр голки | від 1,55 мм до 1,65 мм |
| 2.8.Діаметр голки | від 1,45 мм до 1,55 мм |
| 2.9. Довжина металевого сегменту | від 20 до 30 мм |
| 2.10. Довжина гнучкого сегменту | не більше 180 мм |
| 3.Порошковий картридж основного компоненту BiCart або еквівалент: |  |
| 3.1.Вміст сухого бікарбонату від 700 г. | Наявність |

Лот 8 -  Рідкий концентрат кислотного компоненту - 37220 літрів.

Готовий до використання рідкий концентрат кислотного компоненту для приготування бікарбонатного діалізуючого розчину в ємностях від 5 до 12 літрів.

Лот 9 -  Порошковий картридж для декальцифікації  CleanCart-С або еквівалент - 180 од.

| Порошковий картридж для декальцифікації CleanCart-С або еквівалент |  |
| --- | --- |
| Повинен бути сумісний з апаратами виробництва Gambro (типу AK та Artis) | сумісність |

Лот 10 -  Порошковий картридж для депротеїнізації  CleanCart-A або еквівалент - 18 од.

| Порошковий картридж для депротеїнізації CleanCart-A або еквівалент |  |
| --- | --- |
| Повинен бути сумісний з апаратами виробництва Gambro (типу AK та Artis) | сумісність |

Загальні вимоги:

1. Витратні матеріали повинні бути зареєстрованим в Україні.

Для підтвердження учасник надає  копію свідоцтва про державну реєстрацію.

У разі, якщо до закінчення строку дії свідоцтва залишається менше 90 днів, надається лист Міністерства охорони здоров’я України про факт подання заяви про перереєстрацію; від 90 днів до одного року – гарантійний лист учасника про те, що до Міністерства охорони здоров’я України буде подано заяву про перереєстрацію у встановлені законодавством строки.

2. Витратні матеріали повинен мати інструкцію з застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції застосування витратних матеріалів.

3. Строк придатності витратних матеріалів  на момент  поставки повинен становити не менше одного року від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності витратних матеріалів.

4. Строк поставки витратних матеріалів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк  поставки витратних матеріалів.

Примітка: у разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».